Приложение №1А к Тендерной документации

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Монитор пациента |  |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) | Монитор пациента |  |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ ) |  | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Монитор пациента | Дисплей, разрешение: не более 10,4” цветной TFT, не менее 800х600 пикселей Размеры, вес: 270(ш)х250(в)х184,5(г) мм, не более 4 кг Параметры: ЭКГ, сердцебиение, частота респирации, SpO2, Частота пульса, систолическое кровяное давление (ВР), дистолическое кровяное давление (ВР), среднее кровяное давление (ВР), два температурных датчика, два датчика IBP, EtCo2, FiCO2, частота респирации дыхательных путей Отслеживание: не более 6 форм волны: 2* ЭКГ, SpO2, RR или EtCO2, 2* IBP Скорость отображения: не менее 6,25, 12,5, 25, не более 50 мм/с Индикаторы: Аварийные сигналы по категориям (3 уровня приоритета), лампа визуального аварийного сигнала, тон сердцебиения, тон пульса SpO2 Статус аккумулятора, индикатор внешнего питания Интерфейсы: Коннектор входа постоянного тока: не менее 12 не более18 В пост. тока, 2,5 А Синхронный выход дефибриллятора: - Уровень сигнала: пульс от 0 до не более 5 В - Ширина пульса: не более 100 не более ± 10 мс Цифровой выход локальной сети для передачи данных, система вызова сестры Выход постоянного тока: 5 В пост. тока, 1 А макс Наличие: табличные и графические тренды Совместимость с Nell или многоразовыми и одноразовыми датчиками SpO2 Специальные возможности: Прямой вход постоянного тока для транспортных потребностей LAN интерфейс для экспорта данных Технические требования к окружающей среде: · Рабочая температура: от не менее 15°C до не более 30°C · Температура хранения: от не менее - 10°C до не более 60°C · Влажность Рабочая/Хранения: от не менее 20% до не более 95% относ. влажности, неконденсирующаяся · Рабочая высота: от не менее 70 до не более 106 Kpa Адаптер электропитания · Вход: Переменный ток 100-240В (50/60Гц) ·Выход: ПОСТОЯННЫЙ ТОК 18В, 2.5A Хранение данных: Тренды не менее 128 часов, не более 20 папок или не более 10 сек форма волны аварийного сигнала Язык: Английский, французский, испанский, итальянский, немецкий, китайский, русский, чешский |  | 1 шт. |
|  |  | 2 | Кабель ЭКГ с 5-тью отведениями | Тип диагностического элемента: не менее 3 провода, не более 5 проводов Выбор диагностического элемента:3 проводной: I, II, III 5 проводной: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V Формы волны ЭКГ:3 проводной: 1 канал 5 проводной: 3/ не более 7 каналов Диапазон частоты сердцебиения: Взрослый: не менее 30 -300 уд/мин Новорожденный/Ребенок: не менее 30 – 350 уд/мин Точность частоты сердцебиения: не более ± 1 уд/мин или не более ± 1% Скорость отображения: не менее 6,25, 12,5, 25, не более 50 мм/сек Фильтр: Диагностический режим: не менее 0,05 Гц – не более120 Гц Режим мониторинга: не менее 0,5 – не более 40 Гц Хирургический режим: не менее 0,5 – не более 25 Гц Диапазон обнаружения сегмента S-T: - 2,0 – 2,0 мВ Анализатор аритмий: АСИСТОЛИЯ, ЖЕЛУДОЧКОВАЯ ТАХИКАРДИЯ, БИГЕМИНИЯ, ЖЕЛУДОЧКОВАЯ ЭКСТРАСИСТОЛА, ДУБЛЬ, НЕРЕГУЛЯРНЫЙ, ПАУЗА, PVC, RONT, ТРИГЕМИНИЯ, ЖЕЛУДОЧКОВАЯ БРАДИКАРДИЯ, SHORTRUN Режим обнаружения ЭКС: Индикатор дисплея формы волны (на выбор пользователя) Защита: От помех электрохирургического устройства и дефибриллятора |  | 1 шт. |
|  |  | 3 | Неинвазивный шланг | Шланг соединительный для подключения манжет неинвазивного измерения артериального давления у взрослых, длина 3 м. |  | 1 шт. |
|  |  | 4 | Взрослый манжет 25-30 см, многоразовый | НИАД Метод Осциллометрический Операционный способ Ручной/автоматический/постоянный Диапазон измерения Взрослые: 20-260 мм рт.ст./Дети: 20-230 мм рт.ст. Новорожденные: 20-120 мм рт.ст. Точность Изменение давления в пределах ±5 мм рт.ст. Стандартная девиация: меньше 8 мм рт.ст. в |  | 1 шт. |
|  |  | 5 | Детская манжета, многоразовая | Метод Осциллометрический Операционный способ Ручной/автоматический/постоянный Диапазон измерения Дети: 20-230 мм рт.ст. Новорожденные: 20-120 мм рт.ст. Точность Изменение давления в пределах ±5 мм рт.ст. Стандартная девиация: меньше 8 мм рт.ст. в |  | 1 шт |
|  |  | 6 | Инвазивный катетер Ад, многоразовый(комплект) | АД Каналы 2 Диапазон измерения –не уже 50 до 300 мм рт.ст Точность не хуже <100 мм рт.ст.: ±1 мм рт.ст./>100 мм рт.ст.: ±1% Диапазон измерения пульса не уже От 0 до 300 удар/мин Обнуление Диапазон ±200 мм рт.ст./Точность ±1 мм рт.ст./Отклонение ±1 мм рт.ст. за 24 часа Преобразователь 5рВ/ мм рт.ст J^^r Диапазон измерения частоты импульсов От 0 до 300 уд/мин |  | 1 шт. |
|  |  | 7 | Адаптер сетевого питания: 18 Вт,2,5 Ампер | Кабель питания аппарата Адаптер электропитания · Вход: Переменный ток 100-240В (50/60Гц) ·Выход: ПОСТОЯННЫЙ ТОК 18В, 2.5A |  | 1 шт. |
|  |  | 8 | Температурные датчики, поверхностные/внутренние, многоразовые | Температурные поверхностные и погружные датчики снабжены 2-х проводными разъемами с взамимозаменяемыми соединительными кабелями Характеристики температуры: Диапазон Измерения: 15 – 45 º C (59 – 113 º F) Точность: ± 1ºС Совместимость: 400 температурные зонды серии YSI |  | 1 шт. |
|  |  | 9 | Пульсоксиметрический гибкий сенсорный кабель | Кабель для подключения пульсоксиметрического датчика к монитору пациента. |  | 1 шт. |
|  |  | 10 | Пульсоксиметрический сенсорный датчик, многоразовый | Пульсоксиметрический сенсорный датчик многоразовый представляет собой напальчник из пластмассы. Предназначен для измерения пульса пациента. SpO2 Диапазон измерения сатураций От 0 до 100 % Точность измерения сатураций От 70 до 100 % ±2 градуса от 0 до 69% в точности Диапазон измерения пульса От 0 до 254 уд/мин Точность измерения пульса ±2 удар/мин |  | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 11 | Настенное крепление | опорная деталь или конструкция, служащая для крепления на вертикальной плоскости (стене или колонне) |  | 1 шт. |
|  |  | 12 | Батарея | Перезарежаемая Ni-MH батарейя 12V, 1800mAh 10 Cell, 2 Line |  | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |
|  |  | 13 | Электроды | Предназначены для регистрации электрокардиограммы. |  | 10 шт. |
|  |  | 14 | Термобумага | Размер бумаги: 58 мм – ширина, 308 мм – диаметр. |  | 2 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации |  |  |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» г Алматы |  |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | 90 календарных дней Адрес: ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» г Алматы ул Толе Би 93 |  |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев (на весь срок лизинга). Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |  |
| Директор ______________________ А.Кодасбаев МП |  |  |  |  |  |  |