## Лист1
Объявления
о проведении закупа способом запроса ценовых предложений
г.Алматы |  |  |  |  | «13» декабря 2017г.
Наименование Заказчика: ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы
Адрес Заказчика: г.Алматы, ул. Толе би, 93
№ лота | Наименование лекарственных средств и изделий медицинского назначения | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу по лотам | Сумма по лотам
1 | автоматический шприцевой насос | K.V.O. (режим замедленного остаточного введения раствора); Скорость в режиме замедленного остаточного введения раствора (K.V.O): не менее 0,1-10 мл/ч c шагом 0,1 мл/ч. Объем в режиме K.V.O: не более 1% от объема шприца. Водонепроницаемый корпус. Единицы дозирования скорости инфузии не менее 5: мл/час, мг/кг/час, мг/кг/мин, мкг/кг/час, мкг/кг/мин. Наличие толкателя шприца с щелью для установки пятки штока шприца. Наличие щели для установки упоров шприца. Наличие фиксатора шприца с углом поворота. Наличие фиксатора шприца с углом поворота не менее 90 О. Датчик размера шприца. Датчик корпуса и поршня шприца. Датчик расположения толкателя шприца. Датчик окклюзии. Цветной LCD дисплей с меню на русском языке. Наличие трех цветов индикатора статуса состояния: зеленый, красный, оранжевый. Размеры LCD экрана: длина не менее 4500 мм, ширина не менее 3500 мм. Наличие индикаторов, не менее 11: индикатор заряда аккумулятора; индикатор подключения к источнику переменного тока; индикатор инфузии (индикатор скорости потока, индикатор объема подачи, индикатор общего объема подачи, индикатор времени инфузии); индикатор сигнала тревоги; индикатор активного состояния тревоги после сброса; индикатор бренда шприца, индикатор громкости; индикатор блокировки; индикатор размера шприца; индикатор состояния зажима. Наличие кнопок не менее 26; Клавиатура: кнопка включения / выключения насоса; кнопка запуска / остановки инфузии; кнопка сохранение значения настроек/ установить время инфузии; кнопка перейти к предыдущему значению/удалить значение настройки; кнопка перейти к режиму "Меню"/блокировать клавиатуры; кнопка отключение сигнализации; кнопка скорости потока; кнопка объема подачи; кнопка общего объема; кнопки с цифрами. Клавиши быстрого выбора. Функция блокировки клавиатуры с паролем и без пароля. Функция повтора тревожной сигнализации. Уровень звукового сигнала – не более 3 ступеней. Режим дозирования (Метод веса тела) Автоматически вычисляется и устанавливается правильная скорость потока, когда вводятся доза, вес тела, масса лекарственного средства и объема раствора. Держатель аппарат. Приспособление для крепления на штативе. Размеры используемых шприцев: не менее 10, 20, 30, 50 мл. Автоматическое определение типов и объемов шприцов после установки с подтверждением выбора пользователем. Точность инфузии: механическая ± 1.0%; настроенный шприц ± 3.0%. Индикация оставшегося времени инфузии. Режим титрации (изменение скорости инфузии без ее остановки). Скорость инфузии при min размере шприца 10мл скорость потока 0,1 ~ 300 мл/час. Скорость инфузии при max размере шприца 50мл скорость потока 0,1 ~ 1200мл/час. Возможность установки неограниченной дозы инфузии. Программирование ограничения объема. Введённый объём. Программирование скорости болюса. Скорость введения болюса с шагом установки 1 мл/час: не более 0,1 – не более 1200 мл/час. Программирование дозы болюса. Объем болюса с шагом установки 0,1 мл: не более 0,1 – не более1000 мл. Возможность введения болюса вручную без остановки инфузии. Программирование времени инфузии: не менее 1 сек – не менее 99 ч 59 мин 59 сек. Уровни окклюзии: не менее 3, не более 9. Высокий уровень давления окклюзии: не более 106 кПа ± 26,7 кПа. Средний уровень давления окклюзии: не более 66,7 кПа ± 13,3 кПа. Низкий уровень давления окклюзии: не более 40 кПа ± 13,3 кПа. Просмотр статуса емкости батареи или процесса заряда аккумулятора, подключения к источнику переменного тока, скорости потока, объема подачи, общего объема подачи, времени инфузии, тревоги, бренда шприца, громкости, блокировки, размера шприца, состояния зажима. Наличие функция Антиболюс. Волюметрическая точность инфузии: Не менее ±2%. Сохранение всех запрограммированных параметров при выключении насоса. Скорость очистки – Регулируется (0,1~1200мл/ч). Тип используемых шприцев, занесенных в память прибора (не менее 10-ти производителей, включая российских). Редактирования списка наиболее часто используемых шприцев, а также их программирования по желанию потребителя без участия завода – изготовителя (не более 4). Настройки экрана: -даты и времени; -времени затухания 30 сек, 60 сек, 90 сек и включенный постоянно; яркость До 9 единиц. Самотестирование после включения аппарата. Корпус в двух цветовых тонах: слоновая кость и оранжевый. Скорость потока: 10 мл шприц – 0-не более 300 мл/ч; 20 мл шприц – 0-не более 400 мл/ч; 30 мл шприц – 0-не более 500 мл/ч; 50 мл шприц – 0- не более 1200 мл/ч; Скорость очистки: 10 мл шприц – 0-не более 300 мл/ч; 20 мл шприц – 0-не более 400 мл/ч; 30 мл шприц – 0-не более 500 мл/ч; 50 мл шприц – 0-не более 1200 мл/ч; Электропитание: АС110/220В, 50/60Гц или DC 9.6B; Ni-MH Батарея: Напряжение: 9.6 В; Работа: не более 2 часа; Подзарядка: не более 6 часов; Условия эксплуатации: Температура: 5-40℃,;Влажность: 30-90%; Условия хранения: Температура: -5-45℃, Влажность: 10-95%; Размеры (ШxДxВ): 220х130х108мм; Вес: не более 2 кг. (без перезаряжаемой батареи 2 кг); Комплект поставки: - Основной аппарат – 1 шт; - Кабель переменного тока – 1 шт; - Руководство пользователя – 1шт; Инструктаж: - Поставщик проводит краткое обучение на рабочем месте для персонала по использованию аппарата; Срок гарантийного срока: 37 месяцев с даты ввода в эксплуатацию; | комплект | 10 | 430000 | 4300000
4300000
Выделенная сумма: 4 300 000,00 (четыре миллиона триста тысяч) тенге 00 тиын.
Срок поставки товара: DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика, срок действия договора до 31.12.2017г.
Место поставки товара: ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, Толе би 93, аптечный склад.
Место и окончательный срок предоставления ценовых предложений: г.Алматы, ул.Толе би 93, 2-этаж, отдел государственных закупок , дата 20.12.2017г. время: 12:00 часов.
Дата и время вскрытия ценовых предложений: г.Алматы, ул.Толе би 93, 2-этаж, отдел государственных закупок, дата 20.12.2017г. время 14:00 часов.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(727) 225-04-84.
1. Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в конверте, в запечатанном виде.
2. Конверт должен содержать ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.
3. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. 4. Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение. В случаях представления одинаковых ценовых предложений или непредставления ценовых предложений, закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся.
5. Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям: 1) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях; 2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность); 3) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность); 4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа); 5) сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученные посредством веб-портала "электронного правительства";
6) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением банков, обслуживающих филиалы и представительства потенциального поставщика, находящихся за границей), выданный не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов; 7) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан). В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся. При заключении договора с победителем конкурса, Необходимые документы, предшествующие оплате: копия договора или иные документы, представляемые поставщиком и подтверждающие его статус производителя, официального дистрибьютора либо официального представителя производителя; приложения 9 к приказу Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан п.7 пп.1
| Директор |  | Кодасбаев А.Т.
| Начальник отдела по |  | Рахимбердиев Ж.К.
государственным закупкам