## Лист1
Приложение №1 к Тендерной документации
№ лота | Наименование товаров(работ, услуг) | Технические характеристики | Единица имерения | Кол-во в упаковке | Цена | Сумма | Срок поставки товара | Место поставки товара
Реагенты для анализатора Sysmex SP 300
1 | CELLPACK 20л из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP-300 (20л) +5 +30 С (SYSMEX Europe GmbH , Germany, ГЕРМАНИЯ ) | Разбавитель, используемый для разбавления аспирированных проб для анализа с целью измерения количества эритроцитов, количества лейкоцитов, концентрации гемоглобина и количества тромбоцитов, проводимость не более 13,40 mS/cm, pH в пределах 7,75-7,85, объем упаковки -20л. | уп | 30 | 45459 | 1363770 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
2 | Stromatolyser-WH 3 х 500 мл из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP-300 (3х500мл) +2 +35 C (Sysmex Europe GMBH, ГЕРМАНИЯ ) | Готовый к использованию реагент, для лизирования эритроцитов и для точного подсчета лейкоцитов, анализа распределения трехмодального размера лейкоцитов (лимфоцитов, нейтрофилов и смешанной популяции клеток) и измерения уровня гемоглобина. Содержит соли аммония и хлорид натрия. Упаковка 3 флакона по 500 мл. Предназначен для использования в гематологических анализаторах компании Sysmex | уп | 7 | 130923 | 916461 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
3 | Cellclean (очищающий раствор Cellclean) из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN-L моделей XN-350, XN-450, XN-550 (50 мл) +1 +30 C (Sysmex Europe GMBH, ГЕРМАНИЯ ) | Сильнощелочной очиститель объем 50 мл, для удаления лизирующих реагентов, клеточных остатков и протеинов крови из гидравлической системы прибора. Предназначен для использования в гематологических анализаторах компании Sysmex | уп | 6 | 43211 | 259266 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
4 | Чековая лента 57х30х12 А (ALMA CASH ТД,, КАЗАХСТАН ) | Термолента 57мм x 30м(А), предназначена для распечатки результатов биохимических параметров мочи на полуавтоматическом анализаторе мочи Uriscan optima | штука | 30 | 669 | 20070 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
5 | EIGHTCHECK-3WP H 1.5 мл из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP 300 +2 +8 C (Streck Inc, США ) | Контрольная кровь (высокий уровень) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам. | Фл | 16 | 13380 | 214080 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
6 | EIGHTCHECK-3WP L 1.5 мл из комплекта автоматический гематологический анализатор ХP 300 +2 +8С (Streck Inc, США ) | Контрольная кровь (низкий уровень) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам | Фл | 16 | 13380 | 214080 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
7 | EIGHTCHECK-3WP N 1.5 мл из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP 300 +2 +8 С (Streck Inc, США ) | Контрольная кровь (норма) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам. | фл | 16 | 13380 | 214080 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
Реагенты для коагулометра ACL ТОР-500
8 | Рекомбипластин 2Ж (реагент для ПВ и фиб.) - HemosIL RecombiPlas Tin 2G /Prothrombin Time Reagent из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (5x20ml, 5x20мл) +2 +8 С (Instrumentation Laboratory Со, США) | Реагент для определения протромбинового времени (ПВ), МНО и расчетного фибриногена в человеческой цитратной плазме. Используется для оценки внешнего пути гемостаза и мониторинга ОАТ. В состав реагента входит рекомбинантный человеческий тканевой фактор, характеризующийся МИЧ ~ 1. Реагент стабилен на борту анализатора 4 дня. Форма выпуска: лиофилизат. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 5 фл. по 20 мл реагента + 5 фл. по 20 мл разбавителя). Температура хранения +2 +8 C . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США Фасовка: 5 фл. по 20 мл реагента + 5 фл. по 20 мл разбавителя. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Используется для работы на "Закрытой" ситеме анализаторов семейства ACL ТОР (300, 500, 700) и ACL Elite PRO, фирмы Instrumentation Laboratory (США). | уп | 12 | 89280 | 1071360 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
9 | СинтАСил (АЧТВ реагент) - HemosIL SynthASIL из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями ( 5x10мл+5х10мл), t +2+8 С (Instrumentation Laboratory Со, США | Реагент для определения активированного частично тромбинового времени (АЧТВ) в человеческой цитратной плазме. Метод АЧТВ используется в качестве основного скринингового метода для оценки нарушений внутреннего пути свертывания и для мониторинга гепариновой антикоагулянтной терапии. Метод чувствителен к сниженным концентрациям факторов контактной фазы, факторов внутреннего и общего пути свертывания, антикоагуляционному действию гепарина и наличию ингибиторов, в частности волчаночно-подобных антикоагулянтов. Рекомендован к использованию для предоперационной скрининговой диагностики. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 5 фл. по 10 мл реагента + 5 фл. по 10 мл хлорида кальция). Температура хранения +2 +8 C . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США Фасовка: 5 фл. по 10 мл реагента + 5 фл. по 10 мл хлорида кальция. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Используется для работы на "Закрытой" ситеме анализаторов семейства ACL ТОР (300, 500, 700) и ACL Elite PRO, фирмы Instrumentation Laboratory (США). | уп | 20 | 39392 | 787840 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
10 | Фибриноген QFA - HemosIL Fibrinogen, QFA Thrombin из комплекта Aнализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (10х5мл), t +2+8 С (Instrumentation Laboratory Со, США ) | Реагент для определения фибриногена по Клауссу в человеческой цитратной плазме. В состав реагента входит очищенный бычий тромбин в концентрации 100 ЕД/мл. Линейность метода составляет 35-1000 мг/дл. Реагент не чувствителен к прямым ингибиторам тромбина. Форма выпуска: лиофилизат. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 5 мл реагента). Температура хранения +2 +8 C . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США Фасовка: 10 фл. по 5 мл реагента. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Используется для работы на "Закрытой" ситеме анализаторов семейства ACL ТОР (300, 500, 700) и ACL Elite PRO, фирмы Instrumentation Laboratory (США). | штука | 10 | 195852 | 1958520 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
11 | Тромбиновое время - HemosIL Thrombin Time из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (4x2.5 or 8 ml; 1х9 ml) +2 +8 С (Instrumentation Laboratory Со, США ) | Реагент для определения тромбинового времени в человеческой цитратной плазме. Анализ обычно выполняется для диагностики наследственного дефицита или дефектов фибриногена, для исключения контаминации гепарином. Измеряется время образования сгустка в исследуемом образце при превращении фибриногена в фибрин после добавления в плазму очищенного бычьего тромбина.Форма выпуска: лиофилизат. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 4 фл. по 8 мл реагента + 1 фл. по 9 мл разбавителя). Температура хранения +2 +8 C . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США Фасовка: 4 фл. по 8 мл реагента + 1 фл. по 9 мл разбавителя. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Используется для работы на "Закрытой" ситеме анализаторов семейства ACL ТОР (300, 500, 700) и ACL Elite PRO, фирмы Instrumentation Laboratory (США). | уп | 30 | 39015 | 1170450 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
12 | Калибровочная плазма - HemosIL Calibration plasma из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (10x1ml) t +2 +8 C (Instrumentation Laboratory Со, США ) | Калибратор универсальный. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 1 мл). Температура хранения +2 +8 C. Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США | уп | 1 | 86159 | 86159 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
13 | Нормальный контроль - HemosIL Normal Control из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (10x1мл), t +2 +8 C (Instrumentation Laboratory Со, США ) | Контрольный материал. Предназначен для оценки воспроизводимости и точности методик определения: определение ПВ, АЧТВ, ТВ, фибриногена, одиночных факторов, антитромбина, плазминогена, ингибитора плазмина, протеинов С и S. Значения для всех аналитов находятся в пределах диапазона нормальных значений. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 1 мл). Температура хранения +2 +8 C . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США | уп | 15 | 87859 | 1317885 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
14 | Низкий патологический контроль - HemosIL Low Abnormal Control из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (10x1мл), t +2 +8 C (Instrumentation Laboratory Со, США ) | Контрольный материал. Предназначен для оценки воспроизводимости и точности методик определения: ПВ, АЧТВ, ТВ, фибриногена, антитромбина, протеинов С и S. Значения для всех аналитов находятся в пределах диапазона низких патологических значений. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 1 мл). Температура хранения +2 +8 C . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США | уп | 15 | 84032 | 1260480 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
15 | Высокий патологический контроль - HemosIL High Abnormal Control из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (10x1мл), t +2 +8 C (Instrumentation Laboratory Со, США ) | Контрольный материал. Предназначен для оценки воспроизводимости и точности методик определения: ПВ, АЧТВ, антитромбина, протеинов С и S. Значения для всех аналитов находятся в пределах диапазона высоких патологических значений. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 1 мл). Температура хранения +2 +8 C . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США | уп | 15 | 80533 | 1207995 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
16 | Моющий раствор - HemosIL Cleaning Solution из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями, (1х500мл) +15 +25 C (Instrumentation Laboratory Со, США ) | Очищающий раствор. Предназначен для ежедневной очистки коагулометров. В состав набора входит: соляная кислота. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 1 фл. по 500 мл). Температура хранения +15 +25 C . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США | уп | 30 | 14287 | 428610 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
17 | Моющий агент - HemosIL Cleaning Agent из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (80 мл) +15 +25 C (Instrumentation Laboratory Со, США ) | Очищающий раствор. Предназначен для технического обслуживания лабораторного оборудования. В состав набора входит: гипохлорит натрия. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 1 фл. по 80 мл). Температура хранения +15 +25 C . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США | уп | 15 | 6083 | 91245 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
18 | Кюветы 2400 шт из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro ACL TOP, модификации: ACL TOP 350 CTS, ACL TOP 550 CTS, ACL TOP 750, ACL TOP 750 CTS, ACL TOP 750 LAS (SUNRISE TECHNOLOGIES, S.A., ИСПАНИЯ ) | Измерительные ячейки. Предназначены для проведения исследований системы гемостаза на автоматических коагулометрах. Материал: оптически прозрачный пластик. Поставляется в картонных упаковках (6х100х4 =2400 шт.) | уп | 30 | 113916 | 3417480 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
19 | Реагент для промывания - HemosIL из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro ACL TOP, модификации: ACL TOP 350 CTS, ACL TOP 550 CTS, ACL TOP 750, ACL TOP 750 CTS, ACL TOP 750 LAS 1x4л +15 +25 C (Instrumentation Laboratory Со, США ) | Оптический референс. Предназначен для использования в качестве фона для оптических измерений (нефелометрия, фотометрия) и в качестве промывающей жидкости для деталей коагулометров. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Поставляется в пластиковых канистрах объемом 4 литра. Температура хранения +15+25 C . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США | штука | 120 | 80304 | 9636480 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
20 | Д-Димер высокочувствительный - HemosIL D-Dimer HS, (уп.: 3 фл. по 2 мл + 3 фл. по 8 мл + 2 фл. по 1 мл) из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro ACL TOP, модификации: ACL TOP 350 CTS, ACL TOP 550 CTS, ACL TOP 750, ACL TOP 750 CTS, ACL TOP 750 LAS +2 +8 С (Biokit S.A., ИСПАНИЯ ) | Реагент для иммунохимического определения концентрации D-димера в человеческой цитратной плазме. Реагент имеет подтверждение FDA для исключения диагнозов ТГВ и ТЭЛА со 100% отрицательным прогностическим значением (ОПЗ). Используется для диагностики и исключения (совместно с общеклинической оценкой вероятности заболевания) венозные тромбоэмболии (тромбоз глубоких вен и ¶легочной эмболии). Для диагностики ДВС, а также для контроля длительности терапии оральными АК. Латексный реагент для определения Д-Димера представляет собой суспензию полистироловых латексных частиц, покрытых F(ab')2 фрагментами моноклональных антител, что позволяет более специфично определять Д-Димеры, исключая влияние таких эндогенных факторов, как ревматоидный фактор. Также, реакционный буфер, входяций в состав набора, содержит агенты, блокирующие антимышиные человеческие антитела (HAMA) с целью уменьшения их влияния на результат исследования. Пороговое значение Д-Димера = 230 нг/мл. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия или турбидиметрия.Фасовка: 3 фл. по 2 мл + 3 фл. по 8 мл + 2 фл. по 1 мл, (105 исследований). Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Используется для работы на "Закрытой" ситеме анализаторов семейства ACL ТОР (300, 500, 700), фирмы Instrumentation Laboratory (США). | штука | 12 | 274190 | 3290280 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
21 | Контроль Д-Димера – HemosIL Liquid, (уп.: 5 фл. по 1 мл + 5 фл. по 1 мл) из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro ACL TOP, модификации: ACL TOP 350 CTS, ACL TOP 550 CTS, ACL TOP 750, ACL TOP 750 CTS, ACL TOP 750 LAS (5х1мл; 5х1мл) +2 +8 С (Biokit S.A., ИСПАНИЯ ) | Контрольный материал предназначен для оценки воспроизводимости и точности методики определения д-димера на пограничных уровнях. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 5 фл. по 1 мл + 5 фл. по 1 мл). Температура хранения +2 +8 C . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США | уп | 5 | 133698 | 668490 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
22 | Разбавитель факторов - HemosIL Factor Diluent из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями, (1х100 мл), t +15 +25 C (Instrumentation Laboratory Со, США ) | Разбавитель плазмы. Предназначен для разбавления плазмы при проведении исследований. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Метод определения: нефелометрия или турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 1 фл. по 100 мл). Температура хранения +15 +25 C . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США | уп | 15 | 12166 | 182490 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
23 | Антитромбин жидкий - HemosIL, (уп.: 2 фл. по 2 мл реагента + 2 фл. по 2 мл субстрата) из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro ACL TOP, модификации: ACL TOP 350 CTS, ACL TOP 550 CTS, ACL TOP 750, ACL TOP 750 CTS, ACL TOP 750 LAS (4х2 мл) t +2+8C (Instrumentation Laboratory Со, США ) | Реагент для определения гепарин-кофакторной активности антитромбина с использованием Xa фактора в качестве фермента-мишени. Используется для предоперационного скрининга, диагностики наследственного дефицита антитромбина у пациентов, склонных к тромбоэмболии. Метод характеризуется широкой динейностью 10-150% активности. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Метод определения: фотометрия с использованием хромогенного субстрата. Фасовка: 2 фл. по 2 мл реагента + 2 фл. по 2 мл субстрата, (64 исследования). Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Используется для работы на "Закрытой" ситеме анализаторов семейства ACL ТОР (300, 500, 700), фирмы Instrumentation Laboratory (США). | штука | 2 | 78833 | 157666 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
Реагенты для анализатора Ва 400
24 | АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400 (8х60мл+8х15мл) +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе, Печеночный профиль; 2-оксиглютарат/L-аланин, кинетика; жидкий биреагент. Состав: РеагентА. Трис 150 ммоль/л, L-аланин 750 ммоль/л, лактатдегидрогеназа >1350 Ед/л, pH 7.3. Реагент В. NADH 1.9 ммоль/л, 2-оксиглютарат 75 ммоль/л, гидроксид натрия 148 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 8.5 Ед/л = 0.14 мккат/л. Пределы линейности: 500 Ед/л = 8.33 мккат/л. Точность: Средняя концентрация 40.2 Ед/л = 0.67 мккат/л: Повторность (CV) - 3.9 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 5.0 %; Средняя концентрация: 133 Ед/л = 2.21 мккат/л. Повторность (CV) -1,2 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1,4%. Количество исследований - 1800. Фасовка 8х60мл+8х15мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах ВА200/ВА400. | уп | 2 | 63607 | 127214 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
25 | АСПАРТАТМИНОТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400 (8х60мл+8х15мл) +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | АСПАРТАТМИНОТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе, Печеночный профиль; 2-оксиглютарат/L-аспартат, кинетика; жидкий биреагент.Состав: Реагент А. Трис 121 ммоль/л, L-аспартат 362 ммоль/л, малатдегидрогеназа>460 Ед/л, лактатдегидрогеназа > 660 Ед/л pH 7.8. Реагент В. NADH 1.9 ммоль/л, 2-оксиглютарат 75 ммоль/л, гидроксид натрия 148 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 7.15 Ед/л = 0.119 мккат/л. Пределы линейности: 500 Ед/л = 8.33 мккат/л. Точность: Средняя концентрация 41.5 Ед/л = 0.69 мккат/л. Повторность (CV) - 2.6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 5.8%; Средняя концентрация: 154 Ед/л = 2.55 мккат/л. Повторность (CV) 1.0 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.7 %. Количество исследований - 1800, фасовка 8х60мл+8х15мл, t+2 +8 С . Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах | уп | 2 | 63607 | 127214 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
26 | ТРИГЛИЦЕРИДЫ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (10х60мл) +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | ТРИГЛИЦЕРИДЫ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе, Общий скрининговый профиль; глицеролфосфатоксидаза/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: PIPES 45 ммоль/л, ацетатный магния 5 ммоль/л, 4-хлорфенол 6 ммоль/л,¶липаза > 100 Ед/мл, глицеролкиназа > 1.5 Ед/мл, глицерол-3-фосфатоксидаза > 4¶Ед/мл, пероксидаза > 0.8 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0.75 ммоль/л, АТР 0.9 ммоль/л,¶рН 7.0. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: Пороговая чувствительность: 5.99 мг/дл= 0.067 ммоль/л. Пределы линейности: 600 мг/дл= 6.78 ммоль/л.¶Точность: Средняя концентрация 56 мг/дл= 0.63 ммоль/л. Повторность (CV) - 2.4 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 3.9 %; Средняя концентрация 115 мг/дл= 1.29 ммоль/л . Повторность (CV) -1.0 % . Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.4 %. Количество исследований - 1800. Фасовка 10x60мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | уп | 2 | 157295 | 314590 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
27 | АЛЬФА-АМИЛАЗА ПРЯМАЯ из комплекта Анализатор биохимических-турбидиметрический ВА400 8х20мл t +2 +8 C (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | АЛЬФА-АМИЛАЗА ПРЯМАЯ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимических-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе.Панкреатический профиль; этилиден блокированный субстрат, кинетика; жидкий монореагент. Состав: Реагент А. MES 50 ммоль/л, хлорид кальция 5 ммоль/л, хлорид натрия 300 ммоль/л, натрий тиоцианат 450 ммоль/л, CNP-G3 2.25 ммоль/л, pH 6.1. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 4.5 Ед/л = 0.074 мккат/л. Пределы линейности: 1300 Ед/л = 21 мккат/л. Точность: Сыворотка. Средняя концентрация 97 Ед/L = 1.61 мккат/л. Повторность (CV) - 1.0 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.5 %; Средняя концентрация: 203 Ед/л = 3.38 мккат/л. Повторность (CV) 0.5 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 0.9 %. Точность: Моча. Средняя концентрация 90 Ед/л = 1.49 мккат/л . Повторность (CV) - 2.5 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.5 %; Средняя концентрация: 180 Ед/л = 2.98 мккат/л. Повторность (CV) 1.6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.7 %. Количество исследований - 480, фасовка 8х20мл, t+2 +8 С . Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах ВА200/ВА400. | уп | 2 | 174283 | 348566 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
28 | ХОЛЕСТЕРИН из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400 (10х60мл) +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Липидный профиль; холестеролоксидаза/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А. PIPES 35 ммоль/л, холат натрия 0.5 ммоль/л, фенол 28 ммоль/л, холестеролэстераза > 0.2 Ед/мл, холестеролоксидаза > 0.1 Ед/мл, пероксидаза > 0.8 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0.5 ммоль/л, рН 7.0. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность:4.2 мг/дл = 0.109 ммоль/л. Пределы линейности: 1000 мг/дл = 26 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация: 153 мг/дл = 3.97 ммоль/л. Повторность (CV): 0.7 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.4 %. Средняя концентрация: 220 мг/дл = 5.7 ммоль/л. Повторность (CV): 0.6 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.0 %. Количество исследований - 1800. Фасовка 10x60мл, температура хранения +2 +8⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | уп | 2 | 60319 | 120638 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
29 | КРЕАТИНИН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (5х60мл+5х60мл) +2 +30 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | КРЕАТИНИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Почечный профиль; щелочной пикрат (метод Яффе), конечная точка; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Гидроксид натрия 0.4 моль/л, детергент. Реагент B. Пикриновая кислота 25 ммоль/л. Метрологический характеристики: Пороговая чувствительность: 0.04 мг/дл= 3.55 мкмоль/л. Пределы линейности: 20 мг/дл= 1768 мкмоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация: 1.06 мг/дл= 94 мкмоль/л. Повторность (CV): 3.2 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 4.8 %. Средняя концентрация: 3.16 мг/дл= 280 мкмоль/л. Повторность (CV): 1.2 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.2 %. Моча Средняя концентрация: 142 мг/дл= 12525 мкмоль/л. Повторность (CV): 0.8 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.1 %. Средняя концентрация: 284 мг/дл= 25050 мкмоль/л. Повторность (CV): 0.6 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.2 %. Количество исследований-1800. Фасовка 5х60мл+5х60мл, t+2 +30 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | уп | 3 | 32175 | 96525 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
30 | ГЛЮКОЗА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (10х60мл) +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | ГЛЮКОЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Диабетический профиль; глюкооксидаза, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А.Фосфат 100 ммоль/л, фенол 5 ммоль/л, глюкозооксидаза > 10¶Ед/мл, пероксидаза > 1 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.4 ммоль/л, рН 7.5. Метрологические характеристики:Предел обнаружения: 2.8 мг/дл = 0.155 ммоль/л.Предел линейности: 500 мг/дл = 27.5 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация: 88 мг/дл = 4.90 ммоль/л. Повторность(CV):1,0%. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.7%. Средняя концентрация: 220 мг/дл = 12.2 ммоль/л Повторность(CV):0,4%. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.1%. Количество исследований -1800. Фасовка 10x 60мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | уп | 2 | 17362 | 34724 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
31 | ОБЩИЙ БЕЛОК из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (2x60+2x20мл) +2 +30 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | ОБЩИЙ БЕЛОК набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Общий скрининговый профиль; биуретовый реактив, конечная точка; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Гидроксид натрия 0,4 моль/л, тартрат натрия 90 ммоль/л. Реагент В. Гидроксид натрия 0,4 моль/л, тартрат натрия 60 ммоль/л, ацетат меди (II)¶21 ммоль/л, иодат калия 60 ммоль/л. Метрологические характеристики: Предел обнаружения: 0.800 г/л. Предел линейности: 150 г/л. Точность: Средняя концентрация 50.0 г/л. Повторность (CV) - 0.5 %, Общая погрешность (CV)- 1.6 %; Средняя концентрация 81.8 г/л. Повторность (CV) -0.6 %. Общая погрешность (CV)- 1.1 %. Количество исследований - 480. Фасовка 2x60мл+2х20мл, температура хранения +15 +30 ⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | уп | 8 | 8435 | 67480 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
32 | МОЧЕВИНА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (8х60,8х15мл) +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | МОЧЕВИНА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Почечный профиль; уреаза/глутаматдегидрогеназа, фиксированное время; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Трис 100 ммоль/л, 2-оксоглютарат 5.6 ммоль/л, уреаза > 140 Ед/мл,¶глютаматдегидрогеназа > 140 Ед/мл, этиленгликоль 220 г/л, азид натрия 0.95 г/л,¶рН 8.0. Реагент B. NADH 1.5 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологический характеристики: Пороговая чувствительность: : 3.69 мг/дл = 1.72 мг/дл BUN = 0.614 ммоль/л. Пределы линейности: 300 мг/дл = 140 мг/дл BUN = 50 ммоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация:26.8 мг/дл = 4.47 ммоль/л. Повторность (CV): 3.5 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 5.0 %. Средняя концентрация: 137 мг/дл = 22.9 ммоль/л. Повторность (CV): 1.1 % Внутрилабораторный показатель (CV): 1.7 %. Моча Средняя концентрация:1291 мг/дл = 215 ммоль/л. Повторность (CV): 3.1 % Внутрилабораторный показатель (CV): 4.3 %. Средняя концентрация:1771 мг/дл = 295 ммоль/л . Повторность (CV): 2.9 % Внутрилабораторный показатель (CV): 3.1 %. Количество исследований-1800. Фасовка 8х60+8х15мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | уп | 2 | 69527 | 139054 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
33 | БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (8x60+8x15мл ) t +2 +8 C (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Печеночный профиль; диазосульфониловая кислота, конечная точка; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Соляная кислота 170 ммоль/л, цетримид 40 ммоль/л, pH 0.9. Реагент В. 3.5-дихлорфенил-диазоний 1.5 ммоль/л. Метрологические характеристики:Пороговая чувствительность: 0.211 мг/дл = 3.61 мкмоль/л. Пределы линейности: 38 мг/дл = 650 мкмоль/л. Точность: Средняя концентрация 2.09 мг/дл = 35.7 мкмоль/л. Повторность (CV) - 3.3 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 4.2%; Средняя концентрация: 4.89 мг/дл = 83.5 мкмоль/л. Повторность (CV) 0.9%, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.2%. Количество исследований - 1800, фасовка 8 x 60 мл + 8 x 15 мл, t+2 +8 С . Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах ВА200/ВА400. | уп | 3 | 36289 | 108867 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
34 | БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (4х60мл+4х15мл) +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) (300мл) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе.Печеночный профиль; диазосульфониловая кислота/нитрит натрия, конечная точка; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Фосфорная кислота 90 ммоль/л, дигидроксиэтилэтилендиаминоуксусная кислота (HEDTA) 4.5 ммоль/л, хлорид натрия 50 ммоль/л, pH 1.5. Реагент В. 3.5-дихлорфенил-диазоний 1.5 ммоль/л. Метрологические характеристики:Пороговая чувствительность: 0.09 мг/дл = 1.60 мкмоль/л. Пределы линейности: 15 мг/дл = 257 мкмоль/л. Точность: Средняя концентрация 0.608 мг/дл = 10.4 мкмоль/л Повторность (CV) - 4.3 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 5.3%; Средняя концентрация: 1.68 мг/дл = 28.8 мкмоль/л. Повторность (CV) 2.0%, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.9%. Количество исследований -900, фасовка 4 x 60 мл + 4 x 15 мл , t+2 +8 С . Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах ВА200/ВА400. | уп | 3 | 21696 | 65088 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
35 | HDL-ХОЛЕСТЕРИН из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический ВА400 (2x60мл+2х20мл) +2 +8С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | HDL-ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе, липидный профиль; прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза/детергент; фиксированное время, жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Буфер Гуда, холестеролэстераза >1 Ед/мл, холестеролоксидаза >0.5 Ед/мл, 4-аминоантипирин 1 ммоль/л, N,N-bis(4сульфобутил)-m-толуидин (DSBmT) 1 ммоль/л, акселератор реакции 1 ммоль/л. Реагент В. Буфер Гуда, холестерол эстераза до 1.5 МЕ/мл, 4-аминоатипирин 1 ммоль/л, аскорбат оксидаза до 3 кМЕ/л, детергент. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 1.83 мг/дл = 0.048 ммоль/л. Пределы линейности: 200 мг/дл = 5.18 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация 53 мг/дл = 1.39 ммоль/л: Повторность (CV) - 0,6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2,7 %; 73 мг/дл = 1.88 ммоль/л: Повторность (CV) -0,7%, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2,6 %. Количество исследований - 480. Фасовка 2 x 60 мл + 2 x 20 мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах ВА200/ВА400. | уп | 5 | 126084 | 630420 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
36 | МАГНИЙ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (2х60мл+2х15мл) +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | МАГНИЙ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Электролитный профиль; ксилидиновый синий, конечная точка; жидкий биреагент.Состав: Реагент А. Карбонат натрия 0.1 моль/л, ЭГТА 0.1 ммоль/л, триэтаноламин 0.1 моль/л, цианид калия 7.7 ммоль/л, азид натрия 0.95 г/л. Реагент B. Глицин 25 ммоль/л, ксилидиновый синий 0.5 ммоль/л, хлорацетамид 2.6 г/л. Метрологический характеристики: Пороговая чувствительность: 0.20 мг/дл = 0.081 ммоль/л. Пределы линейности: 4 мг/дл = 1.64 ммоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация:1.50 мг/дл = 0.61 ммоль/л. Повторность (CV): 1.6 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.9%. Средняя концентрация: 2.92 мг/дл = 1.20 ммоль/л. Повторность (CV): 0.9 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 3.1%. Моча Средняя концентрация:7.20 мг/дл = 2.94 ммоль/л. Повторность (CV): 4.1 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 5.3 %. Средняя концентрация:14.4 мг/дл = 5.88 ммоль/л. Повторность (CV): 2.0 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 3.9%. Количество исследований-450. Фасовка 2х60мл+2х15мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | уп | 6 | 16767 | 100602 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
37 | ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА АМП из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (4х60мл+4х15мл) +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА АМП набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Печеночный профиль; 2-амино-2-метил-1-пропановый буфер, кинетика; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. 2-Амино-2-метил-1-пропанол 0.4 моль/л, сульфат цинка 1.2 ммоль/л, N-гидроксиэтилендиаминтриуксусная кислота 2.5 ммоль/л, ацетат магния 2.5 ммоль/л, рН 10.4. Реагент В. 4-Нитрофенилфосфат 60 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 19.2 Ед/л = 0.320 мкКат/л. Пределы линейности: 1200 Ед/л = 20 мкКат/л. Точность: Средняя концентрация: 134 Ед/л = 2.23 мкКат/л. Повторность (CV):1.4 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.5 %. Средняя концентрация: 205 Ед/л = 3.40 мкКат/л. Повторность (CV): 0.9 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.8 %. Количество исследований - 900. Фасовка 4х60мл+4х15мл, температура хранения +2 +8⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | уп | 1 | 51852 | 51852 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
38 | МОЧЕВАЯ КИСЛОТА из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400 (10x60мл) +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | МОЧЕВАЯ КИСЛОТА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе, Почечный профиль; уриказа/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент.Состав: Реагент А. Фосфат 100 ммоль/л, детергент 1.5 г/л, дихлорофенолсульфонат 4 ммоль/л,¶уриказа > 0.12 Ед/мл, аскорбатоксидаза >5 Ед/мл, пероксидаза > 1 Ед/мл,¶4-аминоантипирин 0.5 ммоль/л, рН 7.8. Метрологический характеристики: Пороговая чувствительность: : 0.31 мг/дл = 18.5 мкмоль/л. Пределы линейности: 25 мг/дл = 1487 мкмоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация:5.2 мг/дл = 311 мкмоль/л. Повторность (CV): 1.3 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.9 %. Средняя концентрация: 10.8 мг/дл = 643 мкмоль/л. Повторность (CV): 0.7 % Внутрилабораторный показатель (CV): 1.1 %. Моча Средняя концентрация:20.9 мг/дл = 1243 мкмоль/л. Повторность (CV): 2.5 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 3.4 %. Средняя концентрация:41.8 мг/дл = 2486 мкмоль/л . Повторность (CV): 1.9 % Внутрилабораторный показатель (CV): 2.8 %. Количество исследований-1800. Фасовка 10х60мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | уп | 1 | 68271 | 68271 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
39 | БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР (Human) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (5х5мл) +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР (Human) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания) ,параметры: АСE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, холинестераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка, 5х5мл, t +2 +8 С | уп | 6 | 45987 | 275922 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
40 | С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК СТАНДАРТ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (1х1мл/5мл) +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК СТАНДАРТ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), фасовка 1мл, t +2 +8 С | уп | 6 | 14459 | 86754 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
41 | С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (2х60+2х15 мл) +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе, Воспалительный профиль; латексагглютинация/антитела к СРБ, фиксированное время; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Глициновый буфер 0.1 моль/л, азид натрия 0.95 г/л, рН 8.6¶ Реагент В. Суспензия латекснах частиц, покрытых антителами против человеческого СРБ, азид натрия¶0.95 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 0.35 мг/л. Интервал измерения: 0.35-15 мг/л. Точность: Средняя концентрация 2.1 мг/л. Повторность (CV) - 2.9 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 4.1 %; Средняя концентрация 7.0 мг/л. Повторность (CV) -0.6 % . Общая погрешность (CV)- 1.5 %. Средняя концентрация 13.4 мг/л. Повторность (CV) -0.6 % . Общая погрешность (CV)- 1.4 %. Количество исследований - 450. Фасовка 2x60мл+2х15мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | уп | 6 | 118471 | 710826 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
42 | КОНТРОЛЬ СПЕЦИФИЧЕСКИХ БЕЛКОВ УРОВЕНЬ I из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (3х1мл) +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | КОНТРОЛЬ СПЕЦИФИЧЕСКИЙ БЕЛКОВ УРОВЕНЬ I набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), параметры: иммуноглобулины Ig(А,G,M), компоненты комплемента (С3,С4),а-1-кислый гликопротеин, преальбумин, антитромбин III, СРБ-высокочувствительный, трансферрин, фасовка 3х1 мл, t +2 +8 С | уп | 8 | 25241 | 201928 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
43 | КОНТРОЛЬ СПЕЦИФИЧЕСКИХ БЕЛКОВ УРОВЕНЬ II из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (3x1мл) +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | КОНТРОЛЬ СПЕЦИФИЧЕСКИЙ БЕЛКОВ УРОВЕНЬ II набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), параметры: иммуноглобулины Ig(А,G,M), компоненты комплемента (С3,С4),а-1-кислый гликопротеин, преальбумин, антитромбин III, СРБ-высокочувствительный, трансферрин, фасовка 3x1мл, t +2 +8 С | уп | 8 | 25241 | 201928 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
44 | Концентрированный моющий раствор 500-мл из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 +15 +30 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | Концентрированный моющий раствор 500 мл из комплекта анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, объем 500 мл, t +15 +30 С, BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | штука | 6 | 74090 | 444540 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
45 | Реакционный ротор (10) из комплекта анализатор биохимический турбидиметрический BA400 (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | Реакционный ротор (10) из комплекта анализатор биохимический турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A, Испания, метакрилатный термостатируемый ротор, с оптическим качеством, 120 реакционных ячеек, длина оптического пути 6 мм, 10 штук в упаковке | уп | 6 | 39239 | 235434 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
46 | БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ 1 из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический ВА400 (5х5мл) +2 +8C (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ l набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания),параметры:АСE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, холинестераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка 5х5мл, t +2 +8 C | уп | 10 | 45987 | 459870 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
47 | БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ 2 из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический ВА400 (5х5мл) +2 +8C (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ l l -набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), параметры: АСE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-Холестерин, холинестераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка 5х5мл, t +2 +8C | уп | 10 | 45987 | 459870 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
48 | ГЛИКИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН ПРЯМОЙ (Hba1C-DIR) из комплекта Анализатор биохимических-турбидиметрический ВА400 (2х60мл+2x12мл), t + 2 +8 C (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | ГЛИКОЛИЗИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН ПРЯМОЙ (Hba1C-DIR) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимических-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе, Диабетический профиль; суспензия латексных частиц/ антитела человека к HbA1C, фиксированное время/турбидиметрия; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Суспензия из латексных частиц, азид натрия 0.95 г/л, рН 8.0. . Реагент В. человеческое антитело anti-HbA1C, консерванты, рН 6.0. Метрологические характеристики: Предел обнаружения: 2 ммоль/моль Интервал измерений: 2 - 140 ммоль/моль. Количество исследований -432. Фасовка 2x 60 мл + 2x 12 мл , t+2 +8 С . Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах ВА200/ВА400. | уп | 10 | 522871 | 5228710 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
49 | ГЛИКИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН ПРЯМОЙ СТАНДАРТ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (4x0.5мл) +2 +8 C (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | ГЛИКИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН ПРЯМОЙ СТАНДАРТ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), фасовка 4x0.5 мл, t +2 +8 С | уп | 6 | 79259 | 475554 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
50 | ГЛИКИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН КОНТРОЛЬ НОРМА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 1x0,5мл t t +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | ГЛИКОЛИЗИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ НОРМА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), фасовка 1x0,5мл, t +2 +8 С | уп | 10 | 18860 | 188600 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
51 | ГЛИКИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН КОНТРОЛЬ ПАТОЛОГИЯ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 1x0,5мл t+2 +8 C (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | ГЛИКИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ ПАТОЛОГИЯ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), фасовка 1x0,5мл, t +2 +8 С | уп | 10 | 18860 | 188600 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
52 | Кюветы для образцов (1000) из комплекта анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | Кюветы для образцов из комплекта анализатор биохимический турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A, Испания,1000 штук в упаковке | уп | 4 | 29026 | 116104 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
53 | Флакон с кислотным промывочным раствором (20 мл) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200 (4x20мл) +2 +30 C (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | Флакон с кислотным промывочным раствором (4х20 мл) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200 (4x20мл) +2 +30 C (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | уп | 1 | 29935 | 29935 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
54 | Набор растворов для очистки из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (4x15 мл) +2 +30 C (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | Набор растворов для очистки из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (4x15 мл) +2 +30 C (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | уп | 1 | 28504 | 28504 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
Реагенты для анализатора А-15
55 | Флакон с промывочным раствором, Bottle of washing solution (1 л) из комплекта Анализатор биохимический автоматический А 15 произвольного доступа (1х1000мл) +15 +30 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | Флакон с промывочным раствором производства компании BioSystems S.A, Испания, объем 1л, t +15 +30 С | уп | 1 | 3994 | 3994 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
56 | Флакон с концентрированной системной жидкостью, Bottle of concentrated system liquid (1 л) из комплекта Анализатор биохимический автоматический А 15 произвольного доступа (1х1000мл) +15 +30 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | Флакон с концентрированной системной жидкостью производства компании BioSystems S.A, Испания, объем 1 л, +15 +30 С | уп | 1 | 18424 | 18424 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
57 | 6 V/10 W галогеновая лампа из комплекта Анализатор биохимический автоматический А 15 произвольного доступа (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | 6 V/10 W галогеновая лампа из комплекта Анализатор биохимический автоматический А 15 произвольного доступа (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | уп | 4 | 13380 | 53520 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
58 | АЛЬБУМИН из комплекта Анализатор биохимических-турбидиметрический ВА400 (10х60мл) +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ) (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ) | АЛЬБУМИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимических-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе, печеночный, почечный профиль; бромкрезоловый зеленый, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А. Ацетатный буфер 100 ммоль/л, бромкрезоловый зеленый 0.27 ммоль/л, детергент, pH 4.1. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: : 1.21 г/л. Пределы линейности: 70г/л. Точность: Средняя концентрация 38.4 г/л : Повторность (CV) - 0.8 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.2 %; Средняя концентрация: 57.1 г/л. Повторность (CV) -0.7 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1,1%. Количество исследований - 1800. Фасовка 10х60мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах ВА200/ВА400. | уп | 2 | 22987 | 45974 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
59 | АЛЬБУМИН (МИКРОАЛЬБУМИНУРИЯ) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (1x60 + 1x15) t +2 +8 C (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ) (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ) | АЛЬБУМИН (МИКРОАЛЬБУМИНУРИЯ) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Почечный, диабетический профиль; латексагглютинация/антитела козы, фиксированное время;жидкий биреагент.Состав: РеагентА. Боратный буфер 0.1 моль/л, азид натрия 0.95 г/л. Реагент В. : Суспензия латексных частиц, покрытых антителами к альбумину человека, азид натрия 0.95 г/л, рН 10.0. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 1.5 мг/л. Пределы линейности: 200 мг/л. Точность: Средняя концентрация 82 мг/л: Повторность (CV) - 0.9 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.7 %; Средняя концентрация: 164 мг/л. Повторность (CV) -0,9 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1,3%. Количество исследований - 225. Фасовка 1 x 60 мл + 1 x 15 мл., температура хранения +2 +8 ⁰С. Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах ВА200/ВА400. | уп | 1 | 50162 | 50162 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
60 | БИОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ МОЧИ УРОВЕНЬ I из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (1x5мл) +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ) (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ) | БИОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ МОЧИ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, Параметры: альбумин, а-амилаза, амилаза панкреатическая, кальций, хлориды, цитрат, креатинин, глюкоза, магний, фосфор, калий, белок, натрий, мочевина и мочевая кислота. Для проведения внутреннего контроля качества, норма. Фасовка 1х5 мл, t +2 +8 С | уп | 1 | 11105 | 11105 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
61 | БИОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ МОЧИ УРОВЕНЬ II из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (1x5мл) +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ) (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ) | БИОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ МОЧИ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, Параметры: альбумин, а-амилаза, амилаза панкреатическая, кальций, хлориды, цитрат, креатинин, глюкоза, магний, фосфор, калий, белок, натрий, мочевина и мочевая кислота. Для проведения внутреннего контроля качества, патология. Фасовка 1х5 мл, t +2 +8 С | уп | 1 | 10758 | 10758 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
62 | АЛЬБУМИН СТАНДАРТ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 1мл +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ) (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ) | АЛЬБУМИН СТАНДАРТ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), фасовка 1мл, t +2 +8 С | уп | 1 | 5098 | 5098 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
Реагенты для Тромбоэластографа
63 | Стартовый реагент для рекальцификации цитратной крови или плазмы - star-tem, 10 флаконов по 10 тестов из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta +2 +8 С (Hart biologicals, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ) | Готовый к использованию оптимизированный жидкий реагент для рекальцификации цитратной крови (0,2 моль/л CaCL2; HEPES буфер pH 7,4; 0,1% соль). Упаковка 10 флаконов, по 10 тестов в каждом. | уп | 1 | 83078 | 83078 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
64 | Реагент для исследования активации по внутреннему пути -in-tem, 10 флаконов по 10 тестов из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta +2 +8 С (DSM, ШВЕЙЦАРИЯ ) | Активация свертывания по «внутреннему пути»: позволяет оценить дефицит факторов свертывания XII, XI, IX, VIII, X, V, II, дефицит фибриногена и тромбоцитов. Упаковка 10 флаконов, по 10 тестов в каждом. | уп | 4 | 190777 | 763108 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
65 | Реагент для исследования активации по внешнему пути -ex-tem, 10 флаконов по 10 тестов из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х10) +2 +8 С (Hart biologicals, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ) | Активация свертывания по «внешнему пути»: позволяет оценить дефицит факторов свертывания VII, X, V, II, дефицит фибриногена и тромбоцитов. Упаковка 10 флаконов, по 10 тестов в каждом. | уп | 4 | 216658 | 866632 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
66 | Подтверждение гиперфибринолиза ap-TEM из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х5) +2 +8 С (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ ) | Активация свертывания по «внешнему пути» с добавлением апротинина для подавления активности фибринолитической системы: позволяет подтвердить/исключить наличие гиперфибринолиза. Упаковка 10 флаконов, по 5 тестов в каждом. | уп | 2 | 158968 | 317936 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
67 | Реагент для исследования фибриногена - fib-tem, 10 флаконов по 5 тестов из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta(10х5) +2 +8 С (DSM, ШВЕЙЦАРИЯ ) | Активация свертывания по «внешнему пути» с добавлением цитохолазина D для инактивации тромбоцитов: позволяет подтвердить/исключить дефицит фибриногена. Упаковка 10 флаконов, по 5 тестов в каждом. | уп | 3 | 161681 | 485043 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
68 | Готовый к использованию реагент для исследования гиперфибринолиза, 10 флаконов по 5 тестов из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta(10х07) +2 +8 С (Hart biologicals, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ) | Активация свертывания по «внутреннему пути» с добавлением гепариназы для нейтрализации гепарина: позволяет подтвердить/исключить наличие гепарина в крови. Упаковка 10 флаконов, по 7 тестов в каждом. | уп | 2 | 255617 | 511234 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
69 | Контрольный материал, нормальный 5 флаконов по 4 теста из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta +2 +8 С (DSM, ШВЕЙЦАРИЯ ) | Контроль норма. Качественный контрольный материал. Лиофилизированная контрольная плазма норма, полученная при обработке человеческой плазмы цитратом натрия и антикоагулянтом (0,129 моль/л) и раствор для разведения. | уп | 5 | 107044 | 535220 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
70 | Контрольный материал, патологический, 5 по 4 теста из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta +2 +8 С (Hart biologicals, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ) | Контроль патология. Качественный контрольный материал. Лиофилизированная контрольная патология норма, полученная при обработке человеческой плазмы цитратом натрия и антикоагулянтом (0,129 моль/л) и раствор для разведения. | уп | 5 | 116623 | 583115 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
71 | Фильтр защитный 200 мкл РЕ стандартный из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ ) | Защитный фильтр для электронной пипетки. | уп | 1 | 105258 | 105258 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
72 | Наконечники для пипетки - 10 пластин по 96 шт, 10-320 мкл. из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х96шт) -20+40С (Sartorius, ФИНЛЯНДИЯ ) | Наконечники для для электронной пипетки. Объем 5-350 мкл. Уп. 960 шт. | уп | 4 | 85303 | 341212 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
73 | Диспосистемы для измерений (кюветы и стержни), 200 шт/уп. из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х20шт) (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ ) | Пластиковая измерительная диспосистема, представляющая собой измерительный цилиндр с перемешивающим стержнем. Упаковка 200 шт. | уп | 2 | 798549 | 1597098 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
Расходный материал для анализатора, производитель: «RADIOMETER MEDICAL ApS», Дания
74 | Калибровочный раствор 1 по 200 мл. | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K, Na, Ca, Cl, cGlu, cLac, буфер, рН 7,40, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов | флакон | 20 | 110460 | 2209200 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
75 | Калибровочный раствор 2-200 мл. | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K, Na, Ca, Cl, буфер, рН 6,9, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов. | флакон | 12 | 110460 | 1325520 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
76 | Гипохлорит 100мл | Объем 100 мл. Применяется для удаления белков в анализаторах ABL. Для диагностики in vitro. | флакон | 15 | 76251 | 1143765 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
77 | Очистный раствор 175мл | Объем 175 мл. Применяется для очистки измерительной системы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ. | флакон | 7 | 110460 | 773220 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
78 | Раствор промывочный-600мл. | Объем 600 мл. Применяется для автоматической промывки измерительной системы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ | флакон | 72 | 87150 | 6274800 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
79 | Шприцы Pico 50 с сухим гепарином объемом 2.0 мл (артериальные, без иглы, 1 коробка 100 штук) | Шприцы PIСO с сухим гепарином для взятия артериальной крови объёмом 2,0 мл. (PIСO 50) без иглы №100. В одной упаковке 100 шт. гепаринизированных, сбалансированных по электролитам шприцев. Концентрация литиевого сухого гепарина 80 МЕ (международных единиц). Сбалансированный по электролитам гепарин нанесен на целлюлозные волокна. Объем пробы 0,5-2,0 мл. | уп | 80 | 54933 | 4394640 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
80 | Шприцы Pico 70 с сухим гепарином объемами: 1.5 мл. и размерами игл 23Gx16mm (коробка 100 шт.) | Самозаполняющийся шприц PICO70 для пункции артерии. Шприцы PIСO с сухим гепарином для взятия артериальной крови объёмом 1,5 мл и размерами игл 23 G*16mm №100 В одной упаковке 100 шт. гепаринизированных, сбалансированных по электролитам шприцев. Концентрация литиевого сухого гепарина 60 МЕ (международных единиц). Сбалансированный по электролитам гепарин нанесен на целлюлозные волокна. Объем пробы 0,3-1,5 мл. | уп | 1 | 132000 | 132000 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
81 | Термобумага в рулонах (8 шт) | Применяется для работы термопринтера в анализаторах ABL800, 8 рулонов/упак, в 1 рул-44 м.. | уп | 10 | 64050 | 640500 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
82 | Баллон с калибровочным газом №1(34 бар) | Газовый баллон, наполненный прецезионными трехкомпонентными газовыми смесями (19,8% О2, 5,6% СО2, азот), предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800. Давление 34 бар | баллон | 2 | 229950 | 459900 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
83 | Баллон с калибровочным газом 2 (34 Бар) | Газовый баллон, наполненный прецезионными двухкомпонентными газовыми смесями (11,2% СО2, азот), предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800. Давление 34 бар | баллон | 2 | 229950 | 459900 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
84 | Мембраны для глюкозного электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы глюкозы. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | уп | 3 | 285810 | 857430 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
85 | Мембраны для лактатного электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы лактата. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | уп | 3 | 285810 | 857430 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
86 | Мембраны для Са- электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы кальция. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | уп | 2 | 813750 | 1627500 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
87 | Мембраны для CL- электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы хлора. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | уп | 2 | 813750 | 1627500 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
88 | Мембраны для К- электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы калия. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | уп | 2 | 813750 | 1627500 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
89 | Мембраны для Na- электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы натрия. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | уп | 2 | 813750 | 1627500 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
90 | Мембраны для рО2- электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на О2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | уп | 3 | 505575 | 1516725 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
91 | Мембраны для рСО2- электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на СО2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | уп | 2 | 505575 | 1011150 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
92 | Мембраны референтного электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | уп | 1 | 112875 | 112875 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
93 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 1, 30 ампул | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – ацидоз. | уп | 4 | 238770 | 955080 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
94 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 2, 30 ампул | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – норма. | уп | 2 | 238770 | 477540 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
95 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 3, 30 ампул | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – алкалоз. | уп | 3 | 238770 | 716310 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
96 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 4, 30 ампул | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – высокое содержание кислорода. | уп | 3 | 238770 | 716310 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
97 | Одноразовый пластиковый контейнер 600мл | Одноразовый пластиковый контейнер для отходов 600мл. Пластиковый контейнер, применяется для слива отходов в анализаторах серии ABL800. Для диагностики in vitro. | штука | 1 | 13550 | 13550 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
98 | Референтный электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент сравнения для анализаторов серии ABL ABL800. | штука | 1 | 689010 | 689010 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
99 | pH-электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на pН для анализаторов серии ABL800. | штука | 1 | 1771350 | 1771350 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
100 | РСО2-электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на pCO2 для анализаторов серии ABL800. | штука | 1 | 1771350 | 1771350 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
101 | РО2-электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на pO2 для анализаторов серии ABL800. | штука | 1 | 1771350 | 1771350 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
102 | К-электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на K+ для анализаторов серии ABL800. | штука | 1 | 1055250 | 1055250 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
103 | Na-электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на Na+ для анализаторов серии ABL800. | штука | 1 | 1055250 | 1055250 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
104 | Са-электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на Са2+ для анализаторов серии ABL800. | штука | 1 | 1055250 | 1055250 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
105 | Сl-электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на Cl- для анализаторов серии ABL800. | штука | 1 | 1055250 | 1055250 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
106 | Лактатный электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на Lactate для анализаторов серии ABL800. | штука | 1 | 1513050 | 1513050 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
107 | Глюкозный-электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на Glucose для анализаторов серии ABL800. | штука | 1 | 1513050 | 1513050 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
108 | Калибровочный раствор tHb в упак. 4 амп. | Применяется для автоматической калибровки системы анализатора ABL800 по гемоглобину. 1 упак=4 ампулы по 2 мл. | уп | 1 | 87150 | 87150 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
Расходный материал для анализатора, Производитель СОЭ: Alifax S.r.l., Италия
109 | Смарт-карта TEST 1 на 10 000 тестов (универсальная многопараметрическая) | Смарт-карта предназначена для увеличения количества доступных тестов на 10000 исследований для работы анализаторов линейки Тест1 и Roller производства компании Alifax S.r.l. | штука | 1 | 1258950 | 1258950 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
110 | Набор латексных контролей для анализаторов TEST1, 6 тестов (Latex Controls, 6 tests) | Набор латексных контролей предназначен для контроля стабильности калибровки СОЭ-метров, производства компании Alifax S.r.l. | уп | 11 | 73395 | 807345 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
111 | Игла металлическая в сборе для анализатора TEST 1 | Игла для анализатора автоматического для определения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) Test 1 THL и не имеет контакта с человеком. Предназначена для прокалывания резиновой крышки пробирки, забора из пробирки жидкости и подачи ее в трубку, ведущую в измерительную камеру. Длина иглы 50 мм, диаметр 1 мм. Материал: нержавеющая сталь В комплекте с мандреном и пластиковым съемником | штука | 5 | 173145 | 865725 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
112 | Помповая трубка кат. для анализатора TEST 1 SI195069 | Трубка с резьбовыми соединителями на концах. Служит каналом для жидкости, поступающей из иглы дозатора через перистальтический насос, отправляемой в камеру считывания и далее в сливной контейнер в анализаторе автоматическом для определения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) Test 1 THL. Материал: эластичный пластик Общая длина: 150 мм | штука | 4 | 62895 | 251580 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
113 | Комплект трубок (SI195066) для TEST1 | Трубки пластиковые с резьбовыми соединителями. Служат каналом для жидкости, поступающей в иглу дозатора, отправляемой в камеру считывания и далее в сливной контейнер в анализаторе автоматическом для определения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) Test 1 THL. Материал: пластик длина: трубка от иглы до помпы 640 мм диаметр 1.5 мм трубка от помпы до слива 1160 мм диаметр 1.5 мм трубка помповая 143 мм диаметр 4 мм | штука | 2 | 78645 | 157290 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
Реагенты и расходные материалы к автоматическим биохимическим анализаторам серии AU680 (Beckman Coulter, США)
114 | Общий белок, реагент для определения (TOTAL PROTEIN). | Общий белок, реагент для определения (TOTAL PROTEIN). Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе, Кол-во тестов в наборе для, AU680 - 3000 | Уп.(4X25мл + 4X25мл) | 4 | 64672 | 258688 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
115 | Мочевина, реагент для определения (UREA/UREA NITROGEN) | Мочевина, реагент для определения (UREA/UREA NITROGEN). Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе, Кол-во тестов в наборе для, AU680 - 2480 | Уп.(4X25мл + 4X25мл) | 6 | 92911 | 557466 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
116 | Креатинин, реагент для определения (CREATININE). | Креатинин, реагент для определения (CREATININE). Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе, Кол-во тестов в наборе для, AU680 - 3960 | Уп.( 4X51мл + 4X51мл) | 5 | 56773 | 283865 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
117 | Глюкоза, реагент для определения (GLUCOSE). | Глюкоза, реагент для определения (GLUCOSE). Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе, Кол-во тестов в наборе для, AU680 - 2440 | Уп.(4х25 мл + 4х12,5 ) | 6 | 91726 | 550356 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
118 | Аланинаминотрансфераза, реагент для определения (ALT). | аспараминотрансфераза, реагент для определения (ALT). Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе, Кол-во тестов в наборе для, AU680 - 3920 | Уп.(4X50мл + 4X25мл) | 3 | 113349 | 340047 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
119 | Аспартатаминотрансфераза, реагент для определения (AST). | Аспартатаминотрансфераза, реагент для определения (AST). Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе, Кол-во тестов в наборе для, AU680 - 3920 | Уп.(4X25мл+4X25мл) | 3 | 113349 | 340047 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
120 | Общий билирубин, реагент для определения (TOTAL BILIRUBIN) | Общий билирубин, реагент для определения (TOTAL BILIRUBIN). Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе, Кол-во тестов в наборе для, AU680 - 2360 | Уп.( 4X15мл + 4X15мл) | 5 | 98637 | 493185 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
121 | Прямой билирубин, реагент для определения (DIRECT BILIRUBIN) | Прямой билирубин, реагент для определения (DIRECT BILIRUBIN). Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе, Кол-во тестов в наборе для, AU680 - 920 | Уп.(4X6мл+4X6мл) | 4 | 58945 | 235780 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
122 | Холестерин, реагент для определения (CHOLESTEROL) | Холестерин, реагент для определения (CHOLESTEROL). Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе, Кол-во тестов в наборе для, AU680 - 3640 | Уп.(4X22.5мл) | 6 | 151856 | 911136 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
123 | Альфа-амилаза, реагент для определения (δ-AMYLASE) | Альфа-амилаза, реагент для определения (δ-AMYLASE). Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе, Кол-во тестов в наборе для, AU680 - 240 | Уп.(4х10мл) | 4 | 34163 | 136652 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
124 | Триглицериды, реагент для определения (TRIGLYCERIDE). | Триглицериды, реагент для определения (TRIGLYCERIDE). Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе, Кол-во тестов в наборе для, AU680 - 1160 | Уп.(4Х20мл+4Х5мл) | 10 | 96268 | 962680 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
125 | Контрольная сыворотка 1 (CONTROL SERUM 1). | Контрольная сыворотка 1 (CONTROL SERUM 1). Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе | Уп.(20X5мл) | 1 | 192733 | 192733 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
126 | Контрольная сыворотка 2 (CONTROL SERUM 2). | Контрольная сыворотка 2 (CONTROL SERUM 2). Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе | Уп.(20X5мл) | 1 | 192733 | 192733 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
127 | Системный калибратор (SYSTEM CALIBRATOR) | Системный калибратор (SYSTEM CALIBRATOR). Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе | Уп.(20X5мл) | 1 | 209261 | 209261 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
128 | Очищающий раствор (CLEANING SOLUTION) | Очищающий раствор (CLEANING SOLUTION). Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе | Уп.(6X450мл) | 2 | 70912 | 141824 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
129 | Промывочный раствор (WASH SOLUTION). | Промывочный раствор (WASH SOLUTION). Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе | Уп.(6X2000мл) | 1 | 149289 | 149289 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
130 | Щелочная фосфотаза, реагент для определения (ALP) | Щелочная фосфотаза, реагент для определения (ALP). Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе, Кол-во тестов в наборе для, AU680 - 1240 | Уп.(4Х12мл + 4Х12мл) | 1 | 46603 | 46603 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
131 | Холестерин ЛПВП, реагент для определения (HDL-CHOLESTEROL). | Холестерин ЛПВП, реагент для определения (HDL-CHOLESTEROL). Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе, Кол-во тестов в наборе для, AU680 - 740 | Уп.(4X27мл + 4X9мл) | 10 | 165482 | 1654820 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
132 | Холестерин ЛПВП, калибратор (HDL-CHOLESTEROL CALIBRATOR) | Холестерин ЛПВП, калибратор (HDL-CHOLESTEROL CALIBRATOR). Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе | Уп.(2X3мл) | 6 | 80865 | 485190 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
133 | Холестерин ЛПВП/ЛПНП, контроль (HDL/LDL-CHOLESTEROL CONTROL SERUM) | Холестерин ЛПВП/ЛПНП, контроль (HDL/LDL-CHOLESTEROL CONTROL SERUM). Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе | Уп.(3X5мл ),уровни1-2 | 6 | 85802 | 514812 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
134 | Мочевая кислота, реагент для определения (URIC ACID) | Мочевая кислота, реагент для определения (URIC ACID). Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе, Кол-во тестов в наборе для, AU680 - 1000 | Уп.(4X12мл + 4Х5мл) | 2 | 64672 | 129344 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
135 | Гамма-Глутамилтрансфераза (ГГТ), реагент для определения (GGT) | Гамма-Глутамилтрансфераза (ГГТ), реагент для определения (GGT). Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе, Кол-во тестов в наборе для, AU680 - 1000 | Уп.(4X18мл + 4X18мл) | 1 | 43839 | 43839 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
136 | Магний, реагент для определения (MAGNESIUM). | Магний, реагент для определения (MAGNESIUM). Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе, Кол-во тестов в наборе для, AU680 - 1000 | Уп.(4X40мл) | 10 | 107721 | 1077210 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
137 | Sample Cup, 2.5mL (pkg of 100) - Пробирки для образцов на 2,5 мл. Упаковка (100Х2,5мл) | Sample Cup, 2.5mL (pkg of 100) - Пробирки для образцов на 2,5 мл. Упаковка (100Х2,5мл). Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифицированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе | Уп. | 10 | 49980 | 499800 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
138 | Анти-стрептолизин О, реагент для определения (ASO). | Анти-стрептолизин О, реагент для определения (ASO). Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе, Кол-во тестов в наборе для, AU680 - 1320 | Уп.( 4X51мл + 4X7мл) | 1 | 494371 | 494371 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
139 | Ревматоидный фактор (РФ) (латекс), реагент для определения (RF LATEX) | Ревматоидный фактор (РФ) (латекс), реагент для определения (RF LATEX). Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе, Кол-во тестов в наборе для, AU680 - 1000 | Уп.( 4Х24мл+4Х8мл) | 1 | 340146 | 340146 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
140 | Мультикалибратор белков сыворотки 1 (SERUM PROTEIN MULTI-CALIBRATOR 1) | Мультикалибратор белков сыворотки 1 (SERUM PROTEIN MULTI-CALIBRATOR 1). Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе | Уп.(6х2мл) | 2 | 216627 | 433254 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
141 | Ревматоидный фактор (РФ) (латекс), калибратор (RF LATEX CALIBRATOR). | Ревматоидный фактор (РФ) (латекс), калибратор (RF LATEX CALIBRATOR). Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе | Уп.(5х1мл) | 2 | 121347 | 242694 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
142 | ITA, контрольная сыворотка, уровень 1 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 1) | ITA, контрольная сыворотка, уровень 1 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 1). Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе | Уп.(6X2мл) | 4 | 154719 | 618876 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
143 | ITA, контрольная сыворотка, уровень 2 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 2) | ITA, контрольная сыворотка, уровень 2 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 2). Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе | Уп.(6X2мл) | 4 | 154719 | 618876 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
144 | ITA, контрольная сыворотка, уровень 3 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 3). | ITA, контрольная сыворотка, уровень 3 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 3). Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе | Уп.(6X2мл) | 4 | 154719 | 618876 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
145 | Лактатдегидрогиназа, реагент для определения (LDH). | Лактатдегидрогиназа, реагент для определения (LDH). Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе, Кол-во тестов в наборе для, AU680 - 2560 | Уп.( 4X40мл + 4X20мл) | 3 | 96268 | 288804 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
146 | С-реактивный белок (латекс), высокочувствительный, калибраторы (CRP LATEX CALIBRATOR HIGHLY SENSITIVE(HS) SET). | С-реактивный белок (латекс), высокочувствительный, калибраторы (CRP LATEX CALIBRATOR HIGHLY SENSITIVE(HS) SET). Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе | Уп.(5х2мл) | 4 | 183254 | 733016 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
147 | С-реактивный белок (латекс), реагент для определения (CRP LATEX) | С-реактивный белок (латекс), реагент для определения (CRP LATEX). Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе, Кол-во тестов в наборе для, AU680 - 920 | Уп.(4X30мл + 4X30мл) | 10 | 217713 | 2177130 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
Реагенты и расходные материалы к гематологического анализатор UniCel DxH 600/800, производства Beckman Coulter, США
148 | DxH Дилюент, 10 л (DxH DILUENT, 10L) | DxH Дилюент, 10 л (DxH DILUENT, 10L). Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе | уп | 130 | 41054 | 5337020 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
149 | DxH Лизирующий раствор,5 л (DxH CELL LYSE 5L) | DxH Лизирующий раствор,5 л (DxH CELL LYSE 5L). Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе. | уп | 10 | 134093 | 1340930 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
150 | DxH Реагенты для дифференцировки лейкоцитов (DxH DIFF PACK) | DxH Реагенты для дифференцировки лейкоцитов (DxH DIFF PACK). Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе | уп | 13 | 57514 | 747682 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
151 | DxH Промывающий реагент, 10 л (DxH CLEANER, 10L) | DxH Промывающий реагент, 10 л (DxH CLEANER, 10L). Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе. | уп | 12 | 63302 | 759624 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
152 | Контроль 6С, 9х3,5 мл (6С Cell Control, 9x3,5 ml) | Контроль 6С, 9х3,5 мл (6С Cell Control, 9x3,5 ml). Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе. | уп | 12 | 243137 | 2917644 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
153 | Контроль LATRON CP-X, 8x4 мл (LATRON CP-X, 8x4 ml) | Контроль LATRON CP-X, 8x4 мл (LATRON CP-X, 8x4 ml). Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе. | уп | 1 | 102458 | 102458 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
154 | Калибратор S-CAL, 1x3,3 мл (S-CAL Calibrator 1x3,3 ml) | Калибратор S-CAL, 1x3,3 мл (S-CAL Calibrator 1x3,3 ml). Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе. | уп | 1 | 73183 | 73183 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
155 | Игла забора пробы | S/A,PROBE, SHARP PIERCING | штука | 1 | 455933 | 455933 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
156 | Регулятор вакуума | S/A,VACUUM REGULATOR | штука | 1 | 383793 | 383793 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
Реагенты для гематологического анализатора DxH500
157 | DxH 500 Diluent | DxH 500 Diluent. Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе. | 10 L/Уп. | 30 | 30608 | 918240 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
158 | DxH 500 Lyse | DxH 500 Lyse. Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе. | 0,5 L/Уп. | 30 | 62065 | 1861950 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
159 | DxH 500 Cleaner | DxH 500 Cleaner. Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе. | 0,5 L/Уп. | 60 | 47659 | 2859540 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
160 | DxH 500 Control | DxH 500 Control. Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе. | Уп. | 12 | 104018 | 1248216 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
161 | DxH 500 Calibrator | DxH 500 Calibrator. Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе. | Уп. | 2 | 162618 | 325236 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
Реагенты для анализатора Access, производства Beckman Coulter, США
162 | Тропонин I, реагент ACCESS hsTNI 2X50 DET | Тропонин I, реагент ACCESS hsTNI 2X50 DET. Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе. | Уп. | 150 | 132691 | 19903650 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
163 | Тропонин I, калибраторы ACCESS hsTNI CALS S0-S6 | Тропонин I, калибраторы ACCESS hsTNI CALS S0-S6. Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе. | Уп. | 6 | 47660 | 285960 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
164 | Мешки для сбора отходов (для Access2) Access® Waste Bags | Мешки для сбора отходов (для Access2) Access® Waste Bags. Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе. | Уп. (20 шт) | 8 | 69648 | 557184 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
165 | Субстрат Access® Substrate | Субстрат Access® Substrate. Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе. | Уп.(4х130 мл.) | 15 | 188527 | 2827905 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
166 | Промывочный буфер "Wash Buffer II" (для Access) Access® Wash Buffer II | Промывочный буфер "Wash Buffer II" (для Access) Access® Wash Buffer II. Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе. | Уп.(4х1950 мл.) | 70 | 58057 | 4063990 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
167 | Проверочный раствор Access® System Check Solution | Проверочный раствор Access® System Check Solution. Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе. | Уп.(1х4.0мл ) | 6 | 22255 | 133530 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
168 | Реакционные пробирки (16x98шт./упак.) (для Access)Access® Reaction Vessels | Реакционные пробирки (16x98шт./упак.) (для Access)Access® Reaction Vessels. Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе. | Уп.(16x98шт) | 20 | 81694 | 1633880 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
169 | Чашечки для образцов 2 мл Access® Sample Cups 2 ml | Чашечки для образцов 2 мл Access® Sample Cups 2 ml. Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе. | Уп.(1000 шт.) | 15 | 20428 | 306420 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
170 | КОНТРАД 70 CONTRAD 70 | КОНТРАД 70 CONTRAD 70. Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе. | Фл. (1л) | 1 | 49269 | 49269 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
171 | Цитранокс Access® Citranox | Цитранокс Access® Citranox. Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе. | Канистра (1 галлон) | 1 | 76208 | 76208 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
172 | Тиреотропный гормон, реагент (ACCESS TSH (3rd IS)) | Тиреотропный гормон, реагент (ACCESS TSH (3rd IS)). Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе. | Уп. (2х100) | 2 | 134864 | 269728 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
173 | Тиреотропный гормон, калибраторы (ACCESS TSH (3rd IS) CALIBRATORS) | Тиреотропный гормон, калибраторы (ACCESS TSH (3rd IS) CALIBRATORS). Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе. | Уп | 2 | 42802 | 85604 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
174 | Свободный тироксин Т4, реагент Access® Free T4 | Свободный тироксин Т4, реагент Access® Free T4. Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе. | Уп. (2х50) | 2 | 76619 | 153238 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
175 | Свободный тироксин Т4, калибраторы Access® Free T4 Calibrators | Свободный тироксин Т4, калибраторы Access® Free T4 Calibrators. Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе. | Уп | 2 | 40324 | 80648 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
176 | Свободный трийодтиронин Т3, реагент Access® FREE T3 | Свободный трийодтиронин Т3, реагент Access® FREE T3. Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе. | Уп. (2х50) | 2 | 76619 | 153238 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
177 | Свободный трийодтиронин Т3 , калибраторы Access® FREE T3 Calibrators | Свободный трийодтиронин Т3 , калибраторы Access® FREE T3 Calibrators. Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе. | Уп | 2 | 67555 | 135110 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
178 | Антитела к тиреоидной пероксидазе, реагент Access® TPO Antibody | Антитела к тиреоидной пероксидазе, реагент Access® TPO Antibody. Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе. | Уп. (2х50) | 2 | 171939 | 343878 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
179 | Антитела к тиреоидной пероксидазе, калибраторы Access® TPO Antibody Calibrators | Антитела к тиреоидной пероксидазе, калибраторы Access® TPO Antibody Calibrators. Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе. | Уп | 2 | 117832 | 235664 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
180 | Ферритин, реагент Access® Ferritin | Ферритин, реагент Access® Ferritin. Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе. | Уп. | 2 | 84103 | 168206 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
181 | Ферритин, калибраторы Access® Ferritin Calibrators | Ферритин, калибраторы Access® Ferritin Calibrators. Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе. | Уп. | 2 | 47660 | 95320 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
182 | Access Прокальцитонин (PCT) Reagent 2X50 DET | Access Прокальцитонин (PCT) Reagent 2X50 DET . Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе. | Уп. | 10 | 393068 | 3930680 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
183 | Access Прокальцитанин (PCT) Calibrator KIT | Access Прокальцитанин (PCT) Calibrator KIT. Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе. | Уп. | 3 | 183846 | 551538 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
Реагенты для мочевого анализатора «FUS 2000» производства Dirui Industrial Co., Ltd, Китай
184 | Полоски реагентные DIRUI Н12-800MA | Полоски реагентные DIRUI Н12-800MA | уп. (1000 тестов) | 15 | 46090 | 691350 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
185 | Жидкость обжимающая (Sheath) | Жидкость обжимающая (Sheath) | кан.(20л) | 12 | 209995 | 2519940 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
186 | Urine Sediment Analyzer Detergent | Urine Sediment Analyzer Detergent | уп.(500мл) | 3 | 14195 | 42585 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
187 | Стандартный раствор (Standart Solution) | Стандартный раствор (Standart Solution) | уп.(125мл) | 8 | 17555 | 140440 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
188 | Фокусирующая жидкость (Focus) | Фокусирующая жидкость (Focus) | уп.(125мл) | 25 | 23575 | 589375 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
189 | Контроль положительный (Positive Control) | Контроль положительный (Positive Control) | уп.(125мл) | 20 | 23575 | 471500 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
190 | Контроль отрицательный (Negative Control) | Контроль отрицательный (Negative Control) | уп.(125мл) | 20 | 23575 | 471500 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
191 | Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 1 (H Series Urine Analyzer Control Liquid for Specific Gravity level 1) | Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 1 (H Series Urine Analyzer Control Liquid for Specific Gravity level 1) | уп.(4x 8мл) | 2 | 10880 | 21760 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
192 | Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 2 (H Series Urine Analyzer Control Liquid for Specific Gravity level 2) | Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 2 (H Series Urine Analyzer Control Liquid for Specific Gravity level 2) | уп.(4x 8мл) | 2 | 10880 | 21760 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
193 | Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 3 (H Series Urine Analyzer Control Liquid for Specific Gravity level 3) | Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 3 (H Series Urine Analyzer Control Liquid for Specific Gravity level 3) | уп.(4x 8мл) | 2 | 10880 | 21760 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
194 | Калибровочная жидкость для определения удельного веса мочи (H Series Urine Analyzer Calibration Liquid for Specific Gravity) | Калибровочная жидкость для определения удельного веса мочи (H Series Urine Analyzer Calibration Liquid for Specific Gravity) | уп.(4x 8мл) | 2 | 10880 | 21760 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
195 | Контрольная жидкость для турбидиметра Уровень 1(H Series Urine Analyzer Control Liquid for Turbidity level 1) | Контрольная жидкость для турбидиметра Уровень 1(H Series Urine Analyzer Control Liquid for Turbidity level 1) | уп.(4x 8мл) | 2 | 32640 | 65280 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
196 | Контрольная жидкость для турбидиметра Уровень 2(H Series Urine Analyzer Control Liquid for Turbidity level 2) | Контрольная жидкость для турбидиметра Уровень 2(H Series Urine Analyzer Control Liquid for Turbidity level 2) | уп.(4x 8мл) | 2 | 32640 | 65280 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
197 | Калибровочная жидкость для турбидиметра (H Series Urine Analyzer Calibration Liquid for Turbidity) | Калибровочная жидкость для турбидиметра (H Series Urine Analyzer Calibration Liquid for Turbidity) | уп.(4x 8мл) | 2 | 32640 | 65280 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
198 | Жидкость для контроля красного цвета (H Series Urine Analyzer Color Control - red) | Жидкость для контроля красного цвета (H Series Urine Analyzer Color Control - red) | уп.(4x 8мл) | 2 | 16320 | 32640 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
199 | Жидкость для контроля зеленого цвета (H Series Urine Analyzer Color Control -green ) | Жидкость для контроля зеленого цвета (H Series Urine Analyzer Color Control -green ) | уп.(4x 8мл) | 2 | 16320 | 32640 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
200 | Жидкость для контроля синего цвета (H Series Urine Analyzer Color Control - blue) | Жидкость для контроля синего цвета (H Series Urine Analyzer Color Control - blue) | уп.(4x 8мл) | 2 | 16320 | 32640 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
201 | Очищающая жидкость для рефрактометра и турбидиметра ( (Cleaning Liquid for Refractometer and Turbidimetr) | Очищающая жидкость для рефрактометра и турбидиметра ( (Cleaning Liquid for Refractometer and Turbidimetr) | уп.(1 x 50мл) | 4 | 4985 | 19940 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
202 | Контроль мочи (положительный) (Urinalysis Control (Positive)) | Контроль мочи (положительный) (Urinalysis Control (Positive)) | уп.(4x 8мл) | 10 | 4785 | 47850 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
203 | Контроль мочи (отрицательный) (Urinalysis Control (Negative)) | Контроль мочи (отрицательный) (Urinalysis Control (Negative)) | уп.(4x 8мл) | 10 | 4785 | 47850 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
204 | Одноразовые пробирки №500 | Одноразовые пробирки №500 | Уп.(500) | 10 | 37000 | 370000 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
Реагенты для анализатора флуоресцентный FINE CARE FIA PLUS
205 | Быстрый количественный тест на NT-pro BNP | Быстрый количественный тест на NT-pro BNP | уп | 1 | 96600 | 96600 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
206 | Контрольный раствор NT-pro BNP 3уровня на 10 дней | Контрольный раствор NT-pro BNP 3уровня на 10 дней | уп | 1 | 36800 | 36800 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
207 | Быстрый количественный тест прокальцитонин РСТ | Быстрый количественный тест прокальцитонин РСТ | уп | 5 | 81200 | 406000 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
208 | Контрольный раствор для прокальцитонин РСТ 3уровня | Контрольный раствор для прокальцитонин РСТ 3уровня | уп | 2 | 31500 | 63000 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
ИХЛ анализатор Architect
209 | ARC PROBE CONDTNG | 1L5640 ARC Реагент для ухода за зондом 4X25ML | уп | 2 | 243737 | 487474 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
210 | ARC CONC WSH BFR | 6C5458 Промывающий буфер | уп | 25 | 47836 | 1195900 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
211 | ARC TROPONIN RGT 500 TE | 3P2536 ARC.STAT высоко чувствительный тропонин-I реагент 500 | уп | 6 | 813542 | 4881252 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
212 | ARC TROPONIN CAL KIT | 3P2502 ARC ST высоко чувствительный тропонин-I калибратор | уп | 2 | 152539 | 305078 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
213 | ARC MYOGLOBIN CAL | 2K4301 ARCH STAT Миоглобин калибратор | уп | 2 | 109828 | 219656 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
214 | ARC MYOGLOBIN RGT | 2K4325 ARCHITECT STAT Миоглобин реагент 100 | уп | 3 | 457618 | 1372854 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
215 | ARC MYOGLOBIN CTL | 2K4310 ARCH STAT Миоглобин контроль | уп | 3 | 109828 | 329484 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
216 | ARC CKMB RGT | 2K4228 ARCH STAT КК-MB фракция реагент 100 | уп | 3 | 266435 | 799305 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
217 | ARC CKMB CAL | 2K4201 ARCH STAT КК-МВ фракция калибратор | уп | 2 | 109828 | 219656 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
218 | ARC CKMB CTL | 2K4210 ARCH STAT КК-МВ фракция контроль | уп | 3 | 109828 | 329484 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
219 | ARC TRIG SOLN | 6C5560 Раствор Триггера | уп | 10 | 48975 | 489750 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
220 | ARC PRE-TRIG SOL | 6E2365 Раствор Пре-триггера | уп | 8 | 108201 | 865608 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
221 | ARC FT3 RGT | 7K6325 ARCHITECT Свободный Т3 реагент 100 | уп | 10 | 134234 | 1342340 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
222 | ARC FT3 CAL | 7K6301 ARCH Свободный Т3 калибратор | уп | 2 | 109828 | 219656 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
223 | ARC FREE T4 RGT | 7K6527 Т4 Свободный реагент 100 | уп | 10 | 116947 | 1169470 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
224 | ARC FREE T4 CAL | 7K6502 Т4 Свободный калибратор | уп | 2 | 144404 | 288808 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
225 | ARC TSH RGT | 7K6225 Architect ТТГ (TSH) реагент 100 | уп | 10 | 107794 | 1077940 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
226 | ARC TSH CAL | 7K6201 ARCHITECT ТТГ (TSH) калибратор | уп | 3 | 77287 | 231861 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
227 | ARC ANTI-TPO 100T | 2K4725 ARCHITECT Анти-ТПО реагент 100 | уп | 10 | 224741 | 2247410 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
228 | 2K4701 ARCHITECT Анти-ТПО калибратор | 2K4701 ARCHITECT Анти-ТПО калибратор | уп | 3 | 109828 | 329484 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
229 | ARC ANTI-TPO CTRL | 2K4710 ARCHITECT Анти-ТПО контроль | уп | 4 | 109828 | 439312 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
230 | ARC SAMPLE CUPS | 7C1401 Чашечки для образцов, 1000шт. | уп | 6 | 72479 | 434874 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
231 | ARC REACTION VESSELS | 7C1502 Реакционные пробирки 8X500 | уп | 10 | 143664 | 1436640 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
232 | 8k2827 ARCHITECT BNP реагент 100 | 8k2827 ARCHITECT BNP реагент 100 | уп | 5 | 949811 | 4749055 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
233 | ARC BNP CAL | 8k2802 ARCHITECT BNP калибратор | уп | 2 | 169827 | 339654 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
234 | ARC BNP CTL | 8k2811 ARCHITECT BNP контроль | уп | 3 | 109828 | 329484 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
235 | 7K5935 ARCHITECT Ферритин, реагент 500 | 7K5935 ARCHITECT Ферритин, реагент 500 | уп | 4 | 1076927 | 4307708 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
236 | ARC FERRITIN CAL | 7K5901 ARCHITECT Ферритин калибратор | уп | 2 | 109828 | 219656 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
Реагенты и расходные материалы для анализатора гемостаз Sysmex CS 2500
237 | Раствор чистящий CA Clean I (cleaner), уп.(1 x 50 мл) | Раствор для промывки игл автоматических анализаторов исследования системы гемостаза. Состав: натрий хлорноватистокислый 1,0%. Стабильность после вскрытия (закрытый флакон): при температуре от 2 до 8 ° C – 1 месяц. Фасовка: упаковка 1х50 мл. | уп | 50 | 62840 | 3142000 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
238 | Раствор промывочный CA Clean II(rinse), уп.(1 x 500 мл) | Моющий раствор для очистки пробозаборника автоматизированного анализатора свертывания крови. Состав: Соляная кислота 0,16%, неионное поверхностно-активное вещество 0,50%. Стабильность после вскрытия (закрытый флакон): при температуре от 5 до 35 ° C - 2 месяца. Фасовка: уаковка 1х500 мл | уп | 1 | 157098 | 157098 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
239 | Реакционные кюветы для CS 2100 | Кюветы для проведения аналитических реакций и регистрации оптическими методами в видимой и ультрафиолетовой части спектра. Кюветы для автоматических анализаторов модели CS предназначены для массовой загрузки. Пластиковая емкость 0.6 мл с фиксирующим кольцом, высота 30 мм, диаметр 8 мм, диаметр кольца - 10 мм. Температура хранения от -10 до +60 °С Фасовка: упаковка 1х3000 шт | уп | 15 | 435006 | 6525090 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
240 | mini SLD (500) 500 | Кювета (адаптер) c коническим дном, для уменьшения мертвого объема контролей и калибраторов до 0,1 мл. Материал: Полистирол. Объема флакона-1мл. Количество кювет в упаковке: 500 штук | уп | 1 | 467098 | 467098 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
241 | Набор чашек для плазмы 3.5 мл, уп(3.5 млx 1000 шт) | Пластиковые конические чашечки для образцов емкостью 3.5 мл из прозрачного материала. Материал: Полистирол. Фасовка: 1000 шт/уп. Объем 3,5 мл, 38мм х 8мм х 14 мм, конические | уп | 1 | 98735 | 98735 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
242 | Control Plasma N 10 x for 1 ml (Контрольная плазма Control Plasma N 10 x на 1 мл) | Реагент для ежедневного внутрилабораторного контроля правильности определения параметров свертывающей, противосвертывающей и фибринолитической систем. Состав: лиофилизированная пулированная плазма отобранных здоровых доноров крови, стабилизированная HEPES-буфером (12 г/л); не содержит консервантов. Стабильность после восстановления: - при температуре от 15 до 25 °C - 4 ч. - при температуре ≤ −20 °C - 4 нед. Можно подвергать только одному циклу заморозки-разморозки. Фасовка: 10 x 1,0 мл, содержит таблицу целевых значений и диапазонов, привязанных к серии и методу. Поставляется в силиконизированных флаконах. | уп | 6 | 90887 | 545322 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
243 | Control Plasma P 10 x for 1 ml (Контрольная плазма Control Plasma P 10 x на 1 мл) | Реагент для ежедневного внутрилабораторного контроля правильности определения параметров свертывающей, противосвертывающей и фибринолитической систем. Состав: лиофилизированная пулированная плазма отобранных здоровых доноров крови, стабилизированная HEPES-буфером (12 г/л); не содержит консервантов. Фасовка: - 10 x 1,0 мл, содержит таблицу целевых значений и диапазонов, привязанных к серии и методу. Поставляется в силиконизированных флаконах. Стабильность после восстановления: - при температуре от 15 до 25 °C - 4 ч. - при температуре ≤ −20 °C - 4 нед. Можно подвергать только одному циклу заморозки-разморозки. | уп | 6 | 129187 | 775122 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
244 | Реагент для определения Thromborel S 10 x 10 мл | Человеческий высокочувствительный тромбопластин для определения ПВ (ПТИ), МНО, фибриногена и факторов II, V, VII, X. Состав: лиофилизированный человеческий плацентарный тромбопластин (≤ 60 г/л), хлорид кальция (прибл. 1,5 г/л), стабилизаторы. Консерванты: гентамицин (0,1 г/л), 5-хлор-2-метил-4-изотиазол-3-он и 2-метил-4-изотиазол-3-он (<15 мг/л). Фасовка и количество тестов: - 10 x 10 мл (1000 тестов). Стабильность после восстановления: - при температуре 37 °C - 8 ч. (открытый флакон); - при температуре 15-25 °C 2 дн. (открытый флакон); - при температуре 2-8 °C 5 дн. (закрытый флакон). Коэффициент корреляции - 0,979. | уп | 18 | 107593 | 1936674 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
245 | Калибратор PT-Multi calibrator 6 x на 1 мл | Комплект калибратора предназначен для прямой калибровки протромбинового времени (ПВ) в МНО и % от нормы. Для определения местного значения МИЧ. Состав: шесть калибровочных плазм для калибровки ПВ. Калибровочная плазма лиофилизирована и калибрована. Содержит пул плазмы человека, стабилизированный буферным раствором, не содержит консервантов. Стабильность после восстановления (закрытый флакон): - при температуре 2-8 °C 8 ч.; - при температуре 15-25 °C 4 ч.; - при температуре ≤ −18 °C 4 нед. Фасовка: - упаковка 6 x 1 мл. Прослеживается до референсного стандарта ВОЗ. Каждый комплект реагента содержит таблицу аналитических значений, относящихся к конкретной партии. | уп | 3 | 121305 | 363915 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
246 | Реагент для определения Actin FS 10 x 10 мл | Реагент для определения активированного частичного тромбопластинового времени и в других процедурах. Состав: очищенные соевые фосфатиды в 1,0 × 10–4 растворе эллаговой кислоты с добавлением буфера, стабилизаторов и консервантов. После вскрытия реагент стабилен 7 дней при температуре от 2 до15 °C. Фасовка и количество тестов: - упаковка 10 × 10 мл (2000 тестов). Коэффициент вариации менее чем 4 % в нормальном диапазоне | уп | 12 | 146289 | 1755468 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
247 | Хлорид кальция 0,025 моль/л 10 x 15 мл | Раствор хлорида кальция применяется как вспомогательный реагент для различных коагулометрических анализов. Состав: раствор CaCl2 0.025 моль/л. Стабильность после вскрытия: 8 недель при +2 до +25 °C. Фасовка: упаковка -10 x 15 мл. | уп | 6 | 35235 | 211410 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
248 | Реагент для определения Test Thrombin 10 x на 5 мл 500 | Реагент для определения тромбинового времени в человеческой плазме. Состав: Тест-тромбин реагент, лиофилизированный: стандартизованные количества телячьего сывороточного тромбина, бычьего альбумина. Буферный раствор для тест-тромбин реагента: HEPES (25 ммоль/л), рН 7,4. Консерванты: 5-хлор-2-метил-4-изотиазол-3-он (6 мг/л), 2-метил-4-изотиазол-3-он (2 мг/л).- Тест-набор 10 х 5 мл – 500 тестов (10 х 5 мл реагент и 1 х 50 мл буферный раствор); Референсный диапазон: 14 - 21 секунд. Для нормальной плазмы внутригрупповой коэффициент вариации 1,9%, а в межгрупповой - 2,5%. Коэффициент корреляции - 0,803. | уп | 24 | 72586 | 1742064 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
249 | Реагент для определения Тромбина 100 I. U. 10 x на 5 мл 1000 тестов | Реагент для использования при количественном определении фибриногена в плазме и для ускорения свертывания антикоагулированных образцов. Состав: препарат лиофилизированного бычьего тромбина (ок.100 МЕ/мл) со стабилизаторами и буферами. Стабильность после восстановления: - 5 дн. при температуре от 2 до 8 °C (закрытый флакон). - 8 ч. при температуре от 15 до 25 °C (закрытый флакон). Фасовка и количество тестов: упаковка-10 x 5 мл (1000 тестов). Референс-значения:1,8 - 3,5 г/л. Коэффициент корреляции составляет 0,995. | уп | 12 | 179894 | 2158728 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
250 | Буфер Оурена вероналовый, уп.(10 x 15мл) | Разбавляющий буфер для коагуляционных проб. Состав: 2.84 x 10-2 M sodium barbital in 1.25 x 10-1 M sodium chloride; pH 7.35 ±0.1. После распечатывания OV BUFFER стабилен 8 нед. при температуре от 2 до 8 °C. Фасовка: упаковка - 10 x 15 мл. Реагент жидкий, готов к использованию. | уп | 10 | 35608 | 356080 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
251 | Standard Human Plasma (SHP) (10 x 1 мл) | Реагент для калибровки тестов коагуляции и фибринолиза. Состав: лиофилизированная цитратная плазма отобранных здоровых доноров крови, стабилизированная HEPES-буфером. Не содержит консервантов. Фасовка: упаковка 10 x 1мл. Препарат поставляется в силиконизированных флаконах. Прослеживается до референсного стандарта ВОЗ. | уп | 1 | 127243 | 127243 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
252 | Реагент для определения INNOVANCE D-DIMER 1 набор 300 - большой | Реагент для количественного определения продукта распада фибрина – D-димера – в человеческой плазме.. Цветовой код: Реагент – Зеленый, Буферный раствор – Оранжевый, Дополнительный реагент – Желтый, Разбавитель образца – Белый, Калибратор – Красный. Состав: Реагент - лиофилизированный, частицы полистирола, покрытые моноклональными антителами к D-димеру (0,1 г/л), человеческий сывороточный альбумин (0,5 г/л). Консерванты: амфотерицин В, гентамицин. Буферный раствор – жидкий, солевой буферный раствор декстран 13 г/л, имидазол. Фасовка: упаковка-1 набор на 300 тестов | уп | 24 | 489396 | 11745504 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
253 | INNOVANCE D-DIMER Control 2 x 5 x 1 ml (Level normal and pathologic) (Контроль INNOVANCE D-DIMER 2 x 5 x 1 мл. Норма и Патология) | Контрольные растворы, предназначены для определения точности и аналитического смещения в нормальном и патологическом диапазоне при выявлении D-димера. Цветовой код: Контроль 1- Синий Контроль 2 – Розовый. Состав: контроль 1 и контроль 2, представляют собой продукты на основе лиофилизированной человеческой плазмы, содержащие D-димер. Консерванты: 5-хлор-2-метил-4-изотиазол-3-он и 2-метил-4-изотиазол-3-он (< 1 мг/л), азид натрия (< 1 г/л). Фасовка: 1 уровень (5x1 мл), 2 уровень (5x1 мл). Полученные значения должны находиться в диапазоне, указанном в таблице целевых значений, привязанных к серии. | уп | 12 | 114192 | 1370304 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
254 | Раствор INNOVANCE D-Dimer разведенный 10 x 5 мл | Разбавитель образцов, находящихся вне исходного диапазона измерения. Используется в сочетании с анализом D-димера. Состав: жидкий имидазоловый буфер (6,8 г/л). Консервант: азид натрия (< 1 г/л). Стабильность после вскрытия (закрытый флакон): - при температуре от 2 до 8 °C: 4 нед. - при температуре ≤ −18 °C: 4 нед. Фасовка: упаковка 10х5 мл. | уп | 1 | 73312 | 73312 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
Расходные материалы к анализатору электролитов крови Easy lyte Calcium Na/K/Ca/pHпр-ваMedica Corporation (США)
255 | Модуль реагентов 800 мл | Модуль реагентов 800 мл | штука | 18 | 220500 | 3969000 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
256 | Раствор для ежедневной очистки | Раствор для ежедневной очистки | штука | 4 | 69500 | 278000 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
257 | Набор контроля качества 3 уровня | Набор контроля качества 3 уровня | штука | 5 | 200000 | 1000000 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
258 | Электроды К+ | Электроды К+ | штука | 3 | 210500 | 631500 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
259 | Электроды Na+ | Электроды Na+ | штука | 3 | 210500 | 631500 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
260 | Электроды Са+ | Электроды Са+ | штука | 3 | 210500 | 631500 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
261 | Референтный. электрод | Референтный. электрод | штука | 3 | 200500 | 601500 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
262 | Электроды PH+ | Электроды PH+ | штука | 3 | 220000 | 660000 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
263 | Зонд пробы- пробоотборник | Зонд пробы- пробоотборник | штука | 4 | 89500 | 358000 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
264 | Клапан растворов | Клапан растворов | штука | 2 | 245500 | 491000 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
265 | Детектор образцов | Детектор образцов | штука | 2 | 206000 | 412000 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
266 | Набор трубок для кольцевого электрода | Набор трубок для кольцевого электрода | штука | 3 | 69500 | 208500 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
267 | Набор трубок для насоса | Набор трубок для насоса | штука | 3 | 69500 | 208500 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
Расходные материалы для внешнего и внутренного контроля качества лабораторных исследований производства Bio-Rad (США)
268 | EQAS Программа Газы крови | Набор контрольных материалов для ежемесячной внешней оценки качества исследований газов крови. Жидкие образцы на водной основе. Годовая программа. Старт программы – февраль. Фасовка: 12 флаконов по 2,5 мл. Наличие акредитации программы по ИСО 17043. Отправка результатов осуществляется через Интернет в личном кабинете лаборатории на сайте организатора программы ВОК. Регистрация пользователя, обучение и консультационная поддержка в течение всего цикла (12 месяцев). Срок получения отчетов по пробе после финальной даты отправки – не более 5 рабочих дней. Количество бесплатно регистрируемых лабораторных номеров в программе – без ограничений. Возможность корректировки участником отправленных результатов с 1-й по 11-ю пробы и перевыпуска отчетов по пробам. Возможность отправки участником поздних результатов с 1-й по 11-ю пробы. По завершении участия высылается итоговый отчет, с анализом всех проведенных исследований за цикл. Программа включает в себя не менее 10 показателей. | уп | 1 | 317000 | 317000 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
269 | EQAS Программа Коагуляция | Набор контрольных материалов для ежемесячной внешней оценки качества исследований коагуляции. Лиофилизированная форма на основе человеческой плазмы. Годовая программа. Начало программы – март. Фасовка: 12 флаконов по 1 мл. Наличие акредитации программы по ИСО 17043. Отправка результатов осуществляется через Интернет в личном кабинете лаборатории на сайте организатора программы ВОК. Регистрация пользователя, обучение и консультационная поддержка в течение всего цикла (12 месяцев). Срок получения отчетов по пробе после финальной даты отправки – не более 5 рабочих дней. Количество бесплатно регистрируемых лабораторных номеров в программе – без ограничений. Возможность корректировки участником отправленных результатов с 1-й по 11-ю пробы и перевыпуска отчетов по пробам. Возможность отправки участником поздних результатов с 1-й по 11-ю пробы. По завершении участия высылается итоговый отчет, с анализом всех проведенных исследований за цикл. Программа включает в себя не менее 10 показателей. | уп | 1 | 360000 | 360000 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
270 | EQAS Программа Миокардиальные маркеры (8 аналитов) | Набор контрольных материалов для ежемесячной внешней оценки качества исследований миокардиальных маркеров. Основа: жидкая плазма крови человека. Годовая программа. Начало программы – апрель. Фасовка: 12 флаконов по 1,5 мл. Наличие акредитации программы по ИСО 17043. Отправка результатов осуществляется через Интернет в личном кабинете лаборатории на сайте организатора программы ВОК. Регистрация пользователя, обучение и консультационная поддержка в течение всего цикла (12 месяцев). Срок получения отчетов по пробе после финальной даты отправки – не более 5 рабочих дней. Количество бесплатно регистрируемых лабораторных номеров в программе – без ограничений. Возможность корректировки участником отправленных результатов с 1-й по 11-ю пробы и перевыпуска отчетов по пробам. Возможность отправки участником поздних результатов с 1-й по 11-ю пробы. По завершении участия высылается итоговый отчет, с анализом всех проведенных исследований за цикл. Программа включает в себя не менее 8 показателей. | уп | 1 | 480000 | 480000 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
271 | EQAS Ежемесячная программа по клинической химии | Набор контрольных материалов для ежемесячной внешней оценки качества биохимических исследований. Лиофилизированная форма на основе человеческой сыворотки. Годовая программа. Начало программы – июль. Фасовка: 12 флаконов по 5 мл. Наличие акредитации программы по ИСО 17043. Отправка результатов осуществляется через Интернет в личном кабинете лаборатории на сайте организатора программы ВОК. Регистрация пользователя, обучение и консультационная поддержка в течение всего цикла (12 месяцев). Срок получения отчетов по пробе после финальной даты отправки – не более 5 рабочих дней. Количество бесплатно регистрируемых лабораторных номеров в программе – без ограничений. Возможность корректировки участником отправленных результатов с 1-й по 11-ю пробы и перевыпуска отчетов по пробам. Возможность отправки участником поздних результатов с 1-й по 11-ю пробы. По завершении участия высылается итоговый отчет, с анализом всех проведенных исследований за цикл. Программа включает в себя не менее 47 показателей. | уп | 1 | 420000 | 420000 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
272 | EQAS Программа по гематологии, часть А | Набор контрольных материалов для ежемесячной внешней оценки качества гематологических исследований, часть А. Основа: жидкий продукт с эритроцитами человека. Программа рассчитана на год и включает 4 поставки образцов. Начало программы – апрель. Фасовка: 3 флакона по 2 мл. Подходит для автоматических методов. Удобные в использовании первичные прокалываемые пробирки. Наличие акредитации программы по ИСО 17043. Отправка результатов осуществляется через Интернет в личном кабинете лаборатории на сайте организатора программы ВОК. Регистрация пользователя, обучение и консультационная поддержка в течение всего цикла (12 месяцев). Срок получения отчетов по пробе после финальной даты отправки – не более 5 рабочих дней. Количество бесплатно регистрируемых лабораторных номеров в программе – без ограничений. Возможность корректировки участником отправленных результатов с 1-й по 11-ю пробы и перевыпуска отчетов по пробам. Возможность отправки участником поздних результатов с 1-й по 11-ю пробы. По завершении участия высылается итоговый отчет, с анализом всех проведенных исследований за цикл. Включает в себя не менее 11 показателей. | уп | 1 | 180000 | 180000 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
273 | EQAS Программа по гематологии, часть В | Набор контрольных материалов для ежемесячной внешней оценки качества гематологических исследований, часть В. Основа: жидкий продукт с эритроцитами человека. Программа рассчитана на год и включает 4 поставки образцов. Начало программы – апрель. Фасовка: 3 флакона по 2 мл. Подходит для автоматических методов. Удобные в использовании первичные прокалываемые пробирки. Наличие акредитации программы по ИСО 17043. Отправка результатов осуществляется через Интернет в личном кабинете лаборатории на сайте организатора программы ВОК. Регистрация пользователя, обучение и консультационная поддержка в течение всего цикла (12 месяцев). Срок получения отчетов по пробе после финальной даты отправки – не более 5 рабочих дней. Количество бесплатно регистрируемых лабораторных номеров в программе – без ограничений. Возможность корректировки участником отправленных результатов с 1-й по 11-ю пробы и перевыпуска отчетов по пробам. Возможность отправки участником поздних результатов с 1-й по 11-ю пробы. По завершении участия высылается итоговый отчет, с анализом всех проведенных исследований за цикл. Включает в себя не менее 11 показателей. | уп | 1 | 180000 | 180000 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
274 | EQAS Программа по гематологии, часть С | Набор контрольных материалов для ежемесячной внешней оценки качества гематологических исследований, часть С. Основа: жидкий продукт с эритроцитами человека. Программа рассчитана на год и включает 4 поставки образцов. Начало программы – апрель. Фасовка: 3 флакона по 2 мл. Подходит для автоматических методов. Удобные в использовании первичные прокалываемые пробирки. Наличие акредитации программы по ИСО 17043. Отправка результатов осуществляется через Интернет в личном кабинете лаборатории на сайте организатора программы ВОК. Регистрация пользователя, обучение и консультационная поддержка в течение всего цикла (12 месяцев). Срок получения отчетов по пробе после финальной даты отправки – не более 5 рабочих дней. Количество бесплатно регистрируемых лабораторных номеров в программе – без ограничений. Возможность корректировки участником отправленных результатов с 1-й по 11-ю пробы и перевыпуска отчетов по пробам. Возможность отправки участником поздних результатов с 1-й по 11-ю пробы. По завершении участия высылается итоговый отчет, с анализом всех проведенных исследований за цикл. Включает в себя не менее 11 показателей. | уп | 1 | 180000 | 180000 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
275 | EQAS Программа по гематологии, часть D | Набор контрольных материалов для ежемесячной внешней оценки качества гематологических исследований, часть D. Основа: жидкий продукт с эритроцитами человека. Программа рассчитана на год и включает 4 поставки образцов. Начало программы – апрель. Фасовка: 3 флакона по 2 мл. Подходит для автоматических методов. Удобные в использовании первичные прокалываемые пробирки. Наличие акредитации программы по ИСО 17043. Отправка результатов осуществляется через Интернет в личном кабинете лаборатории на сайте организатора программы ВОК. Регистрация пользователя, обучение и консультационная поддержка в течение всего цикла (12 месяцев). Срок получения отчетов по пробе после финальной даты отправки – не более 5 рабочих дней. Количество бесплатно регистрируемых лабораторных номеров в программе – без ограничений. Возможность корректировки участником отправленных результатов с 1-й по 11-ю пробы и перевыпуска отчетов по пробам. Возможность отправки участником поздних результатов с 1-й по 11-ю пробы. По завершении участия высылается итоговый отчет, с анализом всех проведенных исследований за цикл. Включает в себя не менее 11 показателей. | уп | 1 | 180000 | 180000 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
276 | EQAS Программа по общему анализу мочи | Набор контрольных материалов для ежемесячной внешней оценки качества исследований общего анализа мочи. Жидкие образцы. Годовая программа. Начало программы – март. Фасовка: 12 флаконов по 12 мл. Подходит для мануального и автоматизированного анализа с помощью тест-полосок. Наличие акредитации программы по ИСО 17043. Отправка результатов осуществляется через Интернет в личном кабинете лаборатории на сайте организатора программы ВОК. Регистрация пользователя, обучение и консультационная поддержка в течение всего цикла (12 месяцев). Срок получения отчетов по пробе после финальной даты отправки – не более 5 рабочих дней. Количество бесплатно регистрируемых лабораторных номеров в программе – без ограничений. Возможность корректировки участником отправленных результатов с 1-й по 11-ю пробы и перевыпуска отчетов по пробам. Возможность отправки участником поздних результатов с 1-й по 11-ю пробы. По завершении участия высылается итоговый отчет, с анализом всех проведенных исследований за цикл. Программа включает не менее 15 показателей. | уп | 1 | 680000 | 680000 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
277 | EQAS Программа Специфические белки | Набор контрольных материалов для ежемесячной внешней оценки качества исследований специфических белков. Лиофилизированная форма на основе человеческой сыворотки. Годовая программа. Старт программы – февраль. Фасовка: 12 флаконов по 1 мл. Наличие акредитации программы по ИСО 17043. Отправка результатов осуществляется через Интернет в личном кабинете лаборатории на сайте организатора программы ВОК. Регистрация пользователя, обучение и консультационная поддержка в течение всего цикла (12 месяцев). Срок получения отчетов по пробе после финальной даты отправки – не более 5 рабочих дней. Количество бесплатно регистрируемых лабораторных номеров в программе – без ограничений. Возможность корректировки участником отправленных результатов с 1-й по 11-ю пробы и перевыпуска отчетов по пробам. Возможность отправки участником поздних результатов с 1-й по 11-ю пробы. По завершении участия высылается итоговый отчет, с анализом всех проведенных исследований за цикл. Программа включает в себя не менее 20 показателей. | уп | 1 | 730000 | 730000 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
278 | Контрольный материал для миокардиальных маркеров при низком содержании тропонина, Уровень 1 | Контрольный материал для исследования миокардиальных маркеров при низком содержании тропонина, уровень 1. Фасовка: 6х3 мл. Основа – жидкая человеческая сыворотка. Хранение при температуре от -20С до -70С. Стабильность вскрытого флакона для большинства аналитов: не менее 20 дней при температуре 2-8С. Включает аттестованные значения для тропонина Т (для методик GEN4 и hs) и С-реактивного белка (для методики hs-CRP). Низкий уровень включает более низкие целевые значения для всех аналитов, включая Тропонин I. Включает не менее 10 показателей. Подходит для использования на анализаторах Beckman Coulter. Срок годности на момент поставки – не менее 10 месяцев. Срок поставки: 45 дней. | уп | 5 | 1100000 | 5500000 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
279 | Контрольный материал для миокардиальных маркеров при низком содержании тропонина, Уровень 2 | Контрольный материал для исследования миокардиальных маркеров при низком содержании тропонина, уровень 2. Фасовка: 6х3 мл. Основа – жидкая человеческая сыворотка. Хранение при температуре от -20С до -70С. Стабильность вскрытого флакона для большинства аналитов: не менее 20 дней при температуре 2-8С. Включает аттестованные значения для тропонина Т (для методик GEN4 и hs) и С-реактивного белка (для методики hs-CRP). Низкий уровень включает более низкие целевые значения для всех аналитов, включая Тропонин I. Включает не менее 10 показателей. Подходит для использования на анализаторах Beckman Coulter. Срок годности на момент поставки – не менее 10 месяцев. Срок поставки: 45 дней. | уп | 5 | 1100000 | 5500000 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
280 | Контрольный материал для миокардиальных маркеров при низком содержании тропонина, Уровень 3 | Контрольный материал для исследования миокардиальных маркеров при низком содержании тропонина, уровень 3. Фасовка: 6х3 мл. Основа – жидкая человеческая сыворотка. Хранение при температуре от -20С до -70С. Стабильность вскрытого флакона для большинства аналитов: не менее 20 дней при температуре 2-8С. Включает аттестованные значения для тропонина Т (для методик GEN4 и hs) и С-реактивного белка (для методики hs-CRP). Низкий уровень включает более низкие целевые значения для всех аналитов, включая Тропонин I. Включает не менее 10 показателей. Подходит для использования на анализаторах Beckman Coulter. Срок годности на момент поставки – не менее 10 месяцев. Срок поставки: 45 дней. | уп | 5 | 1100000 | 5500000 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
281 | Контрольный материал для Иммунохимии, трехуровневый | Контрольный материал для иммунохимических исследований, трехуровневый. Фасовка: 12х5 мл. Включает не менее 90 показателей. Не требует специальных разбавителей и подходит для лабораторного контроля большинства используемых методик. Основа: лиофилизированная человеческая сыворотка. Температура хранения 2-8°C. Стабильность восстановленного лиофилизата для большинства аналитов: 20 дней в замороженном виде. Стабильность ресуспендированного реагента для большинства аналитов: 7 дней при температуре 2–8°С. Срок годности на момент поставки – не менее 10 месяцев. Срок поставки: 45 дней. | уп | 3 | 885000 | 2655000 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
282 | Контрольный материал Специальный иммунохимический, уровень LTA (жидкая форма) | Контрольный материал для иммунохимических исследований, уровень LTA. Фасовка: 6х5 мл. Основа: жидкая человеческая сыворотка. Температура хранения -20 -70°C. Стабильность вскрытого флакона для большинства аналитов: 30 дней при температуре 2-8°C. Включает не менее 8 показателей: интактный ПТГ, 25-гидрокси витамин D, анти-ТГ, анти-ТПО, С-пептид, эритропоэтин, остеокальцин, ИРФ. Подходит для использования на анализаторе Access 2. Срок годности на момент поставки: не менее 10 месяцев. Срок поставки: 45 дней. | уп | 3 | 1260000 | 3780000 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
283 | Контрольный материал специальный иммунохимический уровень 2 (жидкая форма) | Контрольный материал Специальный иммунохимический, уровень 2 (жидкая форма) | уп | 3 | 1410000 | 4230000 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
284 | Контрольный материал Специальный иммунохимический, уровень 3 (жидкая форма) | Контрольный материал для иммунохимических исследований, уровень 3. Фасовка: 6х5 мл. Основа: жидкая человеческая сыворотка. Температура хранения -20 -70°C. Стабильность вскрытого флакона для большинства аналитов: 30 дней при температуре 2-8°C. Включает не менее 8 показателей: интактный ПТГ, 25-гидрокси витамин D, анти-ТГ, анти-ТПО, С-пептид, эритропоэтин, остеокальцин, ИРФ. Подходит для использования на анализаторе Access 2. Срок годности на момент поставки: не менее 10 месяцев. Срок поставки: 45 дней. | уп | 3 | 1590000 | 4770000 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
285 | Контрольный материал Специальный иммунохимический, уровень 1 (сухая форма) | Контрольный материал для иммунохимических исследований, уровень 1. Фасовка: 6х2 мл. Основа: лиофилизированная человеческая сыворотка. Температура хранения 2-8°C. Стабильность восстановленного лиофилизата для большинства аналитов: 30 дней при температуре 2-8°C. Включает не менее 5 показателей: интактный ПТГ, 25-гидрокси витамин D, эритропоэтин, прокальцитонин, Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG). Подходит для использования на анализаторе Access 2. Срок годности на момент поставки: не менее 10 месяцев. Срок поставки: 45 дней. | уп | 3 | 1440000 | 4320000 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
286 | Контрольный материал специальный иммунохимический уровень 2 (сухая форма) | Контрольный материал Специальный иммунохимический, уровень 2 (сухая форма) | уп | 3 | 1380000 | 4140000 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
287 | Контрольный материал Специальный иммунохимический, уровень 3 (сухая форма) | Контрольный материал для иммунохимических исследований, уровень 3. Фасовка: 6х2 мл. Основа: лиофилизированная человеческая сыворотка. Температура хранения 2-8°C. Стабильность восстановленного лиофилизата для большинства аналитов: 30 дней при температуре 2-8°C. Включает не менее 5 показателей: интактный ПТГ, 25-гидрокси витамин D, эритропоэтин, прокальцитонин, Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG). Подходит для использования на анализаторе Access 2. Срок годности на момент поставки: не менее 10 месяцев. Срок поставки: 45 дней. | уп | 3 | 1380000 | 4140000 | DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, 050012 Толе би 93, аптечный склад
297567685
Директор _________________________А. Кодасбаев
МП