## ТЗ
Приложение №1 к Тендерной документации
№ лота | Наименование закупаемых товаров, работ, услуг | Краткая характеристика закупаемых товаров, работ, услуг | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. тенге | Общая сумма тенге | Срок поставки товара | Место поставки товара
1 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из Полиэстера с покрытием из полибутилата М 3(2/0) 90 см. Нить окрашена. Две иглы. Тип игл: Колющая1/2 окружности, 17 мм длиной | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, что обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани. Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 3, условный размер 2/0. Длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы. Иглы должны быть изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Иглы должны иметь конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие, 1/2 окружности, от 16,8 до 17,2 мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью.Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити в пластиковом лотке на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла должна быть зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. | штука | 100 | 2336 | 233600 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
2 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена 3/0 90 см. Нить окрашена. . Две иглы. Тип игл: Колющая 1/2 окружности, 17 мм длиной | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Условный размер 3/0 . Длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы. Материал игл на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем игл из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей, предел прочности на разрыв должен составлять не менее 3300 МПа, иметь увеличенный ресурс проколов за счет специальной обработки поверхности двойным слоем силикона. Иглы должны быть изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны двойным слоем силикона. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Иглы должны иметь конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие, 1/2 окружности, от 16,5 до 17,5 мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити в пластиковом лотке на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла должна быть зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. | штука | 100 | 2714 | 271400 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
3 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 1,5(4/0) 90 см. Нить окрашена. . Две иглы. Тип игл: Колющая1/2 окружности, 17 мм длиной | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы. Иглы должны быть изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал игл на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем игл из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей, предел прочности на разрыв должен составлять не менее 3300 МПа, иметь увеличенный ресурс проколов за счет специальной обработки поверхности двойным слоем силикона. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Иглы должны иметь конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие, 1/2 окружности, от 16,8 до 17,2 мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью.Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити в пластиковом лотке на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла должна быть зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. | штука | 200 | 2610 | 522000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
4 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 1,5(4/0) 90 см. Нить окрашена. . Две иглы. Тип игл: Колющая1/2 окружности, 26 мм длиной | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы. Иглы должны быть изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал игл на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем игл из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей, предел прочности на разрыв должен составлять не менее 3300 МПа, иметь увеличенный ресурс проколов за счет специальной обработки поверхности двойным слоем силикона. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Иглы должны иметь конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью.Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки пластиковом лотке нити на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла должна быть зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия | штука | 100 | 2741 | 274100 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
5 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена 5/0 90 см. Нить окрашена. . Две иглы. Тип игл: Колющая 1/2 окружности, 17 мм длиной | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Условный размер 5/0 . Длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы. Материал игл на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем игл из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей, предел прочности на разрыв должен составлять не менее 3300 МПа, иметь увеличенный ресурс проколов за счет специальной обработки поверхности двойным слоем силикона. Иглы должны быть изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны двойным слоем силикона. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Иглы должны иметь конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие, 1/2 окружности, от 16,5 до 17,5 мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити в пластиковом лотке на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла должна быть зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. | штука | 50 | 2726 | 136300 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
6 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 0,7( 6/0) 75 см. Нить окрашена. . Две иглы. Тип игл: Колющая 1/2 окружности, 13 мм длиной | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 0,7, условный размер 6/0. Длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Две иглы. Иглы должны быть изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал игл на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем игл из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Тело иглы должно иметь квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Иглы должны иметь конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие, 1/2 окружности, от 12,8 до 13,2 мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью.Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити в пластиковом лотке на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла должна быть зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. | штука | 500 | 3727 | 1863500 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
7 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 0,4(8/0) 60 см. Нить окрашена. Две иглы. Тип игл: Колющая 3/8 окружности, 6,5 мм длиной | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 0,4, условный размер 8/0. Длина нити не менее 55 см и не более 65 см. Две иглы. Иглы должны быть изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Иглы должны иметь конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе и фиксации под различными углами в иглодержателе за счет скругленных углов корпуса. Иглы колющие, 3/8 окружности, от 6 до 7 мм длиной. Колющий кончик игл должен иметь угол сужения 45 градусов для обеспечения большей прочности и остроты иглы, предел прочности на разрыв должен составлять не менее 3300 МПа, иметь увеличенный ресурс проколов за счет специальной обработки поверхности двойным слоем силикона. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью.Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити в пластиковом лотке на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла должна быть зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия | штука | 500 | 7942 | 3971000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
8 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 0,5(7/0) 60 см. Нить окрашена. . Две иглы. Тип игл: Колющая 3/8 окружности, 8 мм длиной. Кол-во штук в упаковке - 36 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 0,5, условный размер 7/0. Длина нити не менее 55 см и не более 65 см. Две иглы. Иглы должны быть изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава тугоплавких металлов, предел прочности на разрыв должен составлять не менее 3300 МПа, иметь увеличенный ресурс проколов за счет специальной обработки поверхности двойным слоем силикона, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные кальцинированные стенки сосудов. Иглы должна иметь повышенную устойчивость к деформации (изгибающий момент 120 грамм/см) до 100% по сравнению с мартенситно-стареющими (97 грамм/см) и аустенитными марками стали (75 грамм/см). Иглы должны иметь конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе и фиксации под различными углами в иглодержателе за счет скругленных углов корпуса. Иглы колющие, 3/8 окружности, от 7,5 до 8,5 мм длиной. Колющий кончик игл должен иметь угол сужения 45 градусов для обеспечения большей прочности и остроты иглы. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью.Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити в пластиковом лотке на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла должна быть зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. | штука | 500 | 6005 | 3002500 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
9 | проволока хирургическая стальная условным № 7 длиной нити см:45, колющая игла, ½ окружности, 48мм | нить нерассасывающаяся стальная хирургическая стерильная, монофиламентная, должна быть выполнена из хирургической стали. Метрический размер 9, условный размер 7. Длина нити не менее 40 см и не более 50 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 4. Каждый отрезок атравматически соединен с иглой. Игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Игла должна иметь конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата.Игла обратно-режущая, 1/2 окружности, от 47,5 до 48,5 мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью.Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Внутренний вкладыш представляет собой прямую упаковку из картона содержащую 4 прямых стерильных отрезка стальной хирургической проволоки. | штука | 500 | 9827 | 4913500 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
10 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полиглактина 910 с покрытием содержащим антибактериальный компонент Триклозан М 3,5(0/0) 90 см. Нить окрашена. Игла Колющая1/2 окружности, 40 мм длиной. | 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране .Нить должна сохранять 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней.Нить обладает клинически доказанными антисептическими свойствами для профилактики раневой инфекции в различных тканях организма. Используемый антисептик (триклозан) проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, в период не менее 96 часов после имплантации нити,в концентрации, достаточной для подавления роста данных штаммов микроорганизмов. Действие триклозана в зоне подавления роста бактерий S.aureus вокруг нити in-vitro не менее 7 дней. Антисептик должен обеспечить безопасное использование при операциях на мозговых оболочках, нить не должна терять антисептических свойств в присутствие веществ содержащих анионную группу. Метрический размер 3,5, условный размер 0. Длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Игла должна иметь конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, массивная, 1/2 окружности, от 39,5 до 40,5 мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом должен быть упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка должна обеспечивать доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка одинарной упаковки из фольги должна содержать наименование шовного материала, его состав; товарный знак, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя; матричный код; каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длину иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, количества игл; информацию о сроке годности, номере партии(серии), изображение иглы в натуральную величину, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении; Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити в пластиковом лотке на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла должна быть зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. | штука | 1000 | 2117 | 2117000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
11 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная изПолиглактина 910 с покрытием содержащим антибактериальный компонент Триклозан М 3(2/0) 70 см. Нить окрашена. Игла Колющая PLUS1/2 окружности, 26 мм длиной. | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране .Нить должна сохранять 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней.Нить обладает клинически доказанными антисептическими свойствами для профилактики раневой инфекции в различных тканях организма. Используемый антисептик (триклозан) проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, в период не менее 96 часов после имплантации нити,в концентрации, достаточной для подавления роста данных штаммов микроорганизмов. Действие триклозана в зоне подавления роста бактерий S.aureus вокруг нити in-vitro не менее 7 дней. Антисептик должен обеспечить безопасное использование при операциях на мозговых оболочках, нить не должна терять антисептических свойств в присутствие веществ содержащих анионную группу. Метрический размер 3, условный размер 2/0. Длина нити не менее 65 см и не более 75 см. Игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Игла должна иметь конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата.Игла колющая, кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом должен быть упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка должна обеспечивать доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка одинарной упаковки из фольги должна содержать наименование шовного материала, его состав; товарный знак, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя; матричный код; каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длину иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, количества игл; информацию о сроке годности, номере партии(серии), изображение иглы в натуральную величину, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении; Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити в пластиковом лотке на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла должна быть зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. | штука | 500 | 2117 | 1058500 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
12 | Лавсан 0/0, без игл, 10 м | шовный материал плетеный 0, без игл, 10 м. полиэтилентерефталат (полиэфир, лавсан) Цвет: зеленый, белый. Реакция тканей: минимальная. Преимущества: Нить прочна, гибка, удобна в манипуляциях, надежно держит узел. Показания: Широкая область применения для аппроксимации тканей и наложения лигатур. Противопоказания: Не рекомендована для использования при операциях на органах мочевыделительной и желчевыделительной системы (риск камнеобразования), а также в бактериально-контаминированных тканях.Особенности: Нить обладает фитильностью, капиллярностью и «пилящим» эффектом при прохождении через ткани. Однократного применения, стерильная. | штука | 500 | 650 | 325000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
13 | Лавсан 3/0, без игл, 10 м | шовный материал плетеный 3/0, без игл, 10 м. полиэтилентерефталат (полиэфир, лавсан) Цвет: зеленый, белый. Реакция тканей: минимальная. Преимущества: Нить прочна, гибка, удобна в манипуляциях, надежно держит узел. Показания: Широкая область применения для аппроксимации тканей и наложения лигатур. Противопоказания: Не рекомендована для использования при операциях на органах мочевыделительной и желчевыделительной системы (риск камнеобразования), а также в бактериально-контаминированных тканях.Особенности: Нить обладает фитильностью, капиллярностью и «пилящим» эффектом при прохождении через ткани. Однократного применения, стерильная. | штука | 1000 | 650 | 650000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
14 | костный воск | Хирургический воск для остановки кровотечения из костных тканей. Хирургический воск является нерассасывающимся стерильным хирургическим материалом, состоящим из следующих компонентов:белый (отбеленный) пчелиный воск Ph Eur 75% по массе, парафин восковой DAB/BP 15% по массе, пальмитат изопропила DAB 10% по массе. Хирургический воск имеет белый цвет и поставляется в твердом виде в прямоугольных пакетах по 2,5г. | штука | 200 | 1408 | 281600 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
15 | Шовный хирургичесскийнерассасывающийся материал . USP (2/0), размер нити 90 см, с прокладкой | Синтетическая нерассасывающаясяполифиламентная нить из полиэстра, зеленого и белого цвета, с силиконовым покрытием обеспечивает нетравматичное прохождение через ткани. Имеет высокую прочность, хорошо удерживается при вязании узлов. Атравматические иглы изготовлены из высокопрочной и упругой нержавеющей стали марки 300. Для усиления пенитрации игла несет силиконовое покрытие. USP (2/0), размер нити 75 см, с атравматическими колюще-режущими иглами, длиной мм: 18.0, кривизной ½ окружности с прокладками размером: 3*7. Упаковка содержит 10 нитей двумя иглами (пять белых и пять зеленых), обеспечивает герметичность и стерильность. Особенности вскрытия упаковки обеспечивают простой доступ к игле | штука | 50 | 15800 | 790000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
16 | Шовный хирургичесскийнерассасывающийся материал USP (2/0), размер нити 90 см, с атравматическими колющими иглами, длиной мм: 18.0, кривизной ½ окружности без прокладок | синтетическая нерассасывающаясяполифиламентная нить из полиэстра, зеленого цвета, с силиконовым покрытием обеспечивает нетравматичное прохождение через ткани. Имеет высокую прочность, хорошо удерживается при вязании узлов . Атравматические иглы изготовлены из высокопрочной и упругой нержавеющей стали марки 300. Для усиления пенитрации игла несет силиконовое покрытие. USP (2/0), размер нити 90 см, с атравматическими колющими иглами, длиной мм: 18.0, кривизной ½ окружности без прокладок. | штука | 1000 | 1705 | 1705000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
17 | Шовный хирургичесскийнерассасывающийся материал, USP (2/0), размер нити 90 см, с атравматическими колющими иглами, длиной мм: 25.0, кривизной ½ окружности без прокладок | Синтетическая нерассасывающаясяполифиламентная нить из полиэстра, зеленого цвета, с силиконовым покрытием обеспечивает нетравматичное прохождение через ткани. Имеет высокую прочность, хорошо удерживается при вязании узлов . Атравматические иглы изготовлены из высокопрочной и упругой нержавеющей стали марки 300. Для усиления пенитрации игла несет силиконовое покрытие. USP (2/0), размер нити 90 см, с атравматическими колющими иглами, длиной мм: 25.0, кривизной ½ окружности без прокладок. | штука | 300 | 1290 | 387000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
18 | внутрикоронарный шунт, Размер: 1,0-3,0 мм | Для сохранения коронарного кровотока при наложении анастомоза. Утолщенные кончики, мягкая силиконовая конструкция, линия сгиба посредине, рентгеноконтрастность, прозрачность. Размер: 1,0-3,0 мм Размеры по Заявке Заказчика. | штука | 100 | 16000 | 1600000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
19 | Биполярный электрод для хирургической абляции | Тип электрода – орошаемый. Тип зажима - с фиксацией. Давление зажима на ткани в закрытом положении - не более 30 psi. Активные бранши - 7 см гибкие бранши. Возможность изменения формы браншей в зависимости от необходимой кривизны Возможность ротации браншей электрода. Конструкция электрода – сплошной. Аблация ткани на всем протяжении электрода - отсутствие «мертвых» пространств. Материал электрода - пористый полимер. Возможность орошения электрода на всем его протяжении. Принцип определения трансмуральности. Определение сопротивления (импеданса) ткани. Измерение сопротивления ткани - 5 000 000 измерений в секунду. Измерение мощности применяемой энергии - 20 000 измерений в секунду. Автоматический подбор мощности в зависимости от сопротивления тканей. Соединительный кабель - 305 см. Трубка орошения - 305 см. Возможность применения при эндоскопических вмешательствах. | штука | 10 | 780000 | 7800000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
20 | Монополярный электрод для хирургической абляции | Тип электрода – орошаемый. Силиконовая защита гибкой части электрода. Наличие двух модификаций электрода - стандартный и удлиненный. Материал ручки акрил с силиконовой вставкой. Длина гибкой части электрода: стандартный - 8 см, удлиненный -20 см. Округлый дистальный наконечник с 9 микроотверстиями для подачи раствора. Соединительный кабель 305 см. Встроенная трубка орошения, заканчивающаяся луер-портом. Длина трубки орошения 305 см. | штука | 10 | 520000 | 5200000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
21 | лигирующая клипса | Для имеющихся клипаторов WeckHorizon. Материал – титан. Форма сечения клипсы - в виде сердца, обеспечивающая дополнительную надежность крепления клипсы на сосуде. Форма внутренней поверхности- с углублением по всей длине, придающим устойчивость и противостояние соскальзыванию. Тип поперечного профиля - с поперечными каналами, сохраняющими микроциркуляцию сосудистой стенки. Способ крепления в картридже - при помощи микровыступов в верхней части картриджа. Форма концов аппликатора – прямоугольная. Очистка и промывка клипатора – при помощи широкого раскрытия губок. Строгое сохранение размеров, допусков и свободного хода губок клипатора. Клейкая поверхность на тыльной стороне картриджа. Количество клипс в картридже – 6 штук. Количество картриджей в упаковке – 30. SmallWideMedium | упаковка | 120 | 70000 | 8400000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
22 | временные монополярные/биполярные, педиатрические/ миокардиальные электроды для стимуляции | Диаметр стернальной иглы 0,86мм. Диаметр миокардиальной иглы-0,43мм. Проводниковый участок электрода 70 мм. Цветовая дифферецировка электродов (желтый и фиолетовый цвета). Покрытие электрода из полипропилена. Электроды покрыты защитной оболочкой в области контактов. | штука | 100 | 11600 | 1160000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
23 | выкусыватель аорты (Панч) | Для получения отверстий в стенке аорты для проксимального анастомоза, острые режущие кромки для получения ровных краев отверстия, конический наконечник для легкого введения, два варианта длины ручки (стандарт и удлиненная). Размеры 2,50 мм - 6,0 мм. | штука | 100 | 11000 | 1100000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
24 | набор турникетов DLP, размеры: 10,2; 12,7; 14,0; 15,2; 17,8; 19,1см (размеры по заявке заказчика) | набор турникетов DLP, размеры: 10,2; 12,7; 14,0; 15,2; 17,8; 19,1см (размеры по заявке заказчика) | штука | 100 | 8500 | 850000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
25 | одноступенчатая венозная канюля | одноступенчатая венозная канюля размер 26Fr (8,7мм), размер 28Fr (9,3мм) | штука | 100 | 22500 | 2250000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
26 | Двухступенчатая венозная канюля 32/40 Fr, 34/46 Fr, 36/46 Fr; 36/51 Fr | Двухэтапная венозная канюля предназначена для применения в венозном оттоке через правое предсердие и нижнюю полую вену одновременно во время операции в условиях искусственного кровообращения до шести часов или менее. Отдельная конструкция, Открытый и гибкий наконечник, Легко устанавливается, Обтуратор, маркер глубины ввода. Варианты исполнения: СТАНДАРТНОЕ ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ, ПЛОСКОЕ ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ, размерами 32/40 Fr, 34/46 Fr, 36/46 Fr; 36/51 Fr. | штука | 300 | 13320 | 3996000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
27 | артериальные канюли по типу ЕОРА с люер-портом 24 Fr (8,0 мм) | Артериальные канюли по типу ЕОРА с люер-портом 24 Fr (8,0 мм). Канюли артериальные с тонкостенным наконечником, удлиненным цельнолитым устойчивым к перегибам корпусом и армированными стенками. Снабжены отметками глубины введения. Длина 30,5 см., красный гемостатический колпачок. Комплектуется ретгенокотрастным кольцом для регулировки глубины введения и интродюссером с дилатирующим наконечником. Коннектор может быть с люер портом и без него. Тонкостенный наконечник, удлиненный, цельнолитный, устойчивый к перегибам корпусом с армированными стенками. | штука | 300 | 30000 | 9000000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
28 | Антеградная канюля с дренажной линией или без 6,0; 7,0; 9,0 Fr | Канюля корни аорты предназначена для использования во время искусственного кровообращения для антеградного ввода кардиоплегического раствора и дренирования сердца. Канюля также может быть применена при аспирации воздуха из аорты в конце кардиохирургической процедуры. Длина 150 мм. Размерами 6,0; 7,0; 9,0 фр. Размеры по заявке заказчика. | штука | 300 | 10460 | 3138000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
29 | Бедренные артериальные, яремные канюли | Канюли спроектированы с плавными переходами и обеспечивают удобство введения. Бахромчатая оправа, формирующая наконечник канюли, создает еще более плавный переход между интродьюсером и тонкой стенкой канюли. Достигаются высокие показатели потока с минимальным перепадом давления. Гибкие и устойчивые к перегибам, усиленные стальной обмоткой порты. Подвижное шовное рентгенконтрастное кольцо. Укороченная зона зажима облегчает соединение с магистралями. Коннектор 3/8 (0,95 см) с вентилем. Длина 31,8 см. Длина наконечника 18,0 см. Размеры 15 Fr (5,0 мм), 17 Fr (5,7 мм), 19 Fr (6,3 мм), 21 Fr (7,0 мм), 23 Fr (7,7 мм), 25 Fr (8,3 мм). | штука | 10 | 180000 | 1800000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
30 | Бедренные венозные канюли | Канюли спроектированы с плавными переходами и обеспечивают удобство введения. Бахромчатая оправа, формирующая наконечник канюли, создает еще более плавный переход между интродьюсером и тонкой стенкой канюли. Цельный ПВХ интродьюсер с удлиненным конусом. Удлиненный конус венозной канюли обеспечивает расширение на большей дистанции. Бикавальная установка с оптимальным расположением отверстий позволяет увеличить венозный дренаж; идеальна как для мини-инвазивной хирургии, так и для обычного доступа. Коннектор 3/8 (0,95 см) без вентиля. Длина 64,8 см. Длина наконечника 50,0 см. Размеры 15 Fr (5,0 мм), 17 Fr (5,7 мм), 19 Fr (6,3 мм), 21 Fr (7,0 мм), 23 Fr (7,7 мм), 25 Fr (8,3 мм), 27 Fr (9,0 мм), 29 Fr (9,7 мм). Переходник ½ (1,27 см) – 3/8 (0,95 см) включен в модели венозных канюль с 23 Fr по 29 Fr. | штука | 10 | 200000 | 2000000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
31 | Вент (левожелудочковый дренаж) | Левожелудочковые дренажи используются для прямого и непрямого дренирования левого желудочка и имеют перфорированный наконечник. Все дренажи поставляются с гладкостенным коннектором 1/4” (0.64 см). Силиконовый 40.6 см длина. Гладкостенный коннектор без люер-порта и гибкий интродюсер. 20 Fr. (6.7 мм) | штука | 50 | 11000 | 550000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
32 | Канюля для устьев коронарных артерии с углом наклона 45/90 градусов, размерами 9.00 ; 12,0; 14,0 Fr | Канюля для перфузии устьев применяется при вводе кардиоплегического раствора непосредственно в коронарную артерию во время операции в условиях искусственного кровообращения. Корзинчатый наконечник, Различная конфигурация, Мягкий штифт из нержавеющей стали. Длина 21 см, с углом наклона 45/90 градусов, размерами 9.00 ; 12,0; 14,0 Fr. Размеры по заявке заказчика | штука | 50 | 8630 | 431500 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
33 | Гемоконцентраторы для взрослых | Активная поверхность фильтра - 1,20 м.кв. Объем заполнения: отсек для крови - 68 мл. Отсек фильтрата - 105 мл. соединители - DIN EN 1283. Макс ТМД - 500 ммрт.ст/66 кПа. Сопротивление кровотоку: Отсек для крови - 66 мм рт. ст./8,8 kPa. Отсек фильтрата - < 30 мм рт.ст./<4 kPa. Макс. кровоток - 500 мл/мин. Макс поток диализата 1000 мл/мин. Кровоток/диализат - 30 %. Коэфицент фильтрации: Витамин В12 - 1. Миоглобин - 0,7. Альбумин (бычий) - <0,01. Очистка: Qb/Qd - 200/500 мл/мин. Мочевина - 185 мл/мин. Креатинин - 173 мл/мин. Фосфат 171мл/мин. Витамин В12 - 118 мл/мин. Инсулин - 88 мл/мин. Коэфицент сверх фильтрации: Кровь человека - 40 мл/ (ч.х.мм.рт.ст.) | штука | 10 | 48600 | 486000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
34 | Набор для кровяной кардиоплегии взрослый | Набор для кровяной кардиоплегии 4:1. Вход и выход коннектор 3/8. Коннектор для входа воды типа "Хансен". Разъем для датчика температуры. Материал теплообменник - нержавеющая сталь. Площадь теплообмена - 0.22 м.кв. Объем заполнения - 80 мл. | штука | 100 | 74400 | 7440000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
35 | стабилизатор миокарда | Стабилизатор тканей миокарда используется при кардиохирургических операциях на работающем сердце. Возможность регулировать изгиб ножек стабилизатора по кривизне контура сердца. Уникальный механизм для раздвигания тканей облегчает доступ к месту анастомоза. Уникальная подвижность тела стабилизатора наряду с жесткостью фиксации, позволяет расположить его без помех для деятельности хирурга. Используемый в конструкции принцип истинно вакуумной стабилизации тканей, позволяет обеспечить доступ к любому сосуду на любой поверхности сердца. Прозрачные, низкопрофильные лапки присосок улучшают видимость в месте анастомоза, а их гибкость обеспечивает надежность фиксации в любом месте поверхности сердца. Инновационная конфигурация шарнирного фиксатора увеличивает диапазон манипуляций и позиционирования держателя до 360 градусов. Стабилизатор можно закрепить на любом стернальном ранорасширителе. Прибор разового использования. | штука | 100 | 250000 | 25000000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
36 | держатель верхушки сердца | Держатель верхушки сердца используется при кардиохирургических операциях на работающем сердце. Облегчает выведение сердца и сводит к минимуму нарушения гемодинамики. Упрощает доступ к коронарным артериям и их экспозицию. Для обеспечения доступа к задне-боковой поверхности сердца, многоконечная чашечка-присоска прикрепляется к верхушке сердца или сбоку от нее. При использовании держателя, нарушения гемодинамики меньше, чем при применении глубоких перикардиальных швов держалок. Прибор разового использования | штука | 30 | 220000 | 6600000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
37 | Клапаносодержащий кондуит аортальный, размеры: № 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 | Cердечный клапан с открытой системой крепления створок - аортальный представляет собой вращающийся, двухстворчатый, низкорасположенный, искусственный сердечный клапан, однократного применения, стерильный. Отверстие изготовлено из 100% пиролитического углерода, а створки - из пиролитического углерода, полностью покрытого графитовой основой, пропитанной 20% вольфрамом. Сшивающая манжета изготовлена из титанового или кобальтового хрома, и полиэстерного материала. Сшивающая манжета клапана сделана из двойного полиэстерного велюра.На манжете имеются маркеры (три на аортальной манжете с интервалами 120 градусов). Диаметр тканевого кольца 21.5 мм, 23.5мм, 25.5мм, 27.5мм, 29.5мм, 31.5мм, 33.5мм. Диаметр внутреннего отверстия 24мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм, 34мм. Площадь внутреннего отверстия 2.02, 2.56, 3.17, 3.84, 4.59, 5.35 см2. Внутренний диаметр кондуита 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм. Кондуит высокой порозности, представляет собой полиэстер двойного плетения, импрегнированный коллагеном. Комплектуется ротатором. Длина кондуита 12 см. Срок годности: 5 лет | штука | 20 | 900000 | 18000000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
38 | оксигенатор мембранный для взрослых | Тип оксигенатора-мембранный половолоконный. Тип мембраны –микропористый полипропилен. Площадь мембраны оксигенатора-2,5 м2. Трансфер кислорода при 7 л/мин- не менее 420 мл/мин. Трансфер углекислого газа при 7 л/мин- не менее 310 мл/мин, Первичный обьем заполнения оксигенатора не более 260 мл, Скорость кровотока 1-7 л/мин, встроенный в оксигенатор артериальный фильтр - 38 микрон, Материал теплообменника-РЕТ(полиэтилентерфтолат), металлическая скоба между током крови и воды для удаления электростатического напряжения в оксигенаторе. Встроенная линия автоматического удаления пузырьков из оксигенатора,Венозно-кардиотомный резервуар -Материал изготовления - тритан - Полностью прозрачный ударопрочный корпус. Обьем венозного резервуара-4 500 мл Вращение венозных туррелей – на 360 градусов, гнезда датчиков давления под острым углом по отношению току крови. Наличие адаптера 1/2- 3/8 для венозной линии кардиотомного резервуара Кровоток (кардиотомной крови) 1-7 л/мин, Максимальный кровоток в кардиотомном резервуаре 6 л/мин,Размеркардиотомного фильтра 40 микрон, Наличие раздельного венозного и кардиотомного фильтров Наличие порта для подсоединения вакуума к венозному резервуару, наличие порта для присоденинения датчиков давления в резервуаре. Сертифицирован для работы с летучими анестетиками (севоран, севофлюран, изофлюран).Система магистралей - схема магистралей из поливинилхлорида или силикона по индивидуальному заказу каждой клиники, основные магистрали соединены с коннекторами оксигенатора и венознозного резервуара. Набор для операционного стола включает в себя держатель для магистралей, кардиотомный отсос 20х16 Fr. Мешок для утилизации набора. Оксигенатор и система магистралей одной фирмы-производителя. Оксигенатор поставляется в наборе одновременно с кардиотомным венозным резервуаром и системой собственных магистралей. В состав набора может входить система для кардиоплегии с набором собственных магистралей. | штука | 200 | 170000 | 34000000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
39 | индивидуальный процедурный комплект для кардиохирургических вмешательств | 1 Покрытие - стерильные, одноразового применения, #6.5. 3 Покрытие - стерильные, одноразового применения, #7.5.1 Покрытие - стерильные, одноразового применения, #8. 1 Лезвие стерильное - Вид #22.1 Лезвие стерильное - Вид #11.1 Лезвие стерильное - Вид #15. 1 Чаша 250 мл. 1 Чаша 500 мл.1 Очиститель наконечника коагулятора. 1 Ручка коагулятора. 1 Отсос Yankauer .1 Аспирационная трубка 350cm.1 Катетер дренажный, угловой, размер: 32 Fr. 1 Катетер дренажный , прямой, размер: 32 Fr. 1 Y-коннектор - Общая ширина устройства - 1.46" или 37мм и 3.39" или 86мм в длину. 1 Защитное покрытие на стол - размерами: ширина 137 см, длина 180 см.1 Защитное покрытие на стол - Защитное покрытие на стол с размерами: ширина 150 см, длина 250 см.Усиленный халат одноразовый Размер XL. Халат идет в комплекте с полотенцем.Усиленный халат одноразовый Размер XL . Халат идет в комплекте с полотенцем. Полотенце операционное – 7 шт.1 Простыня одноразовая - размер 100*100см.1 Простыня - Простыня кардиохирургическая - общий размер: 274х320 см. Салфетки впитывающие 10х10см – 20шт.Салфетки 40х40см рентгеноконтрастные – 10 шт.Салфетки 30х30 см рентгеноконтрастные – 10 шт.2х ходовой силиконовый катетер Фоллея 16 Fr – 1 шт.Дренажная банка 2300мл – 1шт. 500мл мочеприемник – 1 шт | штука | 500 | 100000 | 50000000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
40 | Биопротез сердечного клапана аортальный, размеры№21-29 | Биопротез из свиной ткани состоит из свиных аортальных клапанов, которые были сохранены в устойчивом глютаральдегиде, установлены двухступенчатым процессом, и затем соответствующе приспособлены к гибкому ацетильному полимеру стентов. Каркас-ацеталь-гомополимер, покрытый полиэстерной тканью, рентгеноконтрастное кольцо и маркеры стоек каркаса. Обработка тканей:сурфактант-натрия додецил сульфат. Дугообразное шовное кольцо полностью повторяет анатомию нативного фиброзного кольца и располагается вровень с краем каркаса клапана. Система имплантации CINCH II со встроенным храповым механизмом (механизм одностороннего вращения) позволяет “складывать” стойки каркаса для облегчения имплантации, завязывания узлов за стойками каркаса, предотвращает образование петель вокруг стоек каркаса клапана. Размер калпана: наружний диаметр каркаса 21.0мм, 23.0мм, 25.0 мм, 29.0мм, внутренний даметр каркаса 18.5 мм, 20.5 мм, 22.5, 24.0 мм, 26.0 мм, диаметр шовного кольца 27.0 мм, 30.0 мм, 33.0 мм, 36.0 мм, 39.0 мм, высота клапана 15.0 мм 16.0 мм, 17.5 мм, 18.3 мм, 20.0 мм, аортальная протрузия 12.0 мм, 13.5 мм, 15.0 мм, 15.5 мм, 16.0 мм | штука | 30 | 550000 | 16500000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
41 | Биопротез сердечного клапана митральный, размеры№25-33 | Биопротез из свиной ткани состоит из свиных клапанов, которые были сохранены в устойчивом глютаральдегиде, установлены двухступенчатым процессом, и затем соответствующе приспособлены к гибкому ацетильному полимеру стентов. каркас-ацеталь-гомополимер, покрытый полиэстерной тканью, рентгеноконтрсатное кольцо и маркеры стоек каркаса. Обработка тканей:сурфактант-натрия додецил сульфат. Дугообразное шовное кольцо полностью повторяет анатомию нативного фиброзного кольца и располагается вровень с краем каркаса клапана. Система имплантации CINCH II со встроенным храповым механизмом (механизм одностороннего вращения) позволяет “складывать” стойки каркаса для облегчения имплантации, завязывания узлов за стойками каркаса, предотвращает образование петель вокруг стоек каркаса клапана. размер калпана наружний диаметр каркаса 25.0 мм, 27.0 мм, 29.0 мм, 31,0 мм, 33.00 мм внутренний даметр каркаса 22,5 мм, 24,0 мм, 26,0 мм, 28,0 мм, 30.0 мм диаметр шовного кольца 33 мм, 35 мм, 38 мм, 41 мм, 43 мм, высота клапана 18,0 19,0, 20,5, 22,0, 23,0 мм желудочковая протрузия 13,5, 14,0, 15,5 , 17,0, 17,5 мм | штука | 30 | 550000 | 16500000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
42 | Митральный искусственный клапан сердца | Клапан митральный состоит из кольцевого отверстия, двух створок, и сшивающей манжеты. Отверстие изготовлено из 100% пиролитического углерода, а створки - из пиролитического углерода, полностью покрытого графитовой основой, пропитанной 20% вольфрамом. Сшивающая манжета изготовлена из титанового или кобальтового хрома, и полиэстерного материала. Сшивающая манжета клапана сделана из двойного полиэстерного велюра. На манжете имеются маркеры (четыре на митральной манжете с интервалами 90градусов). Ручка/ротатор митрального клапана красного цвета.Диаметр тканевого кольца 19,5 мм, 21,5 мм, 23,5 мм, 25,5 мм, 27,5 мм, 29,5 мм, 31,5 мм, 33,5 мм. Диаметр внутреннего отверстия 14,8 мм, 16,8 мм, 18,8 мм, 20,8 мм, 22,8 мм, 24,8 мм, 26,8 мм, Площадь внутренного отверстия 1.55, 2.02, 2.56, 3.17, 3.84, 4.59, 5.35, см2. Метод 1 Стерилизация паром. Время: минимум 15 мин. Температура: минимум 1210С (2500F), максимум 1320С (2700F). Метод 2 Стерилизация паром. Время: минимум 4 мин. Температура: минимум 1320С (2700F), максимум 1350С (2750F). Срок годности: 5 лет | штука | 20 | 450000 | 9000000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
43 | Клапан аортальный механический | Cердечный клапан с открытой системой крепления створок - аортальный представляет собой вращающийся, двухстворчатый, низкорасположенный, искусственный сердечный клапан, однократного применения, стерильный. Отверстие изготовлено из 100% пиролитического углерода, а створки - из пиролитического углерода, полностью покрытого графитовой основой, пропитанной 20% вольфрамом. Сшивающая манжета изготовлена из титанового или кобальтового хрома, и полиэстерного материала. Сшивающая манжета клапана сделана из двойного полиэстерного велюра.На манжете имеются маркеры (три на аортальной манжете с интервалами 120 градусов). Диаметр тканевого кольца 19,5 мм, 21,5 мм, 23,5 мм, 25,5 мм, 27,5 мм, 29,5 мм, 31,5 мм. Диаметр внутреннего отверстия 14,8 мм, 16,8 мм, 18,8 мм, 20,8 мм, 22,8 мм, 24,8 мм, 26,8 мм, Площадь внутренного отверстия 1.55, 2.02, 2.56, 3.17, 3.84, 4.59, 5.35, см2. Метод 1 Стерилизация паром: Время: минимум 15 мин. Температура: минимум 121°С (250°F), максимум 132°С(270°С). Метод 2 Стерилизация паром Время: минимум 4 мин. Температура: минимум 132°С (270°F), максимум 135°С (275°F). Срок годности: 5 лет | штука | 10 | 450000 | 4500000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
44 | Кольцо жесткое для аннулопластики (опорные полукольца-кольца для клапана) | Кольцо для аннулопластики Profile 3D Ring отличается повышенной жесткостью и помогает воссоздать естественную форму митрального клапанного кольца. Используется для лечения функциональных поражений митрального клапана, таких как митральная регургитация с ишемическим компонентом и дилатационная кардиомиопатия. Кольцо для аннулопластики Profile 3D Ring обладает следующими свойствами:Седловидная форма, воспроизводящей естественную геометрию митрального клапанного кольца, уменьшает нагрузку на створки клапана и улучшает его работу; Отношение высоты кольца к ширине коммисур (AHCWR) 15-25%; Выполнено из плетеного полимера, титаново / силиконовый сердечник; Маркеры облегчают размещение колец и наложение швов; Девять размеров, 24 - 40 мм | штука | 10 | 250000 | 2500000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
45 | 56смх60см антимикробная разрезаемая пленка | Антимикробная стерильная разрезаемая операционная пленка для долгосрочных операций с йодофором, оранжевого цвета, воздухопроницаемые, высокоадгезивные, размером 56смх60см. Индивидуально упакован в герметично закрытую вакуумную упаковку из фольги, максимально предельное значение вакуумного давления для упаковки составляет | штука | 100 | 7540 | 754000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
46 | Повязка адгезивная для покрытия ран, гипоаллергенная размером: 10смх35см | Стерильные повязки для ран на основе нетканного полиэстера с нанесенным гипоаллергенным водоотталкивающим клеем и неприлипающей впитывающей прокладкой. Размером: 10смх35см. В коробке белого цвета с красным треугольником в левом верхнем углу, по 25 штук индивидуально упакованы. | штука | 700 | 800 | 560000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
47 | Материал хирургический гемостатический рассасывающийся 7,5 см x 10 см | Стерильный местный рассасывающийся гемостатический монокомпонентный материал на основе окисленной регенерированной целлюлозы, выполненный из древесного сырья, что позволяет сохранять достаточную прочность и структуру материала после соприкосновения с кровью для возможного репозиционирования продукта. Представляет собой абсорбируемую вязаную ткань плотного плетения. При контакте материала с кровью должна создаваться кислая среда, при которой подавляется рост и развитие основных возбудителей раневой инфекции (являющимися нейтрофилами, согласно классификации микроорганизмов, основанной на кислотности среды) - Staphylococcus aureus, в т.ч.MRSA; Staphylococcus epidermidis, в т.ч. MRSE; Escherichia coli; Pseudomonas aeruginosa; Enterococcus, в т.ч. VRE; устойчивые к пенициллину Streptococcus pneumoniae; Micrococcus luteus; Streptococcus pyogenes, группа А; Streptococcus pyogenes, группа В; Streptococcus salivarius; Branhamella catarrhalis; Bacillus subtilis; Proteus vulgaris; Corynebacterium xerosis, Mycobacterium phlei; Clostridium tetani; Clostridium perfringens; Bacteroides fragilis; Klebsiella aerogenes; Lactobacillus sp.; Salmonella enteritidis; Shigella dysennteriae; Serratia marcescens; Enterobacter cloacae; Pseudomonas stutzeri; Proteus mirabilis. Приведенный выше список штаммов патогенов должен быть подтвержден доказанным бактерицидным эффектом и должен быть указан в прилагаемой к продукту инструкции. Материал полностью рассасывается в течение 7-14 дней. Материал должен быть предназначен для остановки капиллярных, венозных и слабых артериальных кровотечений во многих областях хирургии, в частности, при геморроидэктомии, имплантации васкулярных протезов, биопсиях, операциях на легких, в челюстно-лицевой хирургии, при резекции желудка, операциях на горле и носе, операциях на паренхиматозных органах, гинекологических операциях, при операциях на щитовидной железе, в нейрохирургии, особенно цереброваскулярной, при пересадке кожи, при лечении поверхностных ран. Размер 7,5 см x 10 см. | штука | 20 | 19385 | 387700 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
48 | Интрааортальный баллонный катетер с оптико-волоконным сердечником в наборе | Баллонный катетер, устойчивый к перегибу, сердечник баллона - оптико-волоконный, диаметр баллонного катетера не менее 8 Fr. Наличие датчика давления на кончике катетера с частотой 10000 Гц, объем баллонов 30 или 40 или 50 мл, длина баллонного катетера: 64,3- 69,3 см. Длина мембраны баллона: 230-260 мм., диаметр мембраны баллона: 13,9-15 мм, абразивно устойчивый материал баллона, центральный просвет баллона не менее: .027”, наличие защитного чехла катетера от контаминации длина: 34 см, наличие переходников газовой линии для других типов аппаратов для контрпульсации длина: 2,2 м., расположение линии пассажа газа в катетере центрально-осевое. Установочный комплект: Проводники с тефлоновым покрытием: 2 шт., диаметр проводника не менее: 0.25”, шприц с коннектором Luer-Slip, объем не менее: 60 мл., пункционная игла: 18 Ga, x 6,35 см., армированный интродъюсер: 15 cм., стандартный интродъюсер: 15 cм | штука | 10 | 750120 | 7501200 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
49 | Гелий медицинский | Медицинский гелий в баллоне. Объем- не менее 33 литров (при атм.давл.). Алюминиевый баллон с закрытым коннектором. Степень сжатия в баллоне 34bar | штука | 5 | 75600 | 378000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
50 | клей хирургический биологический, шприц 2 мл | двухкомпонентный хирургический клей, предназначен для укрепления сосудистых анастомозов и хирургических швов. одноразовый сдвоенный стерильный шприц, заполненный готовым к применению составом: водные растворы бычьего сывороточного альбумина и глютеральдегида. в комплект входит шприц 2 мл с 4-мя стандартными аппликаторами-1 шт. смешивание происходит непосредственно в апликаторе, в стерильных условиях биологическая инертность, апирогенность, отсуствие реакции организма на применение. Полимеризация в течение 20-30 секунд, возможность оказания любого давления на область применения через 2 минуты. | штука | 5 | 111298.52 | 556492.6 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
51 | Оксигенаторы для ЭКМО, взрослые в комплекте с магистралью и насосной головкой | Тип оксигенатора - Мембранный, половолоконный. Форма оксигенатора - основанная на теле вращения. Полые волокна - Микропористый полипропилен внутренний/наружный диаметр 280/380 мкм. Площадь газообмена(м.кв.) - не менее 1,9. Циркуляция крови - вертикальная. Объем заполнения - не менее 275 мл. Скорость кровотока - 1-7 л/мин. Сопротивление кровотоку при 6 л/мин - не более 150 мм рт.ст. Порты входа и выхода - 3/8”. Порт кардиоплегический - резьбовый коннектор DIN EN 1283. Порт рециркуляции - резьбовый коннектор DIN EN 1283. Теплообменник оксигенатора - интегрированный. Эффективность теплообмена при 6 л/мин - не более 0,63. Материал - полиэстер. Тип материала - полые волокна. Площадь теплообмена (м.кв.) - не менее 0,45. Наличие системы безопасности. полностью прозрачный корпус, доступность осмотра со всех сторон. Наличие дренажа воздуха из венозной камеры оксигенатора. Наличие дренажа воздуха из артериальной камеры оксигенатора. Количество шунтов оксигенатора - не менее 5. Покрытие - Реопарин. | штука | 8 | 1033130 | 8265040 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
52 | однокамерный электрокардиостимулятор в комплекте с принадлежностями | 1. Устройство: Коннектор IS-1 BI/UNI. Масса не более 21.5 г; Габариты не более: 40.2 мм x 42.9 мм x 7.5 мм; Объем не более 9.7 см3; Напряжение 2.8 В; Батарея Литий-йод; Срок службы не менее 10.4 лет (В режиме SSR или SSI, 60 уд/мин, 100% стимуляция, желудочковая 2.0 В, ширина импульса 0.4 мс, импеданс 1000 Ω );Режимы Стимуляции: VVIR; VVI; VVT; VOOR; VOO; AAIR; AAI; AAT; AOOR; AOO; OVO; OAO; Наличие функции управления желудочковым захватом, постоянное определение порога стимуляции с программируемыми периодичностями минимум каждые 15 мин; Наличие функции сна с возможностью программирования отдельной частотой в программируемый интервал времени; Наличие функции гарантии детекции при активизации с возможностью изменять порог чувствительности, чтобы отслеживать изменения детектированной амплитуды. Наличие функции мониторинга электрода для мониторирования целостности электрода, измеряя и регистрируя импеданс электрода с возможностью переключать электрод с биполярной на монополярную полярность. Параметры стимуляции: Нижняя частота: 30-170 уд/мин; Верхняя частота сенсора: 80-180 уд/мин; Амплитуда стимуляции в ПП и ПЖ 0,5- 7,5 V; Длительность импульса 0,12- 1,5 мс; Чувствительность 0,25- 4 мВ; Полярность стимуляции – Биполярная, Монополярная, Настраиваемая; Полярность детекции - Биполярная, Монополярная, Настраиваемая. Сбор диагностических данных: ЧСС пациента; Формат гистограммы; Профиль частоты; Эпизоды высокой частоты; Эпизоды адаптации с падением частоты; Отчет первичного опроса; Тренды управления захватом; Тренды чувствительности; Тренды электрода и данные по импедансу; История основных параметров.2. Электрод для стимуляции/сенсинга: полярность – биполярный, коннектор IS-1 Вi; стандартная длина 58 см. 3. Интродьюсер чрескожный с боковым портом и клапаном, размер 7,8, 9, 10 Fr. – 1 шт | комплект | 25 | 450000 | 11250000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
53 | однокамерный МРТ-совместимый электрокардиостимулятор, в комплекте с принадлежностями | Имплантируемый МРТ-совместимый мультипрограммируемый однокамерный частотно-адаптирующий электрокардиостимулятор SSIR с функцией активного контроля захвата. Режимы cтимуляции: ВЫКЛ; VVIR; AAIR; A00; VVI; AAI; A00R; VVT; AAT; V00; V00R. Значение базовой частоты в диапазоне, но не уже чем от 30 до 200 имп/мин. Значение амплитуды стимуляционного импульса в диапазоне, но не уже чем от 0,2 до 7,5 В. Значение длительности импульса в диапазоне, но не уже чем от 0,1 до 1,5 мс. Наличие функции активного контроля захвата. Наличие контроля эффективности желудочковой стимуляции c оценкой эффективности каждого навязываемого стимула. Возможность автоматического определения оптимальных значений чувствительности на постоянной основе. Функция частотного гистерезиса: наличие минимум трёх вариантов гистерезиса - динамический гистерезис; повторный гистерезис; поисковый гистерезис. Наличие программируемого ночного ритма стимуляции. МРТ-совместимость при условии использования в комбинации с МРТ-совместимыми электродами, а также соблюдении требуемых производителем условий проведения исследования. Функция автоматического контроля электрода: наличие подпорогового измерения импеданса электродов каждые 30 с независимо от фазы собственного проведения или стимуляции. Функция автоматической проверки электрода: наличие - возможность автоматического изменения полярности детекции и стимуляции при выходе значений импеданса за рамки допустимых значений. Функция автоматической инициализации аппарата в момент имплантации: наличие, активация накопления статистики, выполнение автоматического определения полярности электрода. Возможность автоматической записи внутрисердечных электрограмм (ВЭГМ) в память ЭКС: 4-х эпизодов длительностью до 10 с каждый. Возможность проведения автоматических тестов определения чувствительности, порогов стимуляции и сопротивления при контрольном осмотре пациента. Запись данных пациента в память ЭКС: наличие. Расчётный срок службы: 14 лет 9 месяцев при 50% стимуляции с базовой частотой не менее 60 имп/мин; амплитудой стимулов не менее 2,5 В; длительностью импульса не менее 0,4 мс; импедансом электрода не более 1000 Ом. Масса не более 20,8 г. Толщина не более 6,5 мм. Объём не более 10 см3. Эндокардиальный МРТ-совместимый биполярный электрод активной фиксации. Материал изоляционного слоя - полиуретан. Максимальный диаметр электрода не более 5,9 Френч. Варианты длин электрода, 45, 53 и 60 см. Стероид - дексаметазона ацетат (содержится в резервуаре для постепенного высвобождения). Межполюсное расстояние не более 10 мм. Тип спирали выдвигаемая/ретрактируемая спираль, электрически активная. Длина выдвижения спирали не более 1.8 мм, материал спирали иридиевый сплав, фрактальная поверхность, площадь не менее 4.5 мм². Наличие рентгеновской метки положения спирали. Рекомендуемый интродьюсер не менее 6 Френч. Комплект поставки: 1. Электрокардиостимулятор МРТ-совместимый, однокамерный – 1 шт.2. Эндокардиальный МРТ-совместимый электрод активной фиксации, диаметром не более 6 Френч – 1 шт.3. Интродьюсер - 1 шт. | комплект | 25 | 545000 | 13625000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
54 | Двухкамерный электрокардиостимулятор в комплекте с принадлежностями | Двухкамерный частотно-адаптивный электрокардиостимулятор (AAIR<=>DDDR) совместимый для дальнейшего подключения к системе удаленного мониторинга за пациентом.1. Устройство: Коннектор IS-1 BI/UNI. Масса не более 27.1 г; Объем не более 12.1 см3; Габариты не более: 44.7 мм x 47.9 мм x 7.5 мм; Батарея Литий-йод; Напряжение 2.8 В; Батарея Литий-йод; Срок службы не менее 11.3 лет (при режиме DDDR 60 уд/мин, 100% стимуляция, желудочковая 2.0В , предсердная 1.5В, 0.4 мс ширина импульса, 1000 импеданс); Постоянное автоматическое управление порогами стимуляции в обеих камерах. Наличие функции управляемой желудочковой стимуляция – (УЖС) обеспечивает спонтанное проведение автоматический переключая режим стимуляции с DDD(R) на AAI(R) и обратно, уменьшая ненужную желудочковую стимуляцию. Наличие функции поиска AV задержки - программируемая функция предназначена для определения времени спонтанного АВ проведения пациента и изменения интервалов ДАВ и САВ, поддержания спонтанной активации желудочков и отслеживания быстрых предсердных сокращений. Наличие автоматического постжелудочкового предсердного рефрактерного период (ПЖПРП) – функция предохраняет от тахикардии, индуцированной электрокардиостимулятором и обеспечивает соотношение частоты блокады более 2:1, исходя из средней предсердной частоты. Функция улучшает защиту от индуцированной электрокардиостимулятором тахикардии, продлевая ПЖПРП при меньшей частоте синхронизации и обеспечивая соотношение частоты блокады более 2:1, укорачивая ПЖПРП и ДАВ (при необходимости) при большей частоте. Наличие функции: Функция Ответ на падение частоты который мониторирует сердце на предмет значительного падения частоты и реагирует стимуляцией сердечной деятельности повышенной частотой; Функция Предпочтительная стимуляция предсердий предназначенная для поддержания последовательности эпизодов стойкого возбуждения, обеспечивая постоянную стимуляцию, которая, практически, соответствует спонтанному синусовому ритму. Функция Овердрайв стимуляция после переключения режима работает с помощью функции Переключение режима, чтобы выполнять предсердную овердрайв стимуляцию во время уязвимой фазы после прекращения эпизода ПТ/ФП. Функция Ответ на проведение ФП помогает поддерживать нормальную желудочковую частоту во время эпизодов ПТ/ФП. Функция гарантия детекции для автоматического изменения порога чувствительности. Режимы стимуляций: AAIR<=>DDDR, DDDR, AAI<=>DDD, DDD, DDIR, DDI, DVIR, DVI, DOOR, DOO, VDD, VVIR, VDIR, VVI, VDI, VVT, VOOR, VOO, AAIR, ADIR, AAI, ADI, AAT, AOOR, AOO, ODO, OVO, OAO. Параметры стимуляции: Нижняя частота: 30-170 уд/мин; Верхняя частота сенсора: 80-180 уд/мин; Амплитуда стимуляции в ПП и ПЖ 0,5- 7,5 V; Длительность импульса 0,12- 1,5 мс; Чувствительность 0,25- 4 мВ; Полярность стимуляции – Биполярная, Монополярная, Настраиваемая; Полярность детекции - Биполярная, Монополярная, Настраиваемая.Сбор диагностических данных: ЧСС пациента; Состояние АВ проводимости; Формат гистограммы; Гистограмма Поиск АВ+; Профиль частоты; Эпизоды высокой частоты; Эпизоды адаптации с падением частоты; Тренд предсердной аритмии; Отчет первичного опроса; Длительность эпизодов предсердной аритмии; Желудочковый ритм во время эпизодов предсердной аритмии; Тренды управления захватом; Тренды чувствительности; Тренды электрода и данные по импедансу; История основных параметров.2. Электрод для стимуляции/сенсинга: полярность – биполярный, коннектор IS-1 Вi; стандартная длина 58 см.3. Электрод для стимуляции/сенсинга: полярность – биполярный, коннектор IS-1 Вi; стандартная длина 52 см.4. Интродьюсер чрескожный с боковым портом и клапаном, размер 7,8, 9, 10 Fr. – 2 шт | комплект | 73 | 670000 | 48910000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
55 | Двухкамерный МРТ-совместимый электрокардиостимулятор, в комплекте с принадлежностями | Имплантируемый МРТ-совместимый мультипрограммируемый двухкамерный частотно-адаптирующий электрокардиостимулятор с функцией активного контроля захвата по обоим каналам в комплекте с принадлежностями. Режимы cтимуляции: ВЫКЛ.; DDDR; VVIR; AAIR; DDIR; A00; DDD; VVI; AAI; DDI; A00R; VDD; VVT; AAT; VDI; V00; VDDR; VDIR; V00R; DVI; D00; DVIR; D00R; DDT. Значение базовой частоты (по обоим каналам) в диапазоне, но не уже чем от 30 до 200 имп/мин. Значение амплитуды стимуляционного импульса (по обоим каналам) в диапазоне, но не уже чем от 0,2 до 7,5 В. Значение длительности импульса (по обоим каналам) в диапазоне, но не уже чем от 0,1 до 1,5 мс. Наличие функции активного контроля захвата (КЗ) (по обоим каналам). Наличие контроля эффективности желудочковой стимуляции c оценкой эффективности каждого навязываемого стимула. Возможность автоматического определения оптимальных значений чувствительности на обоих каналах на постоянной основе. Максимальная частота отслеживания по желудочковому каналу: 200 уд/мин. Сенсор частотной адаптации: акселерометр. Функция частотного гистерезиса: наличие минимум трёх вариантов гистерезиса - динамический гистерезис; повторный гистерезис; поисковый гистерезис. Значение предсердно-желудочковой задержки в диапазоне, но не уже чем от 20 до 350 мс. Возможность отдельного программирования для шести частотных диапазонов и раздельного программирования для спонтанных и стимуляционных событий. Автоматический алгоритм минимизации желудочковой стимуляции за счет интеллектуального увеличения AВ-задержки, наличие повторного, поискового AВ-гистерезиса и отрицательного для обеспечения постоянной желудочковой стимуляции. Наличие программируемого ночного ритма стимуляции. Функция автоматического контроля электродов: наличие подпорогового измерения импеданса электродов не реже, чем через каждые 30 с независимо от фазы собственного проведения или стимуляции. Функция автоматической проверки электродов: наличие - возможность автоматического изменения полярности детекции и стимуляции при выходе значений импеданса за рамки допустимых значений. Функция автоматической инициализации аппарата в момент имплантации: наличие, активация накопления статистики, выполнение автоматического определения полярности электрода. МРТ-совместимость при условии использования в комбинации с МРТ-совместимыми электродами, а также соблюдении требуемых производителем условий проведения исследования. Возможность проведения процедуры неинвазивного ЭФИ. Возможность автоматической записи внутрисердечных электрограмм (ВЭГМ) в память ЭКС: не менее 4-х эпизодов длительностью до 10 с каждый. Проведение автоматических тестов определения чувствительности, порогов стимуляции и сопротивления по обоим каналам при контрольном осмотре пациента: наличие. Расчётный срок службы: более 12 лет при 50% стимуляции в режиме DDD(R) с базовой частотой не менее 60 имп/мин; амплитудой предсердного и желудочкового стимулов не менее 2,5 В; длительностью импульса по обоим каналам не менее 0,4 мс; импедансом обоих электродов не более 500 Ом. Масса: не более 23,2 г. Толщина: не более 6,5 мм. Объём: не более 11 см3. Эндокардиальный МРТ-совместимый биполярный электрод активной фиксации. Материал изоляционного слоя - полиуретан. Максимальный диаметр электрода не более 5,9 Френч. Варианты длин электрода, 45, 53 и 60 см. Стероид - дексаметазона ацетат (содержится в резервуаре для постепенного высвобождения). Межполюсное расстояние не более 10 мм. Тип спирали выдвигаемая/ретрактируемая спираль, электрически активная. Длина выдвижения спирали не более 1.8 мм, материал спирали иридиевый сплав, фрактальная поверхность, площадь не менее 4.5 мм². Наличие рентгеновской метки положения спирали. Рекомендуемый интродьюсер не менее 6 Френч. Комплект поставки:1. Электрокардиостимулятор МРТ-совместимый, двухкамерный – 1 шт.2. Эндокардиальные МРТ-совместимые электроды, активной фиксации, диаметром не более 6 Френч – 2 шт.3. Интродьюсер - 2 шт. | комплект | 42 | 713000 | 29946000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
56 | имплантируемый двухкамерный кардиовертер-дефибриллятор с принадлежностями | Двухкамерный имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор представляет собой многопрограммное кардиологическое устройство, которое осуществляет мониторинг и регулировку сердечного ритма больного за счет одно- или двухкамерной частотно адаптивной стимуляции брадикардии; лечение желудочковых и предсердных тахиаритмий. 1 Устройство: коннекторы: IS-1, DF-4; масса: 78 г.; объем: 34 см3; Габариты: 68 мм x 51 мм x 13 мм; Материалы, контактирующие с тканями человека - Титан, полиуретан, силиконовый каучук. Форма корпуса: Физиологическая контурированная; Батарея: Гибридная CFx литий/серебряная ванадийоксидная. Максимальная поставляемая энергия 36Дж. Максимальная накопленная энергия 42Дж. Стандартное время зарядки в начале службы 8,3 сек. Стандартное время на момент наступления рекомендуемого времени замены (RRT) 12,3 сек. Срок службы: не менее 9 лет (с учётом полугодовых шоков с максимальной мощностью, с 50% стимуляцией ПП, амплитуда ПП 2,5 В, ПЖ 3,5 В, сопротивление 600 Ом, ежеквартальные передачи данных с помощью удаленного наблюдения). Продленный срок службы батареи (PSP) это время между RRT (рекомендуемое время замены) и EOS (окончание срока службы). Продолжительность PSP устанавливается сроком на 3 месяца при выполнении следующих условий: 100% стимуляция DDD с частотой 60 мин-1, амплитуда стимуляции предсердий и правого желудочка - 2,5В, ширина импульса 0,4мс; нагрузка стимуляции 600 ОМ, а также 6 полных зарядов. Если устройство превышает указанные условия, извещение об EOS может появиться до конца 3-месячного срока.Наличие функций: Автопереключение между режимами стимуляции (AAI(R) <-> DDD(R)); Автоматическое измерение порогов стимуляции и автоматическое изменение выходных параметров при изменениях порогов в обеих камерах; Автоматическая настройка чувствительности; Адаптация частоты стимуляции в ответ на физическую нагрузку; Адаптация AV интервала к ЧСС; Авто PVARP (постжелудочковый рефрактерный период предсердий) с адаптацией к ЧСС или частоте стимуляции для предотвращения тахикардии, вызванной кардиостимулятором; Неконкурентная предсердная стимуляция (NCAP) после предсердной экстрасистолы; Вмешательство при тахикардии, вызванной кардиостимулятором; Ответ на желудочковую экстрасистолу (PVC); Превентивная желудочковая стимуляция (VSP) при перекрестных помехах; Переключение режимов работы с DDDR на DDI неотслеживающий режим при наличии предсердной тахиаритмии предотвращает быструю стимуляцию желудочков при наджелудочковых тахикардиях; Ответ на проведение фибрилляции предсердий на желудочки способствует поддержанию регулярной желудочковой частоты во время эпизодов фибрилляции предсердий; Стабилизация предсердной частоты после предсердной экстрасистолы; Предпочтительная стимуляция предсердий (APP) для профилактики пердсердных аритмий и ФП; Стабилизация частоты сокращений желудочка (VRS) после желудочковой экстрасистолы. Технология для сокращения количества необоснованных шоков: алгоритмы для дифференциации ФЖ / ЖТ / НЖТ на основе анализа взаимодействия предсердных и желудочковых сигналов, ЧСС, регулярности ритма; морфологический дискриминатор высокой точности; алгоритм для распознавания гиперчувствительности Т-волны. Алгоритм для распознавания электромагнитного шума на электродах. Алгоритм для подачи тревожного сигнала при повреждении электрода. Алгоритм Подтверждение+ для предотвращения нанесения шока при неустойчивых ЖТ.Параметры обнаружения тахиаритмии.Обнаружение ФП/ТП: мониторинг, интервал детекции – 150-450 мс.Обнаружение ФЖ: интервал детекции – 240-400 мс.Обнаружение быстрой ЖТ: интервал детекции – 200-600 мс.Обнаружение ЖТ: интервал детекции – 280-650 мс.Критерии детекции – частота сердечных сокращений (интервал детекции), регулярность, наличие АВ диссоциации, морфология комплекса QRST, алгоритмы дифференциации желудочковых тахикардий от наджелудочковых – стабильность ритма и внезапность начала пароксизма. Антихахикардитическая стимуляция – автоматическое переключение АТС до/во время набора заряда. Тип терапии – Burst; Ramp; Ramp+. Число импульсов: 1-15. Интервал R-S1 =(%RR): 50-97%, шаг 3%. Минимальный интервал АТС V-V 150-400 мс.2 Дефибрилляционный электрод: МРТ совместимый, коннектор DF-4, фиксация – активная; Материал изоляции Силикон; наличие стероида, длина электрода 62 см, максимальный диаметр электрода 8.6 Fr;3 Предсердный электрод: МРТ совместимый, коннектор IS-1 Вi; фиксация – активная, стандартные длины 45-110 см, Расстояние от кончика до кольца не более 10мм, диаметр корпуса электода менее 2 мм.4 Интродьюсер чрескожный 2 шт. с боковым портом и гемостатическим клапаном, размеры 7, 8, 9, 10 Fr | комплект | 50 | 2900000 | 145000000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
57 | Имплантируемый однокамерный МРТ совместимый кардиовертер-дефибрилятор, в комплекте с принадлежностями | МРТ-совместимый однокамерный имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор. Три зоны детекции аритмий: ЖТ1, ЖТ2, ФЖ. Интервал детекции ЖТ: для ЖТ1: Выкл, от 270 до 600 мс; Для ЖТ2: Выкл; от 270 до 500 мс. Количество комплексов при детекции: для ЖТ1 от 10 до 100; для ЖТ2 от 10 до 80; для редетекции для ЖТ1 от 10 до 50; для ЖТ2 от 10 до 40. Внезапное начало: ВЫКЛ, от 4 до 32 %. Критерий стабильности: ВЫКЛ; ± 8 … (4) … ±48. Критерий устойчивой ЖТ - ВЫКЛ, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30 мин. Алгоритм морфологической дискриминации наджелудочковых и желудочковых форм нарушений ритма сердца с возможностью настройки порогов для более точной и правильной дискриминации. Счетчик детекции ФЖ: 6 из 8; 8 из 12; 10 из 14; 12 из 16; 16 из 20; 18 из 24; 20 из 26; 22 из 30; 24 из 30; 30 из 40. Счетчик редетекции ФЖ: 6 из 8; 8 из 12; 10 из 14; 12 из 16; 16 из 20; 18 из 24; 20 из 26; 22 из 30; 24 из 30. Виды терапии: Антитахистимуляция (АТС), Кардиоверсия, Дефибрилляция. АТС: Пачка импульсов, Пачка импульсов с уменьшением интервала между стимулами. Количество попыток АТС от 1 до 10, шаг не более 1. Количество стимулов в пачке от 1 до 15, шаг не более 1. Возможность автоматического добавления стимула в каждой последующей пачке: ВЫКЛ, ВКЛ. Интервал сцепления первого стимула со спонтанным комплексом: от 70 до 95%, шаг не более 5. Оптимизация АТС для наиболее быстрой и эффективной терапии. Энергия разряда при кардиоверсии и дефибрилляции от 2 до 40 Дж. Для одного приступа ЖТ или ФЖ максимальное количество разрядов не менее 8. Полярность разряда: Возможность инверсии полярности разряда для снижения порога дефибрилляции; Форма разряда: Двухфазный – возможность изменения длительности и процента соотношения фаз (минимум два варианта). Возможность выбора из трех вариантов направления шокового разряда. Встроенные алгоритмы защиты от постстимуляционного оверсенсинга Т-волны. Наличие немедленной передачи данных о зафиксированном аппаратом событии в полностью автоматическом режиме без участия пациента по системе удаленного мониторинга. Режимы стимуляции: VVIR; VVI; V00; ВЫКЛ. Значение базовой частоты в диапазоне, но не уже чем от 30 до 160 имп/мин. Значение амплитуды стимуляционного импульса в диапазоне, но не уже чем от 0,5 до 7,5 В. Значение длительности импульса в диапазоне, но не уже чем от 0,4 до 1,5 мс. Наличие функции автоматического мониторинга порогов стимуляции c передачей информации по системе удаленного мониторинга. Наличие частотного гистерезиса: динамический, повторный, сканирующий. Программирование ночного ритма стимуляции. Беспроводная телеметрия, основанная на энергосберегающем алгоритме передачи данных. Возможность автоматической записи внутрисердечных электрограмм (ВЭГМ) в память ИКД: не менее 2-х эпизодов по 56 мин. МРТ-совместимость при условии использования в комбинации с МРТ-совместимыми электродами, а также соблюдении требуемых производителем условий проведения исследования. Варианты коннекторов шокового электрода: DF4 и DF-1. Поддержка системы мобильного удалённого мониторинга пациента c ежедневной беспроводной передачей всей статистической информации и внутрисердечных электрограмм по сети сотовой связи в полностью автоматическом режиме без участия пациента на ежедневной основе. Возможность сохранения до трех индивидуальных предустановок параметров перманентной программы устройства с наличием функции быстрого переключения между ними; планирование расписания проведений плановых автоматических осмотров с выбором данных и результатов выполненных тестов, которые будут отправлены в установленные дни по системе удаленного мониторинга на личный аккаунт лечащего врача.Расчетный срок службы ИКД: не менее 10.1 лет с учётом: ежеквартальных шоков с максимальной энергией (т.е. 4 шока 40 Дж в год); 15% стимуляции ПЖ с частотой не менее 60 имп/мин; амплитуде не менее 2,5 В; длительности импульса не менее 0,4 мс; сопротивлении на электродах не более 500 Ом; включенными функциями диагностики, ежедневной передаче данных по системе удалённого мониторинга и включенной записью ВЭГМ. Толщина не более 11 мм. Масса не более 82 г. Объем не более 33 см3.В каждый комплект должны входить:1. МРТ-совместимый однокамерный кардиовертер-дефибриллятор – 1 шт.2. МРТ-совместимый шоковый электрод улучшенной конструкции, уменьшающий нагрузку на электрод в области коннектора и трикуспидального клапана, активной фиксации, стероидный, длиной не менее 65 см, диаметр не более 7.8 Френч - 1 шт.;3. Интродьюсер - 1 шт. | комплект | 35 | 2950000 | 103250000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
58 | имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор CRT-D с принадлежностями | Трехкамерное устройство для сердечной ресинхронизирующей терапии с функцией кардиоверсии-дефибрилляции (СРТ-ИКД) 1. Устройство: коннекторы: IS-1, IS-4, DF-4; масса не более 81 г.; объем не более 35 см3; Габариты не более 74 мм x 51 мм x 13 мм; Наличие фукнции: амбулаторная автоматическая оптимизации AV/VV задержек самим устройством; автоматическая векторная оптимизация на ЛЖ электроде, минимум 16 программируемых векторов; срок службы: более 7 лет (При 15% ПП, 50% ПЖ, 100% ЛЖ стимуляциях, амплитуда 2,5 В, импеданс 600 Ом.) мм.Наличие функций: автоматическое измерение порогов стимуляции и автоматическое изменение выходных параметров при изменениях порогов во всех 3-х камерах; Функция частотной адаптации. Функция адаптации интервала АВ к частоте сердечных сокращений. Функция ответа на проведение ФП на желудочки. Функция стабилизации частоты сокращения желудочков. Режим сна. Функция оведрайв стимуляции после эпизода наджелудочковой тахикардии. Функция неконкурентной предсердной стимуляции.Батарея: Гибридная CFx литий/серебряная ванадийоксидная. Максимальная запрограммированная энергия 35 Дж.Максимальная поставляемая энергия 36Дж.Максимальная накопленная энергия 42Дж.Стандартное время зарядки в начале службы 8,3 сек.Стандартное время на момент наступления рекомендуемого времени замены (RRT) 12,3 сек.Режимы стимуляции: DDDR; DDD; DDIR; DDI; AAIR; AAI; VVIR; VVI; DOO; AOO; VOO; ODO. Параметры стимуляции. Амплитуда стимуляции ПП, ПЖ, ЛЖ: 0,5 – 8 В. Ширина импульса: 0,03-1.5 мсек. Чувствительность ПП и ПЖ: 0.15-4.0 mV. Полярность стимуляции ПЖ – биполярная/ интегрированная биполярная (с кончика на катушку). Полярность стимуляции ЛЖ - LV1 to RVcoil; LV2 to RVcoil; LV3 to. RVcoil; LV4 to RVcoil; LV1 to LV2; LV1 to LV3; LV1 to LV4; LV2 to LV1; LV2 to LV3; LV2 to LV4; LV3 to LV1; LV3 to LV2; LV3 to LV4; LV4 to LV1; LV4 to LV2; LV4 to LV3. Параметры стимуляции СРТ: Стимуляция желудочков RV; RV→LV; LV→RV ; LV. Межжелудочковая задержка: 0 - 80 мсек. Функция ответа на воспринятое собственное сокращение желудочков. Функция восстановления отслеживания предсердий. Звуковые предупреждающие сигналы: при достижении суточной нагрузки предсердной тахикардии/ФП; при достижении количества шоков, доставленных за один эпизод: 1-6; при истечении всех терапий, запрограммированных для данного эпизода; при нарушении целостности электрода/ устройства (при превышении пределов импеданса электрода, при появлении шума на электроде, при достижении рекомендованного времени замены батареи, при превышении времени набора заряда по достижении окончания срока службы, при отключенной детекции ФЖ).Параметры обнаружения тахиаритмии.Обнаружение ФП/ТП: мониторинг, интервал детекции – 150-450 мс.Обнаружение ФЖ: интервал детекции – 240-400 мс.Обнаружение быстрой ЖТ: интервал детекции – 200-600 мс.Обнаружение ЖТ: интервал детекции – 280-650 мс.Критерии детекции – частота сердечных сокращений (интервал детекции), регулярность, наличие АВ диссоциации, морфология комплекса QRST, алгоритмы дифференциации желудочковых тахикардий от наджелудочковых – стабильность и внезапность начала. Антихахикардитическая стимуляция – автоматическое переключение АТС до/во время набора заряда. Тип терапии – Burst; Ramp; Ramp+. Число импульсов: 1-15. Интервал R-S1 =(%RR): 50-97%, шаг 3%. Минимальный интервал АТС V-V 150-400 мс.Технология для сокращения количества необоснованных шоков. Алгоритмы дифференциации ФЖ / ЖТ / НЖТ. Алгоритм для распознавания гиперчувствительности Т-волны. Алгоритм для распознавания электромагнитного шума на электродах. Алгоритм для подачи тревожного сигнала при повреждении электрода. Алгоритм для предотвращения нанесения шока при неустойчивых ЖТ.2 Дефибрилляционный электрод: МРТ совместимый, коннектор DF-4, фиксация – активная; Материал изоляции Силикон; наличие стероида, длина электрода 62 см, максимальный диаметр электрода 8.6 Fr;3 Электрод квадриполярный для стимуляции левого желудочка: 4-х полюсный, наличие стероида на всех 4-х полюсах, длина: 78 см; наличие минимального расстояния между полюсами не более 1.3 мм, наличие миниумум 16-ти векторов стимуляции, минимум 3 формы электрода для различных анатомии.4 Электрод: МРТ совместимый,коннектор IS-1 Вi; фиксация – активная; Материал изоляционного слоя - силикон; длина 52 см, 5 Интродьюсер чрескожный 3 шт. с боковым портом и гемостатическим клапаном, размеры 7,8, 9, 10 Fr.6 Доставляющая система из 2-х катеторов с интегрированными гемостатическими клапанами. В комплекте проводник - длина 120 см, диаметр 0.09 см; управляемый катетер - длина 45 см, внутренний диаметр 7.2 Fr, наружный диаметр 9.9 Fr; дилататор - длина 60 см, наружный диаметр 7.0 Fr; нож для разрезания интродьюсера размер от 6 Fr; игла размер 1.2 мм, шприц 12 мл.7 Катетер-баллон для венографии: наружный диаметр 6 Fr; рекомендуемый размер проводника 7.0 Fr; баллон - диаметр 10 мм, длина - 80 см; шприц 12.5 мл. | комплект | 15 | 3500000 | 52500000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
59 | Имплантируемый трехкамерный МРТ совместимый кардиовертер-дефибрилятор с квадриполярным электродом, в комплекте с принадлежностями | МРТ-совместимый трехкамерный имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор с поддержкой квадриполярного левожелудочкового электрода. Три зоны детекции аритмий: ЖТ1, ЖТ2, ФЖ. Критерии детекции: Внезапное начало; Стабильность; Интервал сцепления; Алгоритм математической и морфологической дискриминации; Критерий устойчивой ЖТ. Интервал детекции ЖТ: для ЖТ1: Выкл, от 270 до 600 мс; Для ЖТ2: Выкл; от 270 до 500 мс. Количество комплексов при детекции: для ЖТ1 от 10 до 100; для ЖТ2 от 10 до 80; для редетекции для ЖТ1 от 10 до 50; для ЖТ2 от 10 до 40. Внезапное начало от 4 до 32 %. Критерий стабильности: Если SMART = ВЫКЛ: ВЫКЛ; ± 8 … (4) … ±48. Если SMART = ВКЛ: ±8 … (4) … ±48. Устойчивая ЖТ - ВЫКЛ, от 1 до 3 мин, шаг 1 мин; 3 мин; 5 мин; далее от 10 до 30 мин, с шагом 10 мин; Алгоритм морфологической дискриминации наджелудочковых и желудочковых форм нарушений ритма сердца с возможностью настройки порогов для более точной и правильной дискриминации. Счетчик детекции ФЖ: 6 из 8; 8 из 12; 10 из 14; 12 из 16; 16 из 20; 18 из 24; 20 из 26; 22 из 30; 24 из 30; 30 из 40. Счетчик редетекции ФЖ: 6 из 8; 8 из 12; 10 из 14; 12 из 16; 16 из 20; 18 из 24; 20 из 26; 22 из 30; 24 из 30. Виды терапии: Антитахистимуляция (АТС), Кардиоверсия, Дефибрилляция. АТС: Пачка импульсов, Пачка импульсов с уменьшением интервала между стимулами. Количество попыток АТС от 1 до 10, шаг не более 1. Количество стимулов в пачке от 1 до 15, шаг не более 1. Возможность автоматического добавления стимула в каждой последующей пачке: ВЫКЛ, ВКЛ. Интервал сцепления первого стимула со спонтанным комплексом: от 70 до 95%, шаг не более 5. Оптимизация АТС для наиболее быстрой и эффективной терапии. Энергия разряда при кардиоверсии и дефибрилляции от 2 до 40 Дж. Для одного приступа ЖТ или ФЖ максимальное количество разрядов не менее 8. Полярность разряда: Возможность инверсии полярности разряда для снижения порога дефибрилляции; Форма разряда: Двухфазный – возможность изменения длительности и процента соотношения фаз (минимум два варианта). Возможность выбора из трех вариантов направления шокового разряда. Встроенные алгоритмы защиты от постстимуляционного оверсенсинга Т-волны. Наличие немедленной передачи данных о зафиксированном аппаратом событии в полностью автоматическом режиме без участия пациента по системе удаленного мониторинга. Режимы стимуляции: Выкл.; DDD(R); DDI(R); VDD(R); VDI(R); AAI(R); VVI(R); VOO; DOO. Значение базовой частоты в диапазоне, но не уже чем от 30 до 160 имп/мин. Значение амплитуды стимуляционного импульса (по всем каналам) в диапазоне, но не уже чем от 0,5 до 7,5 В. Значение длительности импульса (по всем каналам) в диапазоне, но не уже чем от 0,4 до 1,5 мс. Наличие функция автоматического мониторинга порогов стимуляции (по всем каналам) c передачей информации по системе удаленного мониторинга. Наличие частотного гистерезиса: динамический, повторный, сканирующий. Значение предсердно-желудочковой задержки: 15; от 40 до 350 мс. Динамическая АВ-задержка, отдельно программируемая для различных частотных диапазонов и раздельно программируется для спонтанных и стимуляционных событий. Наличие АВ-гистерезиса: положительный, повторный, сканирующий и отрицательный (для обеспечения постоянной желудочковой стимуляции). Программирование ночного ритма стимуляции. Возможность программирования значения VV-задержки в диапазоне от 0 до 100 мс после стимулируемого желудочкового события, возможность выбора ведущей и ведомой камеры (правый или левый желудочек). Наличие 12 вариантов векторов полярности левожелудочковой стимуляции. Наличии функции для тестирования ЛЖ-электрода, для упрощения выборы оптимального вектора стимуляции. Возможность автоматической записи внутрисердечных электрограмм (ВЭГ) в память ИКД: не менее 3-х эпизодов по 56 мин. Беспроводная телеметрия, основанная на энергосберегающем алгоритме передачи данных. МРТ-совместимость при условии использования в комбинации с МРТ-совместимыми электродами, а также соблюдении требуемых производителем условий проведения исследования. Варианты коннекторов шокового электрода: DF4 и DF-1. Поддержка системы мобильного удалённого мониторинга пациента c ежедневной беспроводной передачей всей статистической информации и внутрисердечных электрограмм по сети сотовой связи в полностью автоматическом режиме без участия пациента на ежедневной основе. Возможность сохранения до трех индивидуальных предустановок параметров перманентной программы устройства с наличием функции быстрого переключения между ними; планирование расписания проведений плановых автоматических осмотров с выбором данных и результатов выполненных тестов, которые будут отправлены в установленные дни по системе удаленного мониторинга на личный аккаунт лечащего врача. Расчетный срок службы ИКД: не менее 6,6 лет с учётом: ежеквартальных шоков с максимальной энергией (т.е. 4 шока 40 Дж в год); с 15% стимуляцией ПП, с 100% стимуляцией ПЖ/ЛЖ с базовой частотой 60 имп/мин, амплитудой не менее 2.5 В, длительностью импульса не менее 0.4 мс; сопротивлении на электродах не более 500 Ом, включенными функциями диагностики, ежедневной передаче данных по системе удалённого мониторинга и включенной записью ВЭГМ. Толщина не более 11 мм. Масса не более 87 г. Объем не более 36 см3.В каждый комплект должны входить:1. МРТ-совместимый трехкамерный кардиовертер-дефибриллятор – 1 шт.2. МРТ-совместимый шоковый электрод улучшенной конструкции, уменьшающий нагрузку на электрод в области коннектора и трикуспидального клапана, активной фиксации, стероидный, длиной не менее 65 см, диаметр не более 7.8 Френч - 1 шт.;3. МРТ-совместимый предсердный электрод активной фиксации, стероидный, длиной не менее 53 см, диаметром не более 5,9 Френч - 1 шт.;4. МРТ-совместимый левожелудочковый квадриполярный электрод (для коронарного синуса). С различными вариантами длин электрода, изгибов дистальной части и расстояния между полюсами. Внешний диаметр не более 1,6 мм (4,8 Френч). Стероид - дексаметазона ацетат (содержится в резервуаре для постепенного высвобождения). Содержания дексаметазона ацетата не более 0,5мг - 1 шт.;5. Система доставки для постановки левожелудочкового электрода через коронарный синус - 1 комплект; 6. Аксессуары для системы доставки левожелудочкового электрода – 1 комплект;7. Интродьюсеры - 3 шт. | комплект | 10 | 4160000 | 41600000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
60 | Неуправляемый диагностический катетер серии, стерильный, однократного применения, размерами 5F с изгибами P (10-полюсный) | Неизменяемая кривизна электрода Наличие. Диаметр электрода Не более 5 F. Число электродов для регистрации внутрисердечных электрограмм Не менее 10.Длина вводимой части катетера Не менее 60 см, 110 см, 115 см.Длина дистального электрода Не более 1 мм.Типы кривизны P-CS, F, G.Совместимость с различными ЭФИ системами Соответствие.Расстояние между центрами электродов 2-5-2 мм, 2-8-2 мм.Ширина электрода Не менее 1,3 мм.Толщина стенки дистального электрода Не более 0,1 мм.Возможность одновременной регистрации биполярных и униполярных сигналов Соответствие.Материал электродов Платиново-иридиевый сплав.Материал вводимой части катетера Полиуретан.Доверенность от компании-производителя Наличие.Гарантия производителя Наличие.Стерильность упаковки Наличие.Необходимость однократного использования Соответствие.Русскоязычная инструкция в комплекте поставки Наличие | штука | 90 | 273000 | 24570000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
61 | Управляемый диагностические катетеры стерильные, однократного применения размерами с изгибами F, D размерами 6 F | Возможность управления электродом в одной плоскости Соответствие. Диаметр электрода Не более 6F, 7 F. Число электродов для регистрации внутрисердечных электрограмм Не менее 10. Длина вводимой части катетера Не менее 92 см, 115 см. Длина дистального электрода Не более 1 мм. Типы кривизны D, F. Совместимость с различными ЭФИ системами Соответствие. Расстояние между центрами электродов 2-8-2 мм, 2-5-2 мм. Ширина электрода Не более 1,3 мм. Толщина стенки дистального электрода Не более 0,1 мм. Возможность одновременной регистрации биполярный и униполярных сигналов Соответствие. Материал электродов Платиново-иридиевый сплав. Оплетка вводимой части катетера Не менее 32. Оплетка рабочей части катетера Не менее 16.Материал вводимой части катетера Полиуретан. Материал внутренних проводящих проводов медь.Материал внутренних тяг Нитинол.Компрессионная пружина на внутренней тяге Наличие.Диаметр компрессионной пружины Не более 0,1 мм.Плавность хода рабочей части катетера, отсутствие «скачков» и «мертвых зон» при перемещении рабочей части катетера Соответствие.Доверенность от компании-производителя Наличие.Гарантия производителя Наличие.Стерильность упаковки Наличие.Необходимость однократного использования Соответствие. Русскоязычная инструкция в комплекте поставки Наличие | штука | 5 | 350000 | 1750000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
62 | Неуправляемый диагностический катетер серии, стерильный, однократного применения, размерами 6F с изгибами А (4-полюсный) | Неизменяемая кривизна электрода Наличие. Диаметр электрода Не более 6 F. Число электродов для регистрации внутрисердечных электрограмм Не менее 4. Длина вводимой части катетера Не менее 110 см, 115 см. Длина дистального электрода Не более 1 мм. Типы кривизны A-Josephson, D-Damato, F-Cournand. Совместимость с различными ЭФИ системами Соответствие. Расстояние между центрами электродов 2-5-2 мм, 2 мм, 5 мм, 10мм. Ширина электрода Не менее 1,3 мм. Толщина стенки дистального электрода Не более 0,1 мм. Возможность одновременной регистрации биполярный и униполярных сигналов Соответствие. Материал электродов Платиново-иридиевый сплав. Материал вводимой части катетера Полиуретан. Доверенность от компании-производителя Наличие. Гарантия производителя Наличие. Стерильность упаковки Наличие. Необходимость однократного использования Соответствие. Русскоязычная инструкция в комплекте поставки Наличие | штука | 80 | 123500 | 9880000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
63 | Управляемые диагностические катетеры для коронарного синуса 4 полюсные | Возможность управления электродом в одной плоскости Соответствие. Диаметр электрода Не более 6F, 7 F. Число электродов для регистрации внутрисердечных электрограмм Не менее 4. Длина вводимой части катетера Не менее 92, 115 см. Длина дистального электрода Не более 1 мм. Типы кривизны D. Предел досягаемости для кривизн D – 64 мм. Совместимость с различными ЭФИ системами Соответствие. Расстояние между центрами электродов 2-5-2 мм, 5 мм, 10 мм. Ширина электрода Не менее 1,3 мм. Толщина стенки дистального электрода Не более 0,1 мм. Возможность одновременной регистрации биполярный и униполярных сигналов Соответствие. Материал электродов Платиново-иридиевый сплав. Материал вводимой части катетера Полиуретан. Материал внутренних проводящих проводов медь. Материал внутренних тяг Нитинол. Компрессионная пружина на внутренней тяге Наличие. Диаметр компрессионной пружины Не менее 0,1 мм. Плавность хода рабочей части катетера, отсутствие «скачков» и «мертвых зон» при перемещении рабочей части катетера Соответствие. Доверенность от компании-производителя Наличие. Гарантия производителя Наличие. Стерильность упаковки Наличие. Необходимость однократного использования Соответствие. Русскоязычная инструкция в комплекте поставки Наличие | штука | 5 | 290000 | 1450000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
64 | Управляемый электрофизиологический картирующий катетер LASSO стерильный,однократного применения, диаметром 7F, длиной 115 см, с изгибом D | Электрод должен быть специально предназначен для проведения картирования устьев легочных вен Соответствие. Возможность управления электродом в двух плоскостях Соответствие. Диаметр дистальной части электрода в области петли Не более 3F. Диаметр проксимальной части электрода Не менее 7 F. Диаметр петли Изменяем.ый. Максимальный диаметр петли Не более 15 мм. Минимальный диаметр петли Не более 25 мм. Число электродов для регистрации внутрисердечных электрограмм Не менее 10/20. Возможность одновременной регистрации биполярных и униполярных сигналов Соответствие. Длина катетера Не менее 115 см. Типы кривизны D. Предел досягаемости для кривизн D – 64 мм. Совместимость с различными ЭФИ системами Соответствие. Необходимость однократного использования Соответствие. Расстояние между центрами электродов Не менее 8 мм, 2-6-2мм. Материал электродов Платино-иридиевый сплав. Материал вводимой части катетера Полиуретан. Материал внутренних проводящих проводов медь. Материал петли Нитинол. Компрессионная пружина на внутренней тяге Наличие. Плавность хода рабочей части катетера, отсутствие «скачков» и «мертвых зон» при перемещении рабочей части катетера Соответствие. Возможность визуализации катетера на навигационной системе Соответствие | штука | 5 | 857500 | 4287500 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
65 | Электрофизиологический катетер (неорошаемый) | Возможность управления электродом в одной плоскости Соответствие. Электрод должен быть специально предназначен для проведения «неохлаждаемой» абляции Соответствие. Диаметр электрода Не более 6F, 7 F. Число электродов для регистрации внутрисердечных электрограмм Не менее 4. Длина вводимой части катетера Не менее 70, 92, 110, 115 см. Длина дистального электрода Не более 4 мм.Типы кривизны А, B, C, D, E, F, 270. Предел досягаемости для кривизн А – 38 см, B -51 мм, C -64 мм, D – 64 мм, Е – 64 мм, F – 76 мм. Датчик измерения температуры Термопара. Совместимость со специализированным РЧ генератором Соответствие. Совместимость с различными ЭФИ системами Соответствие. Расстояние между центрами электродов Не более 2-5-2 мм. Ширина электрода Не более 1,3 мм. Толщина стенки дистального электрода Не более 0,1 мм. Возможность одновременной регистрации биполярный и униполярных сигналов Соответствие. Материал электродов Платиново-иридиевый сплав. Оплетка вводимой части катетера Не менее 32. Оплетка рабочей части катетера Не менее 16. Материал вводимой части катетера Полиуретан. Материал внутренних проводящих проводов медь. Материал внутренних тяг Нитинол. Компрессионная пружина на внутренней тяге Наличие. Диаметр компрессионной пружины Не менее 0,1 мм. Плавность хода рабочей части катетера, отсутствие «скачков» и «мертвых зон» при перемещении рабочей части катетера Соответствие | штука | 35 | 546000 | 19110000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
66 | Электрофизиологический катетер (орошаемый) | Катетер электрофизиологический для диагностики и лечения заболеваний сердца (лечебный орошаемый (крив. F, 7F, эл. 3.5 мм, 115 см).Возможность управления электродом в одной плоскости Соответствие.Электрод должен быть специально предназначен для проведения «охлаждаемой» абляции по «открытому» контуру Соответствие.Специальный канал для подвода охлаждающего раствора к дистальному электроду Наличие.Специальная канюля для подачи орошающего раствора Наличие.Диаметр электрода Не более 7 F.Число отверстий на дистальном электроде для «открытого» контура орошения Не менее 6.Число электродов для регистрации внутрисердечных электрограмм Не менее 4.Длина вводимой части катетера Не менее 115 см.Длина дистального электрода Не более 3,5 мм.Типы кривизны F.Предел досягаемости для кривизн F – 76 мм.Датчик измерения температуры Термопара.Совместимость со специализированным насосом для проведения «охлаждаемых» абляций по «открытому» контуру орошения Соответствие.Совместимость со специализированным РЧ генератором Соответствие.Совместимость с различными ЭФИ системами Соответствие.Расстояние между центрами электродов Не более 2-5-2 мм. Ширина электрода Не более 1,3 мм.Диаметр орошающих отверстий Не более 0,41 мм.Общая площадь орошающих отверстий Не более 0,78 мм2.Толщина стенки дистального электрода Не более 0,1 мм.Возможность одновременной регистрации биполярный и униполярных сигналов Соответствие.Материал электродов Платиново-иридиевый сплав.Оплетка вводимой части катетера Не менее 32.Оплетка рабочей части катетера Не менее 16.Материал вводимой части катетера Полиуретан.Материал внутренних проводящих проводов медь.Материал внутренних тяг Нитинол.Компрессионная пружина на внутренней тяге Наличие.Диаметр компрессионной пружины Не менее 0,1 мм.Плавность хода рабочей части катетера, отсутствие «скачков» и «мертвых зон» при перемещении рабочей части катетера Соответствие | штука | 12 | 700000 | 8400000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
67 | Абляционный катетер | Катетер эндоваскулярный аблационный для высокоточного картирования. Тип катетера - аблационный, неорошаемый; тип кривизны - стандартная; тип управления - двунаправленный; рабочая длина катетера, 110 см; диаметр рабочей части катетера, 7,5 F; наличие термопары для контроля температуры в точке воздействия; количество конвекционных электродов, 4; межэлектродное расстояние конвекционных электродов (центр-центр), 2,5 мм; длина аблационного (дистального) кончика, 8 мм; диаметр аблационного (дистального) кончика, 8 F; Количество микроэлектродов, равноудаленно и копланарно расположенных на аблационном (дистальном) электроде, 3; межэлектродное расстояние микроэлектродов (центр-центр), 2,5 мм; диаметр микроэлектродов, 1,19 мм; расстояние от микроэлектродов до кончика катетера, 2 мм; наличие электрической изоляции микроэлектродов; наличие возможности построения высокоточных изохрональных (активационных) и изопотенциальных карт на основе регистрации биполярных электрограмм микроэлектродов; наличие возможности достоверной дифференциации потенциалов за счет исключения «far-field» сигналов конвекционных электродов; наличие расширенных возможностей стимуляции за счет обеспечения минимального порога и наименьшего периода сатурации, в том числе при одновременном нанесении радиочастотного воздействия; наличие возможности оценки достижения трансмуральности поражения и эффективности радиочастотного воздействия в режиме реального времени на основе снижения (аттенуации) амплитуды электрограмм миниэлектродов; наличие совместимости с радиочастотными генераторами наличие совместимости с радиочастотным генератором EP-Shuttle | штука | 22 | 500000 | 11000000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
68 | Абляционный катетер орошаемый | Катетер эндоваскулярный аблационный орошаемый по отрытому контору для высокоточного картирования. Количество ирригационных отверстий, 6; наличие двойной камеры орошения; тип кривизны – большая; тип управления - двунаправленный; рабочая длина катетера, 110 см; диаметр рабочей части катетера, 7,5 F; наличие термопары для контроля температуры в точке воздействия; количество конвекционных электродов, 4; длина аблационного (дистального) кончика, 4,5 мм; диаметр аблационного (дистального) кончика, 7 F; Количество микроэлектродов, равноудаленно и копланарно расположенных на аблационном (дистальном) электроде, 3; расстояние от микроэлектродов до кончика катетера, 2 мм; наличие электрической изоляции микроэлектродов; наличие возможности построения высокоточных изохрональных (активационных) и изопотенциальных карт на основе регистрации биполярных электрограмм микроэлектродов; наличие возможности достоверной дифференциации потенциалов за счет исключения «far-field» сигналов конвекционных электродов; наличие расширенных возможностей стимуляции за счет обеспечения минимального порога и наименьшего периода сатурации, в том числе при одновременном нанесении радиочастотного воздействия; наличие возможности оценки достижения трансмуральности поражения и эффективности радиочастотного воздействия в режиме реального времени на основе снижения (аттенуации) амплитуды электрограмм миниэлектродов; наличие совместимости с радиочастотным генератором EP-Shuttle | штука | 5 | 640000 | 3200000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
69 | Кабель для абляции | Кабель для соединения температурного аблационного катетера с генератором (Кабель для подключения катетеров эндоваскулярных для радиочастотной аблации Blazer к генератору Stockert) | штука | 3 | 200000 | 600000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
70 | Набор трубок для ирригационного насоса Cool Point | Одноразовый набор стерильных трубок для ирригационного насоса длиной 260 см. | штука | 18 | 55000 | 990000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
71 | Набор для проведения ангиографических процедур с принадлежностями Набор для РЧА и ЭФИ | Скальпель, # 11, ручка 10 см. 1 Электрохирургический карандаш (каутер) 320см. 1 Перчатки 6,5. 2 Перчатки 7,5.1 Чаша, 250 мл прозрачная. 1 Чаша, 250 мл синяя. 1 Чаша 500мл прозрачная. 1 Чаша 500мл синяя. 1 Шприц 10 мл LS , 3-х компонентный. 1 Шприц 20 мл LS , 3-х компонентный. 1 Шприц 20 мл LL ,3-х компонентный. 1 Игла G 22 , 3см (черная). 1 Игла G 21 , 4см. (зеленая). 1 Игла G 18 , 5см (розовая). 1 Халат XL-L Classic, усиленный. 1 Халат L-L Classic, усиленный. 1 Простыня для ЭКС с 2мя отверстиями, прозрачная по бокам, 335х240 см. 1 Покрытие настольное 150 х 190см. 1 Покрытие настольное 150 х 190см, усиленное. 1 Простыня с клейким краем 75х50 см. 4 Полотенце для рук 47x38см. 100 Салфетки 10х10 см, 8 слоев, без РК. 30 Тампон для обработки операционного поля №5, без РК. 1 Зажим пластиковый 19 см. 10 Тампон 40 мм, без РК. 1 Послеоперационная повязка 9х10 см ( 4,5х6см). 1 Чехол для С-дуги 90 см диаметр. 1 Лоток 28х25х5 см. 2 Впитывающая не тканная салфетка 40х60см. 1 Очиститель наконечника. 1 Чехол для оборудования 91х91 см | набор | 450 | 30000 | 13500000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
72 | электрод эндокардиальный временный для наружных электрокардиостимуторов | Режим стимуляции VVI, VOO. Максимальный диаметр 5.7 F. Общая длина 130 см.Полезная длина 110 см.Контакт дистальный (катод V) 5.7 F.Площадь 12 мм2. Материал - титан.Электрическое сопротивление спирали катода 60 Ом. Контакт проксимальный (анод V) 5.4 F.Площадь 22 мм2. Материал - FeCrNi.Электрическое сопротивление спирали анода 60 Ом. Межконтактное расстояние 10 мм.Изолятор 5.4 F.Материал полиэтилен рентгеноконтрастный.Коннектор однополюсные штекеры 2 мм, «-» чёрный, «+»красный, с защитными колпачками.Конфигурация дистального конца обеспечивает легкое проведение и оптимальное позиционирование в правом желудочке. Электрод средней жесткости с атравматическим кончиком формы "Cournand" обеспечивает надежное контактирование и исключает перфорацию стенки сердечной мышцы.Несмываемые метки по длине и рентгеноконтрастная трубка обеспечивают полный контроль процесса имплантации.Защитные колпачки на штекерах обеспечивают повышенную безопасность от попадания на контакты электрода статического электричества.Рекомендуется использовать с наружными электрокардиостимуляторами.Совместим практически со всеми существующими разъёмами наружных электрокардиостимуляторов.Изодиаметрическая форма дистального конца электрода обеспечивает лёгкое удаление при деимплантации. | штука | 130 | 40000 | 5200000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
73 | Система стент-графта: Бифуркационный компонент | Проксимальный конец бифуркационной конфигурации стент-графта раскрывается в проксимальной шейке и верхней части аневризмы. Проксимальный конец бифуркационной конфигурации состоит из нитиноловых стентов, подшитых к тканому графту. Супраренальная часть проксимального конца не покрыта тканым графтом. Супраренальный стент также имеет фиксирующие штифты для закрепления стент-графта в аорте. Дистальнее аортальная часть раздваивается на 2 меньших трубки: ипсилатеральную подвздошную браншу и короткую контралатеральную браншу. Стенты ипсилатеральной бранши подшиты к внешней поверхности тканого материала, формируя гладкую внутреннюю полость. Стенты контралатеральной бранши подшиты к внутренней поверхности тканого графта. | штука | 3 | 1655000 | 4965000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
74 | Система стент-графта: Контралатеральный компонент | Проксимальный конец конфигурации контралатеральной бранши раскрывается в короткой контралатеральной бранше бифуркационной конфигурации, а дистальный — в контралатеральной подвздошной артерии. Проксимальный конец конфигурации контралатеральной бранши имеет конфигурацию открытой коронки, которая не содержит материала графта в своих выемках. | штука | 3 | 1055000 | 3165000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
75 | Баллонный катетер стент-графта | Баллонный катетер стент-графта диаметр в раздутом состоянии 10-46 (мм); размер шахты 8(F); используемая длина 100 (см); совместимость с интродьюсером 12 (F). Материал – податливый полиуретан, не содержит латекса | штука | 3 | 145000 | 435000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
76 | Проводник для транскатетерной имплантации аортального клапана | Проводник предназначен для введения и позиционирования катетеров при проведении диагностических и интервенционных процедур в сердечных камерах, в том числе ранскатетерной имплантации аортального клапана (ТИАК). из нержавеющей стали, покрытый тефлоном, диаметром 0,89 мм (0,035 дюйма). Длина проводника составляет 260 см, на нем имеется гибкий кончик длиной 20 см. Проводник снабжен зогнутымкончиком диаметром 30 мм. Комплектация – 5 шт./упаковка | упаковка | 1 | 80000 | 80000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
77 | Аортальный клапан для транскатетерной установки (биопротез): 23, 26, 29, 34 в комплекте с доставочной системой | Изготовленный из нитинола каркас имеет многоуровневую саморазворачивающуюся конструкцию и обладаетрентгеноконтрастными свойствами. Биопротез формируется путем сшивания створок клапана и кромки свиногоперикарда в трехстворчатую конфигурацию.Биопротез обрабатывается альфа-аминоолеиновой кислотой, соединением, получаемым из олеиновой кислоты — природной высокомолекулярной жирной кислоты. Обработка — антиминерализация, введенная для уменьшения как ранней, так и поздней кальцификации клапанов Размер 23 мм - Диаметр кольца аортального клапана 18—20 мм; Размер 26 мм - Диаметр кольца аортального клапана 20—23 мм. Размер 29 мм - Диаметр кольца аортального клапана 23—26 мм. Размер 34 мм - Диаметр кольца аортального клапана 26—30 мм. | штука | 5 | 4700000 | 23500000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
78 | Стент с лекарственным покрытием без полимероного покрытия | Коронарный стент с лекарственным покрытием на основе высоколипофильного цитостатика без полимерного покрытия.Назначение Для проведения стентирования коронарных артерий.Основные функциональные требования, технические характеристики.Возможность выбора диаметра стента 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 4,0 мм.Широкого диапазона длины стента 8,11, 14, 18, 24, 28, 33, 36 мм.Лекарственное покрытие с высоколипофильным цитостатиком нанесено непосредственно на аблюминальную металлическую поверхность платформы стента.Полное высвобождения лекарственного вещества в течение 28 дней (остаток на стенке не более 2% лекарственного вещества).Материал стента на основе стали L316.Срок годности не менее 24 месяцев.Толщина стенки стента не более 0,0047”/0,12 мм.Конструкция балок - гофрированные кольца.Входной профиль системы доставки не менее 0,018”.Расчетное давление разрыва 16 АТМ для стентов диаметром 2,25-3,0 мм; 14 АТМ для диаметров 3,5-4,0 мм. Номинальное давление не выше 6 ATM. Радиальная прочность - не менее 0,67ба/500мм рт ст.Система доставки с трехлепестковым балонном для всех диаметров и длин. | штука | 100 | 235000 | 23500000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
79 | универсальные коронарные управляемые проводники, с возможностью неоднократного изменения кончика | Универсальные коронарные проводник для ангиопластики и стентирования. Диаметр: не более 0,014" (0,3556 мм) Наличие длин, см: 180-300 см. Материал сердечника: наличие нержавеющая сталь, Тип сердечника: Технология изготовления «composite core» наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Передача вращения наличие 1:1. Усиление, необходимое для изгиба дистальной части проводника 0.5. 0,7 г. Дистальная рентгенокотрастная спираль, длиной: 3 см. Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 15- 25 см. Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE. Наличие дублирующей (внутренней) оплетки сердечника. Возможность удлинения до: не менее 300 см. Варианты покрытия дистальной части: наличие гидрофильное. Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная. Варианты дистального кончика: наличие прямой и J. Возможность использования многократно во время одной операции- для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения, включая субтотальные стенозы, а так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов. Срок хранения с момента производства, мес.: не менее 24 | штука | 1900 | 30000 | 57000000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
80 | Коронарные управляемые проводники для хронических окклюзий | Коронарные проводники для хронических окклюзий. Диаметр: не более 0,014" (0,3556 мм). Наличие длин, см: 180 см Наличие длин спирали: 11,12.30,20,17, Материал сердечника: наличие нержавеющая сталь, Тип сердечника: наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Передача вращения наличие 1:1 Дистальная рентгенокотрастная спираль, длиной: 3, 11,17,20, см. Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 15, 25 см Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE. Возможность удлинения до: не менее 300 см. Варианты покрытия дистальной части: наличие гидрофильное. Варианты жесткости кончика: наличие высокой гибкости, гибкий, средней гибкости, жесткий, высокой жесткости Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная. Варианты дистального кончика: наличие прямой и J. Степень жесткости кончика в граммах, 0.8г, 1.0 г, 3.0 г,4.0 г,5.0 г.6.0 г, 9.0 г, 12.0 г,20.0 г. Возможность использования многократно во время одной операции- для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения, включая хронические окклюзии, а так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов. Срок хранения с момента производства, мес.: не менее 24 | штука | 50 | 39000 | 1950000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
81 | Коронарные управляемые проводники для хронических окклюзий, усиленные | Коронарные проводники для хронических окклюзий.Диаметр: не более 0,014" (0,3556 мм).Наличие длин, см: 180 см.Наличие длин спирали: 11,12.30,20,17,Материал сердечника: наличие нержавеющая сталь,Тип сердечника: наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок.Передача вращения наличие 1:1.Дистальная рентгенокотрастная спираль, длиной: 3, 11,17,20, см.Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 15, 25 см.Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE Возможность удлинения до: не менее 300 см.Варианты покрытия дистальной части: наличие гидрофильное.Варианты жесткости кончика: наличие высокой гибкости, гибкий, средней гибкости, жесткий, высокой жесткости.Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная.Варианты дистального кончика: наличие прямой и J.Степень жесткости кончика в граммах, 0.8г, 1.0 г, 3.0 г,4.0 г,5.0 г.6.0 г, 9.0 г, 12.0 г,20.0 г.Возможность использования многократно во время одной операции- для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения, включая хронические окклюзии, а так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов. Срок хранения с момента производства, мес.: не менее 24 | штука | 10 | 56000 | 560000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
82 | Микро катетер для прохождения хронических окклюзий | Микрокатетер для прохождения через окклюзиционный сегмент артерии. гидрофильное полимерное покрытие дистального участка не менее 60см, платиновый маркер, усилинная оплетка, шафт катетер: не менее 8-ми сплетенных спиралью проводников размером не более 0.12мм, наличие размеров: 2.1Fr, 2.6Fr, дистальный часть не более 2.6 Fr, проксимальный часть не более 2.8 Fr, конусный кончик: размер не менее 0,015 inch, внутренний диаметр дистальной части не менее 0,38 мм/0,015 inch, внутренний диаметр проксимальной части не более 0,45 мм/0,018 inch, размеры длин: 135 см. Максимальное давление не менее 300 psi. | штука | 20 | 178000 | 3560000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
83 | лекарственно-покрытый стент с пассивным и активным типами покрытия | Материал стента: кобальт-хромовый сплав, L-605 с двумя типами покрытия. 1) Пассивное покрытие: аморфный карбид кремния, 2) активное покрытие: биодеградируемый полимер Полилактид (L-ПЛА, Poly-L-Lactic Acid, PLLA) включающий антипролиферативный препарат Сиролимус. Доза лекарственного вещества не более 1.4 мкг/мм2. Лекарственное вещество выделяется в течении 12-14 недель. Толщина каркаса для стентов Ø 2,25 -3,00 мм - не более 60 мкм (0,0024”) и для Ø 3,5-4,0 мм – не более 80мкм (0,0031”). Кроссинг профиль стента не более 0.039” (0.994 мм) для Ø3мм. Конструкция каркаса стента: матричный, по типу двойной спирали. Длина стентов: 9, 13, 15, 18, 22, 26, 30, 35, 40 мм. Номинальный диаметр стентов: 2.25/2.5/2.75/3.0/3.5/4.0 мм. Система доставки быстрой смены. Предукорочение стента номинальным диаметром 2.25-3.0мм: 0% и диаметром 3.5-4.0 мм: -0.7%. Материал баллона: полукристаллический ко-полимер. Покрытие дистального тубуса (шафта) гидрофильное. Два вмонтированных платиноиридиевых маркера с нулевым профилем. Диаметр проводника не более 0.014” (0.3556 мм). Диаметр проводникового катетера не более 5 F (минимальный внутренний диаметр 0.056” (1.4224 мм). Диаметр дистальной торцевой части (профиль входа) - 0.017” (0.4318 мм). Рабочая длина катетера - 140 см. Диаметр проксимального тубуса (шафта) не более 2,0 F. Диаметр дистального тубуса (шафта) стента номинальным диаметром не более 2.25 – 3.5 мм - 2,6 F. Диаметр дистального тубуса (шафта) стента номинальным диаметром 4,0 мм не более 2,8 F. Номинальное давление не менее 8 атм. Расчетное давление разрыва баллона не менее 16 атм. для всех размеров. Диаметр стента 2,25 мм при давлении 8 атм.: 2.25 мм. Диаметр стента 2,25 мм при давлении 16 атм.: 2,50 мм.Наличие Системы усиленной передачи воздействия шафта. Маркеры тубуса (шафта) на расстоянии 92 см и 102 см от наконечника. Подтверждение клинической эффективности и безопасности стента по результатам рандромизированных клинических исследований с участием не менее 32500 пациентов. Срок хранения не менее 24 месяцев. | штука | 300 | 240000 | 72000000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
84 | баллон с лекарственным покрытием (для рестенозов стентов) | Баллон с лекарственным покрытием на быстрозаменяемом катетере рабочей длиной не менее 140 см. Профиль входа не более 0,017”. Наличие платиноиридиевых маркеров с нулевым профайлом. Количество маркеров не менее 2 штук. Совместимость с проводником 0.014". Диаметр проксимального шафта не более 2.0F. Диаметр дистального шафта не более 2.5F (Ø 2.0 – 3.5 мм), 2.6F (Ø 4.0мм). Дополнительная маркировка проксимального шафта от наконечника 92 и 102 см. Укладка баллона на катетере: 3-х лепестковая. Система усиленной передачи воздействия шафта. Рекомендованный направляющий катетер не более 5F. Номинальное давление не менее 7 атм. Расчетное давление разрыва не менее 13 атм (Ø 2.0-3.5 мм) и 12 атм (Ø 4.0мм). Баллон катетера имеет покрытие носителем-матрицей, содержащей 3мкг Паклитаксела на 1 мм2. Полимерная основа покрытия: Бутирил-три-гексил-цитрат. Зона покрытия на цилиндрической и конусной части баллона, выходящая за границы проксимального и дистального маркеров. Размеры: диаметр (мм) 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; длина (мм) 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0. | штука | 30 | 210000 | 6300000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
85 | баллоны для постдилатации | Быстрозаменяемый баллонный катетер высокого давления для ЧТКА рабочей длиной не менее 145 см. Предназначен для проведения постдилатации стентов и дилатации тяжелых поражений коронарных артерий. Материал баллона: полукристаллический полимер. Укладка баллона на катетере: 3х лепестковая. Наличие лоскутного покрытия баллона для точного позиционирования и предотвращения эффекта проскальзывания. Наличие платиноиридиевых маркеров с нулевым профайлом. Количество маркеров не менее 2 штук. Совместимость с проводником 0.014". Диаметр проксимального шафта не более 2.0F. Диаметр дистального шафта не более 2.6F (для баллонов диаметром 2.0 – 3.75 мм), 2.7F (для баллонов диаметром 4.0 – 5.0 мм). Наличие очень коротких плеч, что снижает продольное увеличение баллона и предотвращает травмирование здоровых тканей за пределами зоны поражения. Дополнительная маркировка проксимального шафта от наконечника 92 и 102 см. Гидрофильное покрытие (от баллона до порта выхода проводника) и гидрофобное (баллон и наконечник). Рекомендованный направляющий катетер не более 5F. Профиль входа не более 0.018". Номинальное давление не менее 14 атм. Расчетное давление разрыва не менее 20 атм (Ø 2.0-4.0 мм) и не более 18 атм (Ø 4.5-5.0 мм). Расширение диаметра баллона от номинального давления до расчетного давления разрыва не более чем на 3,0% или 0,09 мм (для баллона диаметром 3,0 мм). Размеры: Диаметр баллона 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,0 мм. Длина баллона 8; 12; 15; 20; 30. | штука | 400 | 45000 | 18000000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
86 | коронарный платино-хромовый стент с лекарственным покрытием | Коронарный платино-хромовый стент с лекарственным покрытием (семейство лимусов). На монорельсовой системе, совместимый с проводником 0.014'' и проводниковым катетером 6F, 7F, 8F. Номинальное давление - не менее 12 атм. Предельное давление - не менее 18 атм. Профиль кончика баллона доставляющей системы стента - не более 0,017". Диаметры стента: 2.25 мм, 2.50 мм, 2.75 мм, 3.00 мм, 3.50 мм, 4.00 мм. Длина: 8 мм, 12 мм, 16 мм, 20 мм, 24 мм, 28 мм, 32 мм, 38 мм. Толщина балки стента 0,0032in (0,081 мм). Конформное покрытие из полимерного носителя, загруженного с 100 мкг / см лекарственного вещества, нанесенного на стент с максимально номинальным содержанием лекарства 243,0 мкг на стент по величине. Рабочая длина баллонного катетера, на котором смонтирован стент - не менее 144 см. Проксимальная часть шафта покрыта тонкой полимерной оплеткой. Внутренняя часть шафта состоит из двух сегментов - максимального гибкого дистального сегмента и максимально жесткого проксимального сегмента. Длина кончика баллона доставляющей системы - 1.75 мм. 5-ти лепестковая технология укладки баллона. Рентгенконтрастные маркеры из платино-иридиевого сплава. Размеры: диаметр - 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00 мм; длина - 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 38 мм; Размеры по заявке заказчика. | штука | 150 | 241000 | 36150000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
87 | баллоны семи-комплаентные | Коронарный баллонный катетер на монорельсовой системе и OTW. Профиль кончика - не более 0,017". Номинальное давление - не более 10 атмосфер. Давление разрыва - не менее 20 атмосфер (для баллонов диаметром 2,0 - 4,0мм), 18 атмосфер (для баллонов 4,5 - 5,0мм). Проксимальный шафт гипотрубки покрыт тонкой полимерной оплеткой. Внутренний шафт состоит из двух сегментов - максимального гибкого дистального сегмента и максимально жесткого проксимального сегмента. Длина кончика баллона - 1,75мм. Наличие баллонов длиной: 6мм, 8 мм, 12 мм, 15 мм, 20 мм, 30 мм. Диаметр: 2,0 мм; 2,25 мм; 2,50 мм; 2,75 мм; 3,0 мм; 3,25 мм; 3,50 мм; 3,75 мм; 4,0 мм; 4,5 мм; 5,0 мм. Технология лазерной сварки между баллоном и кончиком. 5-ти лепестковая технология укладки баллона. Платино - иридиевые рентгенконтрастные маркеры. | штука | 200 | 52000 | 10400000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
88 | баллонный катетер высокого давления | Баллонный катетер на монорельсовой платформе и OTW. Внутрений просвет катетера 1.8F (0.60mm/0.024 "), с ПТФЭ-покрытием. Внешний диаметр катетера на монорельсовой системе : Проксимальный 2.6F ( 0.91mm/0.036 "), дистальный 2.3 Fr. (0.78mm/0.031 ") / 2.4Fr. (0.82mm/0.032"), а для OTW: Проксимальный 3.2F ( 1.09mm/0.043 "), дистальный 2.3Fr. (0.78mm/0.031 ") / 2.4Fr. (0.82mm/0.032"). Доступные диаметры баллонов 1.20 мм, 1.50 мм, 2.00 мм, 2.25 мм, 2.50 мм, 2.75 мм, 3.00 мм, 3.25 мм, 3.50 мм, 3.75 мм, 4.00 мм. Длины: 8 мм, 12 мм, 15 мм, 20 мм, 30 мм. Давление разрыва 18 atm (1824 кПа). В дополнении есть две модификации баллонов с одно-сигментным строением шафта (диаметры баллонов 1,2/1,5mm) и би-сигментным строением шафта. В одно-сегментной модификации шафт полностью имеет гидрофильное покрытие, а в би-сигментном только дистальная часть шафта имеет гидрофильное покрытие. Имеются рентгенконтрастные маркеры на баллоне. Благодаря crossing профилю шафта в 6Fr. проводниковом катетере можно использовать два баллона на монорельсовой платформе, и в 8 Fr проводниковом катетере на платформе OTW. Профиль кончика 0.017, (0.43mm), и crossing профиль 0.026. Совместим с 0.014 проводником.Размерами: диаметр - 1.20, 1.50, 2.00, 2.25,2.50, 2.75, 3.00,3.25, 3.50, 3.75,4.00 мм; длина - 8, 12, 15, 20, 30 мм. Размеры по заявке заказчика. | штука | 300 | 51000 | 15300000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
89 | Устройство для доставки стентов при сложных случаях (извитые, кальцинированные, с аномальным отхождением артерии) | Специализированный, для обеспечения улучшенной поддержки проводникового катетера при проведении интервенционных процедур на коронарных и периферических артериях. Гидрофильное покрытие микрокатетера Z-Glide. Мягкий атравматичный кончик 6 мм Наличие двух рентгеноконтрастных маркеров на дистальном и проксимальном концах микрокатетера. Размеры: 6F с внутренним диаметром 0.057" (1.45 mm), 7F 0.063" (1.60 mm), 8F 0.072" (1.83 mm). направляющий сегмент 25 см и 6 F в лонг варианте направляющий сегмент 40 см . Катетер имеет платиновый иридиевый спиральный воротник .Эргономичный хаб на основании катетера. Длина катетера не менее 150 см для модификации ЛОНГ. Размеры по заявке получателя. | штука | 5 | 262000 | 1310000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
90 | лекарственно-покрытый стент с биосовместимым покрытием | Материал стента- кобальтовый сплав. Дизайн стента выполнен на основе непрерывной синусоидной технологии– спиральное U-соединение коронообразных модулей с помошью точечной лазерной спайки. Дизайн ячейки стента- полуоткрытый.Номинальное давление раскрытия 9 атм. Давление разрыва (RBP) 16 атм. Профиль для стента 3.0 мм 0.041”. Ультра тонкие элементы ячеек 0.0036". Площадь поверхности стента 3,5*18 - 109,1 мм2. Профиль для стента 3.0 мм - 0.043”. Наличие полного спектра диаметров стентов 2.25 - 4.0мм, длина стента 8 - 38 мм. Совместимость с проводниковым катетером 5 F (0.056”). Лекарственное липофильное антипролиферативное вещество зотаролимус с противоспалительным действием с широким терапевтическим окном из группы “лимусов”. Наличие биосовместимого гидрофильного трёхкомпонентного полимера. Концентрация активного вещества из расчета 10мкг препарата на 1 мм длины стента. Срок выделение препарата 180 дней. Полная эндотелизация прутьев стента к 28 дню. Срок стерильности с момента изготовления 24 мес. | штука | 400 | 200000 | 80000000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
91 | не-комплаентный баллон | Баллонный дилатационный катетер для пост дилятации , представляет собой систему быстрой замены для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики (ЧТКА). Номинальное давление разрыва 12АТМ, давление разрыва 20АТМ. Полезная длина катетера 142см. Рентгеноконтрастные платиново иридиевые баллонные маркеры обеспечивают точное размещение. . На шафте имеются маркеры для методов плечевого и бедренного доступа.Диаметр кончика баллонного катетера – 0.015 Технология укладки баллона 3 лепестка при Ø 2,00-3,75mm, 5 лепестков при Ø 4,00-5,00mm. Размер шафта при 2,00-3,75; 4,00-5,00 Проксимальный 0,69mm (2,1F) Дистальный 0,91mm (2,7F). Наличие размеров длиной баллонов (мм) 6, 8, 12, 15, 20, 27 и диаметром баллонов (мм) 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.50, 5.00, Срок хранения 2 года. | штука | 100 | 60000 | 6000000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
92 | гайд-катетер | Материал проводникового катетера на основе Нейлона Vest-Tech. Наличие инкапсулированной металлической оплетки в стенке катетера, технология FullWall. Плоское сечение металлической оплетки. Наличие рентгеноконтрастной метки на 4 мм проксимальнее мягкого кончика катетера. Внутренний диаметр у катетеров:- 6F - 0.071”. Наружный диаметр 5-8F. | штука | 1800 | 23500 | 42300000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
93 | аспирационный катетер | Катетер с гидрофильным наружным покрытием 40 см. Наличие инкапсулированной металлической оплетки в стенке катетера, технология FullWall. Плоское сечение металлической оплетки. Наличие рентгеноконтрастной метки на 1,5 мм проксимальнее мягкого кончика катетера.Совместимость с проводником 0.014", с проводниковым катетером 6F. Длина катетера 140 см. Диаметр кончика 0.068". Внутренний просвет 0,043". Мягкий атравматичный кончик с фигурным срезом запатентованной конфигурации. Поставка в наборе с двумя шприцами для аспирации по 30 мл, двумя фильтрационными корзинками с размером пор 40 µ и аспирационной линией с поворотным краном на два положения. | штука | 300 | 64500 | 19350000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
94 | Коронарный проводник | Коронарные проводники для хронических окклюзий имеют 5 мм суживающуюся непокрытую часть оплетки для тактильной обратной связи, параболическое сужение сердечника улучшают управляемость. Полимерная оболочка среднего сегмента с гидрофильным покрытием для облегченного проникновения в поражение Гидрофобное покрытие для проведения устройств по проксимальной части проводника. Сужение кончика увеличивает силу пенетрации. Проводники с диаметром 0.014" проводник длиной 190, 300см с сужением на кончике до .0105"и 009". Сердечник из стали 304V повышенной эластичности с платино-никелевой рентгеноконтрастной оплеткой кончика. Параболический профиль сужения сердечника без дополнительных вставок на кончике проводника. Длина рентгеноконтрастной части оплетки кончика 3см. Вольфрамсодержащее полиуретановое покрытие дистальной части за исключени-ем 5мм оплетки кончика. Гидрофобное покрытие на основе силикона проксимальной части и гидрофильное покрытие на основе полиэтиленоксида или поливинилпироллидона 29.5см дистальной части не затрагивающее 5мм оплетки кончика. Форма кончика: прямой. Жесткость кончика: 4.8г /9.7г /13.9г / 12.5г /13.3г. Сила пенетрации (жесткость кончика/площадь кончика): 40кг/in2 /80кг/in2 /120кг/in2 /140кг/in2 /200кг/in2. Выбор вида, размера и длины проводника по заявке Заказчика. | штука | 200 | 38000 | 7600000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
95 | Лекарственно-покрытый коронарный стент на основе сплава кобальт хрома L605, с дизайном стента открытая ячейка | Коронарный стент с лекарственным покрытием, включающим лекарственное вещество на основе полимера (D, L-лактид-со-капролактон), время абсорбации которого синхронно с высвобождением лекарства (3-4 месяца), что приводит к снижению риска рестеноза и тромбоза, так же сиролимуса (активное вещество). Основные функциональные требования, технические характеристики: наличие диаметра стента 2,25 мм; 2,5 мм; 2,75 мм; 3,0 мм; 3,5 мм 4,0 мм. Наличие широкого диапазона длины стента 9, 12, 15, 18, 24, 28, 33 и 38мм. Соответствует основным требованиям и стандартам ЕС (СЕ mark) для следующих категорий пациентов: с инфарктом миокарда с подъемом и без подъема сегмента ST, острым коронарным синдромом, сахарным диабетом, многососудистыми поражениями, бифуркационными поражениями, а также пациентов старше 65 лет, пациентов мужского и женского пола, пациентов с полной окклюзией поражения, протяженными участками поражения, поражениями малых коронарных сосудов, рестенозом (включая рестеноз внутри стента), поражениями устья сосудов, поражениями левой коронарной артерии, подходит как для бедренного, так и для радиального доступа. Материал стента на основе сплава кобальт хрома L605, с дизайном стента открытая ячейка, что позволяет улучшить доступ к боковым ветвям при бифуркационных поражениях. Доза лекарства 3,9 мкг/мм длины стента. Высвобождение лекарственного вещества в течении 3-4 месяцев. Возможность обоснованной отмены 2-й антитромбоцитарной терапии через 1 месяц после имплантации стента, важно для пациентов нуждающимся в дополнительной последующей операции во избежание риска кровотечения. Покрытие лекарства только на аблюминальной части стента для быстрой эндотелизации и снижению риска тромбоза стента, что особенно критично для пациентов больных диабетом, градиентное покрытие для исключения деламинации полимера и отсутствия риска микроэмболизации сосудов (покрывает только неподвижные части конструкции стента). Толщина балки стента 80 µm. Обязательное наличие системы доставки с трехлепестковым низкокомплаентным баллоном и номинальным давлением не ниже 9 АТМ для всех диаметров и длин. Материал баллона Нейлон 12, маркеры платиновые. Покрытие системы доставки дистальное – гидрофильное и проксимальное - силиконовое. Диаметр дистальной части - не более 2,6 Fr., проксимальной 2 Fr. Минимальная рабочая длина системы доставки 144 см. Входной профиль системы доставки не более 0,017” (0,43 мм). Возможность использования системы стента при стентировании через лучевую артерию с проводниковым катетером диаметром 5 Fr (1,42 мм/0,056”). | штука | 400 | 235000 | 94000000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
96 | Интрадьюсер радиальный | Интродьюсер для трансрадиального доступа. Возможность выбора диаметра 4, 5, 6, 7 Fr. Возможность выбора длины интродьюсеров длиной 7, 10 см. Возможность выбора интродьюсеров с ренгенконтрастной меткой. Возможность выбора цветовой кодировки диаметра интродьюсера. Возможность выбора двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Возможность выбора в комплекте дилятатора, гемостатического клапана. Наличие защитного механизма на дилятаторе, препятствующего самопроизвольному открытию. Возможность выбора интродьюсеров с гидрофильным покрытием. Наличие интродьюсеров с иглой в комплекте. Наличие возможности выбора комплекта интродьюсера с металлической иглой или иглой-катетером. Возможность выбора педиатрических наборов. Длина дилататора (мм): 125; 155. Наличие выбора диаметра прямого, стального мини проводника: 0,018", 0,021",0,025". Длина прямого, стального мини проводника 45см. Игла 20Gx 35мм (для мини проводника 0,025"), игла 21Gx 35мм (для мини проводника 0,018"), игла 22Gx 35мм (для мини проводника 0,018"). | штука | 2000 | 11400 | 22800000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
97 | Интродьюсер радиальный с уменьшенной толщиной стенки, в комплекте с манжетой для гемостаза | Интродьюсер для трансрадиального доступа. Возможность выбора диаметра 5, 6, 7 Fr. Наружный диаметр интродьюсеров: 5 Fr - 2,13 мм, 6 Fr - 2,46 мм, 7 Fr - 2,79 мм. Возможность выбора длины интродьюсеров длиной 10, 16 см. Возможность выбора интродьюсеров с ренгенконтрастной меткой. Возможность выбора цветовой кодировки диаметра интродьюсера. Возможность выбора двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Возможность выбора в комплекте дилятатора, гемостатического клапана. Наличие защитного механизма на дилятаторе, препятствующего самопроизвольному открытию. Наличие интродьюсеров с гидрофильным покрытием. Наличие интродьюсеров с иглой в комплекте. Наличие возможности выбора комплекта интродьюсера с металлической иглой или иглой-катетером. Наличие выбора диаметра прямого, стального или пластикового мини проводника: 0,018", 0,021",0,025". Длина мини проводника 45, 80 см. Игла 20G длиной: 32, 35, 51 мм (для мини проводника 0,025"), Игла 21G длиной 35 мм (для мини проводника 0,021"), игла 22G длиной: 25, 32, 35 мм (для мини проводника 0,021"). | штука | 2000 | 21500 | 43000000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
98 | Проводник диагностический гидрофильный | Проводники диагностические. Материал проводника: высокоэластичный сплав на основе нитинола, покрытый полиуретаном. Наличие выбора диаметров: 0,018”; 0,025”; 0,032”; 0,035”; 0,038”. Наличие выбора длин проводника: 50; 80; 120; 150; 180 см. Наличие возможности выбора формы проводников: прямой; прямой жесткий; изогнутый; изгиб 45º; изгиб 45º жесткий. Длина гибкой дистальной части: 10; 30; 50; 80 мм. Наличие гидрофильного устойчивого покрытия по всей длине проводника. | штука | 700 | 13900 | 9730000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
99 | Проводниковый катетер с гидрофильным покрытием | Проводниковые катетеры. Назначение для проведения интервенционных инструментариев. Форма и длина: возможность выбора специальных форм для доступа через лучевую (tiger) и феморальную артерии(extra backup). Наличие двойной металлической высокопрочной, плоской оплетки в теле катера, материал катетера- полиамид. Наличие наружного диаметра 5, 6, 7, 8 Fr. Наличие увеличенного внутреннего просвета 5Fr-0,058”; 6Fr-0,071”, 7Fr-0,082”; 8Fr-0,091”. Наличие исполнения с боковыми отверстиями для диаметров 6-8Fr. Наличие внутреннего PTFE покрытия. Наличие наружного гидрофильного покрытия на всем протяжении катетера, за исключением дистальных 7 см и проксимальных 25 см. Наличие совместимости с катетером для проведения техники Mother&Child. | штука | 400 | 27000 | 10800000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
100 | баллонный катетер быстрой замены нон-комплаентный | Баллонный катетер для транслюминальной ангиопластики коронарных артерий высокого давления. Материал баллона и структура баллона: трехслойная - эластомер/нейлон/эластомер. Диаметр баллона (мм): 2,00; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,0. Длина: 6, 8, 12, 15, 20, 25, 30 мм. Гидрофильное М-покрытие дистальных 32 см. Отсутствие гидрофильного покрытия на баллонах длиной 6 и 8 мм. 2 ренгеноконтрастных маркера. Дистальный профиль баллона 0,036”. Дистальный кончик с профилем 0,42мм и длиной 2,9мм.. Баллон быстрой смены под проводник 0,014”. Рабочая длина катетера не менее 145 см. Диаметр проксимального шафта - 1,9 Fr, дистального 2,6 Fr. Номинальное давление 12 атм. Давление разрыва 22 atm (для баллонов диаметром 2.00-4.00) и 20 atm. (для баллонов диаметром 4.50-5.00). Дизайн баллона – трехлепестковый с короткими плечами 3мм. | штука | 300 | 65000 | 19500000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
101 | Катетер диагностический кардиологический | Катетер диагностический для проведения коронарографии. Различные варианты дизайна кончика: Judkins Left, Judkins left с коротким кончиком, Judkins right, Judkins right с коротким кончиком, Judkins right модифицированный, Amplatz left, Amplatz right, левый коронарный bypass, правый коронарный bypass, Progressive right, Internal mammary, cardial pigtail, педиатрический Pigtail, педиатрический Judkins right и left, многоцелевой, Sones. Катетер диагностический для катетеризации правой и левой коронарной артерии через лучевой доступ-трансрадиальный. Различные конфигурации кончика катетеров ult 1,2,3, 4, 4.5 Длина катетеров 40, 50, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110,125 см,. Размер катетеров 3 (для педиатрических FEP), 4, 5 и 6F, Внутренний диаметр для катетеров 0.027" (0.69мм) для катетеров 3F,для катетеров 4F не менее 0.042" (1.07мм), не менее 0.046" (1.17мм) и не менее 0.052" (1.32мм) для катетеров 5F, 0.054" (1.37мм) и 0.059" (1.49мм) для катетеров 6F. Различная длина кончика катетеров. Рекомендованный проводник от 0.021" до 0.038" (в зависимости от размера катетера) . Наличие катетеров с увеличенным просветом. Наличие катетеров с конфигруцией кончика типа bumper tip (упругий кончик). Наличие 1 или 2 боковых отверстий для проведения вентрикулографииДвойная стальная оплетка стенок катетеров, наличие катетеров без оплетки. Материал катетера нейлон пебакс. Материал втулки катетера поликарбонат. Конфигурация втулки: крылья. Максимальное давление не меньше 1200psi (81, 6 bar). Упакован в стерильную упаковку | штука | 7000 | 9050 | 63350000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
102 | Интродьюсер для феморального доступа | Интродьюсеры длиной 11 или 23 см, с боковым полиуретановым портом для промывания, гемостатическим клапаном, 3-х ходовым краником. Стержень интродьюсера и дилататора рентгеноконтрастный, материал полиэтилен или полипропилен, снабжен вращающимся кольцом для крепления с помощью нитей. Все детали упакованы в пластиковое кольцо, которое позволяет промывать компоненты и обеспечивает сохранность деталей. Дилататор снабжен механизмом защелкивания для минимизация протекания крови и соскальзывания дилататора. Линия для промывания большого просвета наружного крепления. Наличие цветовой кодировки интродьюсера, дилататора и краника по внутреннему диаметру 4 (красный), 5 (серый), 6 (зеленый),7 (оранжевый) и 8 (синий) Fr. Возможно наличие иглы в комплекте 18G длиной 7см. Наличие цветовой кодировки втулки для разных размеров. Уникальный угол среза иглы. Количество частей 1. Материал канюли нержавеющая сталь. Наличие силиконового покрытия всей поверхности иглы для облегчения проведения через ткани. Наличие дилататора в комплекте. Наличие или отсутствие проводника не менее 0.035" (0.89мм), 0.038" (0.97мм), длиной 50см (для интродьюсеров 11см) и 80см (для интродьюсеров 23см). Материал проводника нержавеющая сталь, проводник имеет два рабочих кончика: гибкий J-кончик 3мм и прямой гибкий кончик. Наличие интродьюсеров с маркерным кончиком, интродьюсеров с увеличенным просветом для забора крови по АСТ Возможность различной комплектации наборов по желанию заказчика. | штука | 485 | 9500 | 4607500 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
103 | Индефлятор в наборе с гемостатическими клапанами | Шприц-манометр для создания и мониторинга давления в пределах от -0,4 до 35 АТМ/бар (-14,7 до +441 PSI) с точностью ± 1 АТМ/бар для инфляции и дефляции ангиопластического баллона или других интервенционных устройств, а также для измерения давления внутри баллона. Материал корпуса прозрачный поликарбонат 30мл, оборудовано безвоздушным ротатором, обеспечивающим безвоздушное соединение с баллонным катетером. Наличие гибкой трубки (удлинительной линией) высокого давления с двойным плетением длиной 20 и 50 см и 3-ходового краника. Устройство оборудовано поршнем с резьбовым соединением с запирающим/высвобождающим механизмом, который активируется в одно касание. Механизм позволяет удалить воздух и чрезмерную жидкость без сжимания спускового устройства (триггера).Внешняя поверхность рукоятки мягкая для исключения соскальзывания рук оператора и удобства манипулирования, материал АБС-сополимер, синего цвета. Внутренняя сторона рукоятки с выемками для пальцев для удобства захвата и манипулирования зеленого цвета . Воможность достижения максимального давления за 3 полных оборота рукоятки. Устройство аналоговое. Поршень, расположенный в корпусе, имеет тройное кольцо (для исключения протекания колбы), на конце поршень заострен для образования «безопасного пространства», с целью минимизации попадания воздуха. Дисплей с флюоресцирующим фоном расположен под углом 30° по отношению к корпусу прибора для лучшей визуализации оператором.Различные варианты комплектации: 1) краник трехходовый, с прозрачным корпусом, крутящийся, гемостатический клапан 7F или 9F (Y-коннектор) различной конфигурации - с кнопкой, с поворотным или кнопочно-поворотным механизмом-двойной гемостатический клапан , торкдевайс (для управления коронарным проводником), «тупая» игла для бережного проведения коронарного проводника через гемостатический клапан. Возможность выбора индефлятора с цифровым электронным дисплеем с целью создания и мониторинга давления в пределах от -0.4 до 30 АТМ (-6 до +441 PSI) с точностью ± -0.625.Наличие встроенного датчика давления для точного считывание давления.Возможность просмотра времени с момента последней инфляции и измерения времени инфляции.Светящийся LED дисплей высокого разрешения, расположенный под углом для облегчения визуализации даже при слабой освещенности. Возможность выбора аналогова индефлятора 30 Атм. в наборе со шприцом ангиографическим 10мл. и Трубкой удлинителем длиной 33,02 см. | штука | 1800 | 23600 | 42480000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
104 | Лекарственно-покрытый стент элюированный сиролимусом | Cтент представляет собой небольшую металлическую трубку с лазерной обработкой ручной точности, изготовленную из металлического сплава кобальт-хром (L605), предназначенного для использования в медицине. Стент покрыт содержащим сиролимус раствором, который состоит из равных частей лекарственного препарата и гидрофобного носителя (пробукола). Дизайн ячейки стента открытая. Концентрация лекарственного вещества 1,2 µm /кв.мм, Максимальное содержание лекарственного средства составляет 208 мкг для самого крупного стента (4,0 х 32 мм). проксимальный шафт с тефлоновым покрытием 1,9 F, дистальный шафт полиамид 2,5 F, Входной профиль системы доставки не более 0.016”. Номинальное давление 10 атм, давление разрыва 18 атм, Кроссинг профиль стента – 0,031” – 0,037” (0,79мм – 0,93 мм) Стент предварительно установлен на катетере с баллоном, снабженном двумя рентгеновскими маркерами, которые обозначают концы стента. По мере надувания баллона, стент расширяется в направлении стенки целевого сосуда и действует, как поддерживающая структура. Такой стент является постоянным имплантантом. Во время внутреннего заживания стента происходит образование нео-интима и реэндотелизация. Стент следует использовать только в случае, если очаговое образование, характеризующееся симптомом «мишени», было расширено с помощью катетера баллонной дилатации соответствующего размера. Чтобы сохранить проходимость сосуда, последовательно могут быть размещены несколько стентов. Наличие размеров: диаметр 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00 мм длины 8/9 мм, 13/14 мм, 16 мм, 19 мм, 24 мм, 27 мм, 32 мм | штука | 150 | 210000 | 31500000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
105 | Баллонный катетер | Материал: баллонная часть катетера – эластичный, полукомплаенсный нейлон-вестамид с гидрофильным покрытием. Конусообразный дистальный кончик шафта (3 мм) – нейлон, дистальная часть шафта – нейлон, проксимальная часть шафта – нержавеющая сталь c лубрикантным тефлоновым покрытием (PTFE, политетрафторэтилен), рентгенконтрастные утопленные маркеры на баллоне (2 шт.) из сплава платины и иридия шириной 0,75 мм каждый. Характеристики: «монорельсовый» дилятационный катетер, совместим с проводником 0,014", проводниковым катетером 5 F (6 F для техники kissing). Рабочая длина шафта – 139 см, профиль кончика – 0,017" (0,431 мм), диаметр проксимальной части шафта – 1,9 F, диаметр дистальной части шафта – 2,7 F. Есть 2 маркера выхода на шафте на расстоянии 90 и 100 см от дистального кончика для сокращения времени облучения. Номинальное давление раздувания баллона 8 атм., максимальное давление гарантирующее целостность баллона – 14 атм., рабочий профиль – от 0,026" для диаметра 1,50 мм до 0,037" для диаметра 4,00 мм. Таблица соответствия диаметров при разных показателях давления в упаковке. Размеры балоннов: Диапазон диаметров баллонов: 1,50, 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,25, 3,50, 4,00 мм, Диапазон длин баллонов: 6, 10, 12, 15, 20 и 30 мм. | штука | 100 | 56000 | 5600000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
106 | Индивидуальный процедурный комплект для рентгенхирургических вмешательств | 1шт - Перчатки - неопудренные покрытия для рук, стерильные, гипоаллергенные размер №7, не вызывает реакций, покраснений на коже рук 1шт - Перчатки - неопудренные покрытия для рук, стерильные, гипоаллергенные размер №7,5 не вызывает реакций, покраснений на коже рук 1шт - Зажим - полипропиленовые медицинские щипцы, предназначенные для использования во время захвата губки при осуществлении антисептических процедур. Ширина наконечника составляет 11.4 мм, Длина - 18.6мм. Размер от соединительной части до дистального конца - 67.5мм. Ширина части захвата пальцем составляет 74 мм, общая длина устройства 184.8мм. Открывающий вектор в части захвата пальца в закрытом положении составляет 23 градуса. Цвет продукта синий! Закруглённый наконечник 1шт - Скальпель - ручка скальпеля: Изготовлена из акрилонитрилбутадиенстирол материала, общая длина - 121.2мм. Ручка скальпеля должна иметь очертание захвата для пальца, чтобы обеспечить лучшую управляемость и манипуляции. Цвет скальпеля синий. Общая длина рукоятки и захвата для пальца должна составлять 31.5мм в длину. Угол полосы захвата пальцем составляет 30 градусов. Лезвие: изготовлено из нержавеющей стали с допустимой твердостью, толщина 0.39мм. Пластиковый кожух скальпеля изготовлен из полиэтилена низкой плотности. Скальпель №11. 1шт - Чаша 250 мл - 100% Полипропилен,не содержит диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид. Общий диаметр 4,034 "или 10.2см, общая высота 2,17" или 5,55см. Высота верхней границы составляет 0,230 "или 0.58см. Цвет продукта синий. Материал из полипропилена. 1шт - Чаша 100 мл - 100% Полипропилен,не содержит диэтилгексилфталат , не содержит латекс , не содержит поливинилхлорид. Общий объем 100 мл. Прозрачная. 1шт - Чаша 2500 мл - Общий диаметр 249 мм, высота 80.8 мм.Градуированный внутренний профиль при удержании проводника внутри чаши. Общая емкость жидкости 2500 мл , гладкая текстура. Продукт изготовлен из полипропилена. Чаша содержит внутренний проводниковый зажимный держатель . Чаша синего цвета. 1шт - Проводник диагностический - проводник с тефлоновым покрытием, длина 180 см, наружный диаметр - 0,035 ". Дистальный кончик типа J-изогнутый, гибкий, дистальная гибкая часть - 3 мм. Проводник из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием. Проксимальная сварка стержня, ленты и катушки исходный материал в гладкий последовательный купол. Дистальное сварное соединение: сварное соединение стержня, ленты и исходного материала катушки в гладкий последовательный купол. J выпрямление: когда натяжная сила приложена к катушке примыкающая к дистальному концу, J должен открыться до минимум 150 градусов. 1шт - Игла - игла из нержавеющей стали, конический концентратор с соединением замка Люэра, изготовленный из полипропилена, цвет - голубой, 23Ga х 1 1/4'. 1шт - Игла пункционная 18 G - диаметр составляет 1,25 мм или 18Га, длина 2.75 " или 6.98мм. Канюля из нержавеющей стали, концентратор: изготовлен из акрилового мультиполимерного материала, прозрачного цвета, квадратной формы с одной стороны, с кончиком для упора большого пальца и треугольной формы с другой стороны. Защитный чколпачок для иглы изготовлен из прозрачного полиэтилена низкой плотности . Скос иглы представлен с помощью электрополированного наконечника. Минимальный внутренний диаметр концентратора составляет 0,0395 ". Максимальный диаметр проводника - 0,380 ".1шт - Шприц: объемом (мл) 5 - объем: 5 мл , стерильно, с наконечником тип крепления иглы к цилиндру шприца, при котором игла "надевается" в шприц. 2шт - Шприц: объемом (мл) 10 - объем: 10 мл , стерильно, с наконечником тип крепления иглы к цилиндру шприца, при котором игла "надевается" в шприц. 1шт - Шприц: объемом (мл) 20 - объем: 20 мл , стерильно, с наконечником тип крепления иглы к цилиндру шприца, при котором игла вкручивается в шприц 1шт - Линии для мониторинга давления для взрослых и детей - 120см длины мама/папа соединитель - типа - "надевания" не содержит диэтилгексилфталат, твердость опоры 84 Термической стабильности, желтая точка 30 мин, черная точка 85 мин., внутренний диаметр 1,6 мм, наружный диаметр 3,2 мм. Прозрачность чистая. Сделано из поливинилхлорида. 1шт - Покрытие: защитное на стол - общий размер скатерти - 180см*137см. Покрытие разделено на 3 части - 2 части из водоотталкивающего полиэтилена и 1 часть из водопоглощающего материала. водопоглощающий материал - поглощает воду с коэффициентом поглощения более, чем 300%, водопоглощающая часть представлена длиной 180 см и 61 см в ширину. Покрытие имеет клеевой маркер на нижней стороне. 1шт - Халат одноразовый – халат усиленный должен быть изготовлен из двух материалов: композитный нетканый материал, состоящий из 100% полипропиленовых волокон, плотностью не ниже 68 и из армированных (усиленных) частей . Размеры: Линия ворота - 22см в длину, Центр-передняя часть от линии шеи до нижней линии - 139.5см, общая ширина в развёрнутом виде - 165см, длина от самой высокой точки плеча до низа - 156см, верхняя точка по длине плеча - 84см, ширина груди - 70см, длина манжеты- 7см * 5см, прорезиненный материал. Усиленная часть рукова составляет 42см. Расстояние между вырезом до усиленной части на груди - 20см. Длина армированной части на груди - 80 см, ширина усиленной части в области груди - 50см. Размер: XL, халат идет в комплекте с полотенцем. 1шт - Халат одноразовый - халат усиленный изготовлен из двух материалов: композитный нетканый материал, состоящий из 100% полипропиленовых волокон, плотностью не ниже 68 и из армированных (усиленных) частей . Размеры: Линия ворота - 19см в длину, Центр-передняя часть от линии шеи до нижней линии - 134см, общая ширина в развёрнутом виде - 152см, длина от самой высокой точки плеча до низа - 142см, верхняя точка по длине плеча - 80см, ширина груди - 64см, длина манжеты - 7см * 5см, прорезиненный материал. Усиленная часть рукова составляет 40см. Расстояние между вырезом до усиленной части на груди - 20см. Длина армированной части на груди - 80 см, ширина усиленной части в области груди - 50см. Размер: L, халат идет в комплекте с полотенцем. 1шт - Простыня одноразовая - простыня ангиографическая с 4-мя отверстиями для радиального доступа. Покрытие сделано из 4-х материалов: усиленный нетканый материал, абсорбирующий материал , Полиэтилен, медицинские клеевые полоски на клейкой части. Простыня с абсорбирующей степенью выше чем 400%. Общая ширина простыни 280 см, длина 330 см. Покрытие должно иметь как минимум 2 маркера головной части, напечатанных возле отверстий для пункции. С двух сторон покрытие должно иметь полиэтиленовые края размерами: 70х330 см. Полиэтиленовые края не прошиты, а соединены процедурой термического склеивания и сварки, чтобы защитить структуру простыни и обеспечить стабильную прочность частей материала. Длина не оперативного поля с ножной стороны 153х140 см, от головной части 27х140 см, обе не оперативные части сделаны из усиленный нетканый материал отталкивающего воду материала. Оперативное поле изготовлено из абсорбирующего материала. На оперативном поле имеются 4-ре отверстия с прозрачными клеящимися полосками из медицинского клея, 2 малых отверстия на дополнительном адгезивном поле размером 15х19 см с овальной формы отверстием диаметром 6,2 см. Большие 2 отверстия находятся на дополнительном адгезивном поле 15х19 см с овальными отверстиями размером 10х7 см. 2 малых отверстия должны находится на расстоянии 76 см друг от друга. На левой и правой стороне полиэтиленового края находятся склеенные и запрессованные соединительные полоски общей шириной 10 см от левого и правого краев общей длинной 330 см. Расстояние от верхнего края простыни до центра отверстий 75 см. Все 4-ре отверстия располагаются по одной горизонтальной линии в 75 см от верхнего края. Простыня не протекает, также на простыне с двух сторон имеется барьерный край/ загиб на пленке против стекания жидкости размером 10 см. 1шт - Покрытие защитное на стол - покрытие на стол, изготовленно из материала не из гибких волокон. 150см х 250см. 1шт - Покрытие для снимков R-35 см - покрытие для трубки представлено из полиэтиленовой пленки 122.5см х 122.5см х 0.05мм шт. Покрытие может обладать 2шт - положениями - расслабленным и растянутым. В расслабленном положении длина внутреннего радиального отверстия составляет 35-39см. В натянутом положении - длина 118- + 2 см. На отверстии внутреннего диаметра имеется резинка, чтобы прикрепить крышку к монитору. 1шт - Покрытие защитное - защитное покрытие должно быть изготовлено из 100см * 102см * 0,05мм полиэтиленовой плёнки. Ширина покрытия составляет 100 см, длина - 102 см. Покрытие обладает 2 положениями - расслабленным и растянутым. Диаметр отверстия в расслабленном состоянии составляет 38-41см в ширину, а диаметр отверстия в растянутом состоянии составляет 100-103см в ширину. Резиновые ленты представлены на отверстии, чтобы обеспечить помощь в прикреплении и расположении покрытия. 30шт - Салфетки 10х10 см - Стерильная марля с жидким абсорбентом впитываемостью выше, чем 550%. Внутренние слои - 1. Без диэтилгексилфталат, 10 * 10 см общий размер 12 слоёв 1шт - Комплект манифолда с 3 портами для ангиографии. Состав: инфузионная система, манифолд с 3 портами F/Rot.MLL, 150 см инфузионная линияF/MLL, 12 мл шприц-ручка. Имеется возможность поставки устройство для радиального сжатия предназначено для достижения гемостаза после удаления иглы, интродьюсера или катетера из сосудистого русла (по заявке клиента). Метод стерилизации: Этиленоксидом. | штука | 3000 | 31200 | 93600000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
107 | Индивидуальный процедурный комплект для рентгенхирургических вмешательств без диагностического проводника | 1шт - Перчатки - неопудренные покрытия для рук, стерильные, гипоаллергенные размер №7, не вызывает реакций, покраснений на коже рук 1шт - Перчатки - неопудренные покрытия для рук, стерильные, гипоаллергенные размер №7,5 не вызывает реакций, покраснений на коже рук 1шт - Зажим - полипропиленовые медицинские щипцы, предназначенные для использования во время захвата губки при осуществлении антисептических процедур. Ширина наконечника составляет 11.4 мм, Длина - 18.6мм. Размер от соединительной части до дистального конца - 67.5мм. Ширина части захвата пальцем составляет 74 мм, общая длина устройства 184.8мм. Открывающий вектор в части захвата пальца в закрытом положении составляет 23 градуса. Цвет продукта синий! Закруглённый наконечник. 1шт - Скальпель - ручка скальпеля: Изготовлена из акрилонитрилбутадиенстирол материала, общая длина - 121.2мм. Ручка скальпеля должна иметь очертание захвата для пальца, чтобы обеспечить лучшую управляемость и манипуляции. Цвет скальпеля синий. Общая длина рукоятки и захвата для пальца должна составлять 31.5мм в длину. Угол полосы захвата пальцем составляет 30 градусов. Лезвие: изготовлено из нержавеющей стали с допустимой твердостью, толщина 0.39мм. Пластиковый кожух скальпеля изготовлен из полиэтилена низкой плотности. Скальпель №11. 1шт - Чаша 250 мл - 100% Полипропилен,не содержит диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид. Общий диаметр 4,034 "или 10.2см, общая высота 2,17" или 5,55см. Высота верхней границы составляет 0,230 "или 0.58см. Цвет продукта синий. Материал из полипропилена. 1шт - Чаша 100 мл - 100% Полипропилен,не содержит диэтилгексилфталат , не содержит латекс , не содержит поливинилхлорид. Общий объем 100 мл. Прозрачная. 1шт - Чаша 2500 мл - Общий диаметр 249 мм, высота 80.8 мм.Градуированный внутренний профиль при удержании проводника внутри чаши. Общая емкость жидкости 2500 мл , гладкая текстура. Продукт изготовлен из полипропилена. Чаша содержит внутренний проводниковый зажимный держатель . Чаша синего цвета. 1шт - Проводник диагностический - проводник с тефлоновым покрытием, длина 180 см, наружный диаметр - 0,035 ". Дистальный кончик типа J-изогнутый, гибкий, дистальная гибкая часть - 3 мм. Проводник из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием. Проксимальная сварка стержня, ленты и катушки исходный материал в гладкий последовательный купол. Дистальное сварное соединение: сварное соединение стержня, ленты и исходного материала катушки в гладкий последовательный купол. J выпрямление: когда натяжная сила приложена к катушке примыкающая к дистальному концу, J должен открыться до минимум 150 градусов. 1шт - Игла - игла из нержавеющей стали, конический концентратор с соединением замка Люэра, изготовленный из полипропилена, цвет - голубой, 23Ga х 1 1/4'. 1шт - Игла пункционная 18 G - диаметр составляет 1,25 мм или 18Га, длина 2.75 " или 6.98мм. Канюля из нержавеющей стали, концентратор: изготовлен из акрилового мультиполимерного материала, прозрачного цвета, квадратной формы с одной стороны, с кончиком для упора большого пальца и треугольной формы с другой стороны. Защитный чколпачок для иглы изготовлен из прозрачного полиэтилена низкой плотности . Скос иглы представлен с помощью электрополированного наконечника. Минимальный внутренний диаметр концентратора составляет 0,0395 ". Максимальный диаметр проводника - 0,380 ". 1шт - Шприц: объемом (мл) 5 - объем: 5 мл , стерильно, с наконечником тип крепления иглы к цилиндру шприца, при котором игла "надевается" в шприц. 2шт - Шприц: объемом (мл) 10 - объем: 10 мл , стерильно, с наконечником тип крепления иглы к цилиндру шприца, при котором игла "надевается" в шприц. 1шт - Шприц: объемом (мл) 20 - объем: 20 мл , стерильно, с наконечником тип крепления иглы к цилиндру шприца, при котором игла вкручивается в шприц. 1шт - Линии для мониторинга давления для взрослых и детей - 120см длины мама/папа соединитель - типа - "надевания" не содержит диэтилгексилфталат, твердость опоры 84 Термической стабильности, желтая точка 30 мин, черная точка 85 мин., внутренний диаметр 1,6 мм, наружный диаметр 3,2 мм. Прозрачность чистая. Сделано из поливинилхлорида. 1шт - Покрытие: защитное на стол - общий размер скатерти - 180см*137см. Покрытие разделено на 3 части - 2 части из водоотталкивающего полиэтилена и 1 часть из водопоглощающего материала. водопоглощающий материал - поглощает воду с коэффициентом поглощения более, чем 300%, водопоглощающая часть представлена длиной 180 см и 61 см в ширину. Покрытие имеет клеевой маркер на нижней стороне. 1шт - Халат одноразовый – халат усиленный должен быть изготовлен из двух материалов: композитный нетканый материал, состоящий из 100% полипропиленовых волокон, плотностью не ниже 68 и из армированных (усиленных) частей . Размеры: Линия ворота - 22см в длину, Центр-передняя часть от линии шеи до нижней линии - 139.5см, общая ширина в развёрнутом виде - 165см, длина от самой высокой точки плеча до низа - 156см, верхняя точка по длине плеча - 84см, ширина груди - 70см, длина манжеты- 7см * 5см, прорезиненный материал. Усиленная часть рукова составляет 42см. Расстояние между вырезом до усиленной части на груди - 20см. Длина армированной части на груди - 80 см, ширина усиленной части в области груди - 50см. Размер: XL, халат идет в комплекте с полотенцем 1шт - Халат одноразовый - халат усиленный изготовлен из двух материалов: композитный нетканый материал, состоящий из 100% полипропиленовых волокон, плотностью не ниже 68 и из армированных (усиленных) частей . Размеры: Линия ворота - 19см в длину, Центр-передняя часть от линии шеи до нижней линии - 134см, общая ширина в развёрнутом виде - 152см, длина от самой высокой точки плеча до низа - 142см, верхняя точка по длине плеча - 80см, ширина груди - 64см, длина манжеты - 7см * 5см, прорезиненный материал. Усиленная часть рукова составляет 40см. Расстояние между вырезом до усиленной части на груди - 20см. Длина армированной части на груди - 80 см, ширина усиленной части в области груди - 50см. Размер: L, халат идет в комплекте с полотенцем. 1шт - Простыня одноразовая - простыня ангиографическая с 4-мя отверстиями для радиального доступа. Покрытие сделано из 4-х материалов: усиленный нетканый материал, абсорбирующий материал , Полиэтилен, медицинские клеевые полоски на клейкой части. Простыня с абсорбирующей степенью выше чем 400%. Общая ширина простыни 280 см, длина 330 см. Покрытие должно иметь как минимум 2 маркера головной части, напечатанных возле отверстий для пункции. С двух сторон покрытие должно иметь полиэтиленовые края размерами: 70х330 см. Полиэтиленовые края не прошиты, а соединены процедурой термического склеивания и сварки, чтобы защитить структуру простыни и обеспечить стабильную прочность частей материала. Длина не оперативного поля с ножной стороны 153х140 см, от головной части 27х140 см, обе не оперативные части сделаны из усиленный нетканый материал отталкивающего воду материала. Оперативное поле изготовлено из абсорбирующего материала. На оперативном поле имеются 4-ре отверстия с прозрачными клеящимися полосками из медицинского клея, 2 малых отверстия на дополнительном адгезивном поле размером 15х19 см с овальной формы отверстием диаметром 6,2 см. Большие 2 отверстия находятся на дополнительном адгезивном поле 15х19 см с овальными отверстиями размером 10х7 см. 2 малых отверстия должны находится на расстоянии 76 см друг от друга. На левой и правой стороне полиэтиленового края находятся склеенные и запрессованные соединительные полоски общей шириной 10 см от левого и правого краев общей длинной 330 см. Расстояние от верхнего края простыни до центра отверстий 75 см. Все 4-ре отверстия располагаются по одной горизонтальной линии в 75 см от верхнего края. Простыня не протекает, также на простыне с двух сторон имеется барьерный край/ загиб на пленке против стекания жидкости размером 10 см. 1шт - Покрытие защитное на стол - покрытие на стол, изготовленно из материала не из гибких волокон. 150см х 250см. 1шт - Покрытие для снимков R-35 см - покрытие для трубки представлено из полиэтиленовой пленки 122.5см х 122.5см х 0.05мм шт. Покрытие может обладать 2шт - положениями - расслабленным и растянутым. В расслабленном положении длина внутреннего радиального отверстия составляет 35-39см. В натянутом положении - длина 118- + 2 см. На отверстии внутреннего диаметра имеется резинка, чтобы прикрепить крышку к монитору.1шт - Покрытие защитное - защитное покрытие должно быть изготовлено из 100см * 102см * 0,05мм полиэтиленовой плёнки. Ширина покрытия составляет 100 см, длина - 102 см. Покрытие обладает 2 положениями - расслабленным и растянутым. Диаметр отверстия в расслабленном состоянии составляет 38-41см в ширину, а диаметр отверстия в растянутом состоянии составляет 100-103см в ширину. Резиновые ленты представлены на отверстии, чтобы обеспечить помощь в прикреплении и расположении покрытия. 30шт - Салфетки 10х10 см - Стерильная марля с жидким абсорбентом впитываемостью выше, чем 550%. Внутренние слои - 1. Без диэтилгексилфталат, 10 * 10 см общий размер 12 слоёв1шт - Комплект манифолда с 3 портами для ангиографии. Состав: инфузионная система, манифолд с 3 портами F/Rot.MLL, 150 см инфузионная линияF/MLL, 12 мл шприц-ручка.Имеется возможность поставки устройство для радиального сжатия предназначено для достижения гемостаза после удаления иглы, интродьюсера или катетера из сосудистого русла (по заявке клиента). Метод стерилизации: Этиленоксидом. | штука | 300 | 28200 | 8460000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
108 | баллонный катетер для предилатации | Проксимальный конец катетера снабжен гнездом люэровского разъема для подключения раздувающего устройства. В катетере предусмотрен просвет, позволяющий использовать проволочный проводник для размещения катетера. Рентгенконтрастная метка (метки) на баллоне делает возможным его точное размещение. На катетеры нанесены метки для использования при введении через плечевую или бедренную артерию. Дилатационный баллонный катетер должен состоять из баллона (расширяющий элемент) возле внешнего конца с одинарной рентгеноконтрастной (платиноиридиевой) меткой на середине рабочей длины баллона (для диаметров от 1,25мм до 1,50 мм) и двойной рентгеноконтрастной меткой для баллона (для диаметров от 2,00 мм до 4,50мм), которая определяет рабочую длину баллона при номинальном давлении. Катетер должен иметь мягкий кончик. Два коаксиальных просвета позволяют перемещать проволочный проводник катетера и обеспечивают заполнение баллона. Два указателя на проксимальной части указывают вход головки баллонного катетера из проводникового катетера. (плечевой 90 см, бедренный 100 см). Проксимальная часть трубки имеет покрытие PTFE, внешняя часть имеет гидрофильное покрытие, для того, чтобы упростить проксимальное введение с плавным переходом к внешней части. Материал баллона – Novalon™ Semi-Complaint. Баллонный дилатационный катетер должен быть совместим с ≤ 0.014” (0.36 мм) проводниками и ≥5F (0.056” /1.42 мм) системой доставки катетера. Рабочая длина составляет от 140-142 см. Диаметр проксимального шафта – 1,98 F, диаметр дистального шафта – 2,4F для Ø 1.25 до 2.00 мм.; 2,7 F для Ø 2.25 до 3.50мм. Номинальное давление (NP) 7 АТМ, давление разрыва (RBP) 14-16 АТМ Ø 1.25 до 3.50мм. Длина кончика 5.00мм. для Ø 1.25 до 2.00 мм., 3.50 мм. для Ø 2.25 до 3.50 мм., Катетер должен иметь размеры баллона - диаметр (мм): 1.25, 1.50, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50; и длиной (мм): 6, 9, 12, 14, 15., 17, 20, 25, 30, 33, 38, 41. Стерилизация - этилен оксидом. | штука | 300 | 42000 | 12600000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
109 | баллонный катетер для постдилатации | На катетеры нанесены метки для использования при введении через плечевую или бедренную артерию. Rx – порт, расположенный на 25 см дистальнее мягкого наконечника, служит выходом для наконечника. Баллон покрыт гидрофильным покрытием, которое продолжается и проксимальнее баллона в сторону Rx – порта. Материал баллона – нейлон. Проксимальная часть катетера закрыта, снабжена люеровским портом для раздувания/сдувания баллона. Наличие двух рентгенконтрастных платина-иридиевых (обжатие и нулевой профиль) маркеров позволяют контролировать положение катетера относительно кончика проводника катетера плечевой (90 см) или бедренной (100 см) артерии. Длина кончика 3.5±0.5мм. Профиль кончика 0.019´´. Профиль баллона 0.70 до 1.30мм для всех диаметров. Баллонный дилатационный катетер должен быть совместим с ≤ 0.014” (0.36 мм) проводниками и ≥5F (0.056” /1.42 мм) системой доставки катетера. Рабочая длина составляет от 142 cm. Диаметр проксимального шафта – 1,98 F, диаметр дистального шафта – 2,7 F. Номинальное давление (NP) 12 АТМ, давление разрыва (RBP) 20 АТМ. Катетер должен иметь размеры баллона - диаметр (мм): 2.0, 2.25, 2.50, 2.75, 3.0, 3.50, 4.00, 4.50 и длиной (мм): 8,10,13,15,18,23,28,30,35,38,45. Стерилизация - этилен оксидом. | штука | 300 | 42000 | 12600000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
110 | набор мониторинга внутрисосудистого давления с вариантами исполнения(стандартный комплект с одним каналом) | длина полипропиленовой трубки - 48дюйм,12дюйм Длина трубки для в\в вливания – 60дюйм и 3дюйм. Магнитоэлектрический катетер (0,11) Внешний диаметр - 2,80±0,07мм Внутренний диаметр - 1,27±0,12мм В/в катетер (0,16) O.D.- Внешний диаметр - 4,10±0,05мм Внутренний диаметр - 3,0±0,05мм Коробка/Упаковка для выкладки Размер – 12” x 8” x 5” (для одного набора) | штука | 700 | 7000 | 4900000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
111 | набор мониторинга внутрисосудистого давления с вариантами исполнения(стандартный комплект с двумя каналами) | длина полипропиленовой трубки - 48дюйм,12дюйм Длина трубки для в\в вливания – 60дюйм и 3дюйм. Магнитоэлектрический катетер (0,11) Внешний диаметр - 2,80±0,07мм Внутренний диаметр - 1,27±0,12мм В/в катетер (0,16) O.D.- Внешний диаметр - 4,10±0,05мм Внутренний диаметр - 3,0±0,05мм Коробка/Упаковка для выкладки Размер – 12” x 8” x 5” (для одного набора) | штука | 500 | 14000 | 7000000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
112 | система коронарных стентов (для протяженных стенозов) покрытых сиролимусом | cистема коронарного стента, содержащего лекарственный препарат Сиролимус, предназначен для улучшения диаметра коронарного просвета у пациентов с симптоматической ишемической болезнью сердца, обусловленной de novo, а также внутристентовых очагов повторного сужения (длины « 56мм) в нативных коронарных артериях с диаметром эталонного сосуда от 2,25мм до 3,5мм у пациентов, которым можно делать чрескожную транслюминальную коронарную ангиопластику (ЧТКА) и стентирование. Тип стента Расширяющийся баллон. Дизайн стента: Конусовидный с уникальным гибридным дизайном ячеек, включающий разумное сочетание открытого и закрытого типа этих ячеек. Длина стента 30, 40, 50, 60 мм (длина стента обусловлена сложностью лечения протяженных стенозов). Диаметр стента 2.75-2.25, 3.00-2.50,3.50-3.00 мм. Толщина балки - 65 мкм. Площадь поверхности (Max) 299.66 мм2 (диаметр: 3.50 - 3.00 мм, длина стента: 60 мм). | штука | 50 | 280000 | 14000000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
113 | Лекарственно-покрытый стент | Система установки коронарного стента, выделяющего эверолимус, диаметром (мм): 2; 2.25; 2.5; 2.75; 3; 3.25; 3.5; 4; длиной (мм): 8; 12; 15; 18; 23; 28; 33; 38; 48. Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец соединенных 3мя перемычками по типу "вершина-к-впадине". Материал стента: кобальт хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Система доставки: баллонный катетер быстрой смены 145см из пебакса (полиэфира) совместимый с 0.014" проводником. 2 рентгеноконтрастных маркера по краям стента. Профиль кончика не более 0.017". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.042" (стент 3.0x18мм). Протяженность цилиндрической части баллона за края стента не более 0.65мм. Длина конуса баллона не более 2мм для стентов 2.25-3.0 мм. 5ти-лепестковая укладка баллона. Номинальное давление (NP) 10 атм; расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Срок годности 36 месяцев. | штука | 100 | 210000 | 21000000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
114 | Баллонный катетер | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 145см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки с просветом 0.021" (0.53мм) скошенной на конце, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Соединение между сегментами без внутреннего мандрена. Двойное гидрофильное покрытие снаружи и гидрофобное покрытие канала проводника. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.1/2.4F (TREK) 2.1/2.3F (MINI TREK), длина кончика 3мм. Профиль вхождения в поражение: 0.0168" (0.42мм). Профиль прохождения 0.021" (0.53мм) в средней части баллона (кроссинг профиль). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона для размеров 2.25 - 5.0мм. Номинальное давление (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.0мм и 1.1мм. Длина плеча (конусной части баллона) 3.3мм. Размерный ряд: диаметр 1.2, 1.5, 2.0мм, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0мм , длина 6, 8, 12 ,15, 20, 25, 30мм. Срок годности 36 месяцев. | штука | 100 | 48000 | 4800000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
115 | Стент коронарный с лекарственным покрытием и биоразлагаемым полимером | Коронарная стент-система, покрытая сиролимусом, представляет собой комбинированный продукт устройство/лекарство, состоящее из двух компонентов: устройства (одобренная СЕ коронарная стент-система из сплава L-605 (кобальт-хрома), покрытого лекарственным веществом, содержащим сиролимус, активного фармакологического компонента в биоразлагаемом полимерном матриксе. Устройство представляет собой баллонорасширяемый коронарный стент внутри быстрозаменяемого доставляющего катетера. Состав покрытия, которое накладывается аблюминально на поверхность стент системы, включает комбинацию биоразлагаемых полимеров, смешанных с сиролимус. Номинальные дозы сиролимуса на стенте в зависимости от размера и длины варьируется от 42,08 мкг до 329,98 мкг. Активный фармацевтический ингредиент (АФИ): Сиролимус. Неактивные ингредиенты; Биоразлагаемые полимеры: поли-L-лактид, 50-50 поли-DL-лактид-когликолид и поливинилпирроли-дон на люминальной и боковых поверхностях стента и баллона. Распад полимера 6 месяцев. Стент подходит для крепления к баллонам доставляющего катетера различных размеров, от 2,25 до 4,0 мм. Система доставки быстрой смены катетера с баллоном, расположенным на дистальном конце. Дистальный стержень состоит из двух лучей, один используется для расширения баллона, а второй представляет собой проводник. Проксимальный стент представляет собой гипотрубку из нержавеющей стали. Визуальные проксимальные маркеры расположены на расстоянии 90 см и 100 см от дистального вспомогательного наконечника катетера, позиционирование которого не требует помощи рентгеноскопии. Характеристики компонентов стента: Длина стента (мм) 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36; 40. Доступные номинальные диаметры стента (мм) 2.25; 2.50; 2.75; 3.00; 3.50; 4.00. Толщина каркаса не более 73 мкм (0.0029’’). Дизайн стента: Гибридная конструкция (закрытые ячейки по краям и открытые ячейки в середине); 6 ячеек (диаметр стента 2,25-2,50 мм), 8 ячеек (2,75-3,50 мм), 10 ячеек (4,00 мм). Рабочая длина системы доставки 140 см. Соотношение металл/артерия в среднем 14%. Сжимаемость менее 1 %. Средняя сократимость менее 5 %. Совместим с коронарным проводником (макс.)-0.014” (0,36 мм). Совместим с проводниковым катетером 5 F (1,65 мм). Номинальное давление 8 бар. Расчетное давление разрыва 14 бар. Продукт используется для увеличения просвета коронарной артерии у пациентов с симптомами ИБС вследствие образования очагов протяженностью ≤ 40 мм в нативной коронарной артерии диаметром от 2,5 мм до 4,0 мм. Способ стерилизации - этиленоксид. Размеры по заявке заказчика. | штука | 100 | 210000 | 21000000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
116 | Дилатационный и перфузионный коронарный катетер | Дилатационный и перфузионный коронарный катетер - предназначен для диагностики и лечения поражений коронарных артерий с острой тотальной окклюзией. Катетер позволяет: расширить стенозированный участок острой тотальной окклюзии до диаметра 1,42 мм (4,26 F), определить локализацию и протяженность поражения, визуализировать состояние артерии дистальнее места острой тотальной окклюзии, а также местно ввести лекарственные средства. Дилатационный и перфузионный коронарный катетер 0,014" – быстрозаменяемый катетер для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики (ЧТКА), имеет одно отверстие в проксимальной части и двойное в дистальной: Постепенно увеличивающийся диаметр внешнего просвета позволяет добиться эффекта расширения. Общая длина катетера 138см (+/-2 см)., дистальная часть 25 см., материал дистальной части Pebax. Профиль прохождения (кончик) ≤0,018" (0,457 мм), длина кончика 2,5 (+/-1 мм)., поперечный профиль ≤0,026". Радиоизотопные маркеры: Четыре 24-каратных золотых маркера. Катетер имеет атравматический закругленный кончик конической формы для пенетрации тромба, вызывающего тотальную окклюзию просвета сосуда. Диаметр катетера постепенно увеличивается, достигая максимума в 1,42 мм (4,26 F). Подобная конструкция позволяет добиться эффекта Доттера перед установлением стента или устройств для ЧТКА, а также местно вводить лекарственные средства и проводить дистальную ангиографию, при наличии тромба, посредством введения контрастной среды через катетер. Нажимная мощность и гибкость (на дистальном конце) катетера высокая. Управляемость высокая. Совместимость с принадлежностями: Совместим с любым проводниковым катетером размером 6F, совместим с коронарным проводником размером 0,014" (0,356 мм). Совместим с физиологическим солевым раствором с гепарином и контрастной средой. Совместим со стандартными лекарственными средствами для ЧКВ. Катетер имеет стилет и оболочку, как защитные элементы для дистального отдела. Упаковка индивидуальная, стерильная. Способ стерилизации - этиленоксид. | штука | 10 | 115000 | 1150000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
117 | Двухпросветный коронарный микрокатетер | Двухпросветный коронарный микрокатетер - предназначен для поддержки проводника при прохождении в области бифуркации и боковых ветви, замены проводников при проведении чрезкожной транслюминальной коронарной ангиопластики (ЧТКА). Катетер используется при лечении коронарных повреждений вблизи критических бифуркаций, в которых коронарный проводник не гарантирует необходимую опору при взаимодействии боковой ветви. Техническая характеристика: Общая длина катетера 140 см. Катетер имеет систему «Over the wire». Просвет монорельса размещен на дистальном конце катетера, выходной просвет катетера расположен на расстоянии 6,5 мм от дистального конца. Порт для проводника расположен на расстоянии 210 мм от дистального конца. Двое радиоизотопных маркера расположены дистально; длина дистальной 1.0 мм., длина проксимальной 0.5 мм. Катетер имеет коническую форму с внешним диаметром в диапазоне от проксимальных 3,2 Fr до дистального профиля 0,017 дюйма. Диаметр шафта проксимально: 3.2 Fr (1.07 мм) / 3.1Fr (1.03 мм), дистально: 2.9 Fr (0.97 мм) / 2.2 Fr (0.73 мм). Профиль прохождения (кончик) 0.017" (0.43 мм), длина кончика 0.5 мм. Благодаря монорельсу подобная конструкция катетера позволяет легко подвести коронарного проводника к целевым артериям и ее ветвей перед ЧТКА или последующей имплантации коронарного стента. Совместимость с принадлежностями: Совместим с коронарным проводником (макс.) - 0.014” (0,36 мм). Совместим с проводниковым катетером 5 Fr (0.056” - 1,44 мм). Соответствует требованиям и стандартам ЕС (СЕ mark). Упаковка индивидуальная, стерильная. Состав одного комплекта содержит: Катетер х 1 шт. Промывочная игла х 1шт. Способ стерилизации - этиленоксид. Срок стерильности с момента изготовления 3 года. | штука | 10 | 190000 | 1900000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
| ИТОГО: |  |  |  |  | 1814526932.6
| Директор _________________________ | А. Кодасбаев
МП