## ТЗ
Приложение №1 к Тендерной документации
№ лота | Наименование закупаемых товаров, работ, услуг | Краткая характеристика закупаемых товаров, работ, услуг | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. тенге | Общая сумма тенге | Срок поставки товара | Место поставки товара
1 | кровать функциональная с безопасной нагрузкой до 170кг | Регулировки секций кровати осуществляются электроприводами, которые управляются пультом дистанционного управления: Тазовая секция имеет фиксированную конструкцию длина головной/спинной/центральной/бедренной/ножной секции – 37,5 / 38 / 22 / 38 / 57,5 см; Отклонение головной секции – от 0 до 63 градусов; Излом головной секции в крайнем положении - 20 градусов; Отклонение ножной секции – от 0 до 56 градусов; Излом ножной секции в крайнем положении - 65 градусов. Электропитание от сети – 230 В/50 Гц; Потребляемая мощность (не более) – 400 Вт. Количество секций - 5; Габариты кровати ДхШхВ – 227 х 109 х 99см; Высота ложа от уровня пола - 55 см; Безопасная рабочая нагрузка – 170кг. Каркас: Нижний каркас кровати, включая ножки, должен быть изготовлен из прямоугольных профильных труб –25х25 и 40х40 мм. Для усиления конструкции ножки кровати должны иметь попарную связку из прямоугольных профильных труб 25х25 мм; Размер нижнего каркаса кровати должен быть не более чем 1300х820 мм. Все части каркаса кровати должны иметь полимерную порошковую окраску, устойчивую к механическим воздействиям и воздействиям дезинфицирующих средств, используемых в лечебных учреждениях. Каркас кровати должен быть оснащен противоударными бамперами (отбойник), для смягчения удара о стены и другие ограждения при перемещении кровати, не менее 4 шт, расположенными по углам кровати, диаметром не менее 140 мм. Бамперы должны быть выполнены из светлого, предпочтительно серого пластика. Торцы(передняя и задняя спинки кровати): Конструкция торцов кровати должна быть легкосъемной, обеспечивающей максимально быстрый доступ медицинского персонала к пациенту. Снятие торцов должно осуществляться путем простого вытягивания торцов из держателей, при этом должно исключаться использование для крепления торцов фиксаторов, замков и т.д. При снятии торцов на каркасе кровати не должно оставаться никаких элементов торцов. Каркас торцов должен быть выполнен из круглой трубы с полимерной порошковой окраской диаметром не менее чем 25 мм. Верхние углы торцов должны быть скруглены . Декоративные панели закругленной формы в верхней части , должны быть выполнены из HPL -пластика, толщиной не менее 5 мм. На декоративной панели спинной секции кровати расположен карман из цветного полипропилена, предназначенный для временного хранения медицинских документов пациента. Материал декоративной панели и кармана должен выдерживать постоянную санитарную обработку дезинфицирующими средствами. Колеса: Кровать должна быть оснащена не менее чем четырьмя колесами, с индивидуальным тормозом. Диаметр колеса должен быть не менее чем 125 мм. Колеса должны быть снабжены шинами из антистатической серой резины не оставляющей следов на полу помещения. Ложе кровати должно иметь не менее 5 (пяти) секций. Размеры ложа должны быть не менее 202х90 см. Каркас ложа кровати должен быть изготовлен из прямоугольной профильной трубы - 20x20, 40x40 мм и 25x40 мм. Рама ложа должна быть снабжена втулками из круглой трубы d=25 мм для установки головной и ножной спинок кровати. Материал ложа – сварной стальной каркас выполненный из профильной трубы 20х20х1,5мм, окрашенный эпоксидной полимерной краской. На верхней поверхности каркаса должны быть установлены листы листового технополимера (HPL-пластик), образующие поверхность для лежания. Толщина листа поверхности для лежания(HPL-пластик) должна быть в пределах 5-8 мм.О бе плоскости листа поверхности для лежания (HPL-пластик)должны быть ламинированы декоративной пленкой. Листовой материал поверхности для лежания (HPL-пластик) должен быть износостойким ,стойким к ультрафиолету, антивандальным, пластичным, рентгенопроницаемым. Листовой материал поверхности для лежания (HPL-пластик)должен быть химически инертным – выдерживать полное погружение в ацетон в течение 5 минут, при этом на поверхности материала не должно возникать трещин , признаков растворения материала, изменения цвета и прочих повреждений. Плотность листового материала поверхности для лежания (HPL-пластик)должна быть не менее 1,35 г/см3.Листовой материал поверхности для лежания(HPL-пластик)должен обладать прочностью. Прогиб листового элемента размером 900х220х5мм при нагрузке 5кг, приложенной к центру элемента с точек опоры на расстоянии 870мм, не должен превышать 20мм. Секции ложа должны быть жестко закреплены на металлических каркасах секций. Каждая из секций ложа должна иметь не менее пяти точек крепления. На секциях ложа закреплены ручки из бактериостатичного полимера, служащие для поднятия спинной и головной секций ложа и удержания матраса. Высота ложа кровати от пола должна быть не более 550 мм. Комплектация: Кровать обязательно должна быть укомплектована матрацемДхШхВ – 200 х 90 х 10см из ППУ в чехле на «молнии» ткань Тик. Каждая кровать должна быть укомплектована парой опускаемых, складных боковых ограждений, выполненных из 3-х горизонтальных параллельных поручней (круглая труба диаметром 20 мм) с полимерной порошковой окраской. На переднем и заднем концах ограждения установлены полимерные ручки. Ограждения складываются продольно в сторону ножного торца. В верхнем положении автоматически фиксируются. Длина боковых ограждений должна быть в пределах 1610-1630 мм, высота над уровнем ложа (в поднятом состоянии) в пределах 300-330 мм. Ручки боковых ограждений выполнены из прочного стеклонаполненного полимера, обладающего повышеннойбактериостатичностью, ручка в головном отделе служит опорой при вставании. Кровать должна быть укомплектованаинфузионной стойкой-капельницей, регулируемой по высоте. Кровать должна быть укомплектована приспособлением для подтягивания с рабочей нагрузкой 75 кг. Должна быть предусмотрена возможность установки держателя для судна медицинского «Ладья» Должна быть предусмотрена установка рамы Балканской с приспособлениями для двигательной реабилитации. | комплект | 4 | 1000000 | 4000000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
2 | кровать функциональная с безопасной нагрузкой до 120кг | Регулировка наклона головной и ножной секций – вручную, на ростаматах; Количество секций - 5; Габариты кровати ДхШхВ – 227 х 109 х 99см; Высота ложа от уровня пола - 55 см; Безопасная рабочая нагрузка – 120кг. Длина головной/спинной/центральной/бедренной/ножной секции – 37,5 / 38 / 22 / 38 / 57,5 см.Отклонение головной секции – от 0 до 60 градусов; Отклонение ножной секции – от 0 до 60 градусов; Излом ножной секции в крайнем положении – 70 градусов; Тазовая секция должна иметь фиксированную конструкцию. Каркас: Нижний каркас кровати, включая ножки, должен быть изготовлен из прямоугольных профильных труб –25х25 и 40х40 мм. Для усиления конструкции ножки кровати должны иметь попарную связку из прямоугольных профильных труб 25х25 мм; Размер нижнего каркаса кровати должен быть не более чем 1300х820 мм. Все части каркаса кровати должны иметь полимерную порошковую окраску, устойчивую к механическим воздействиям и воздействиям дезинфицирующих средств, используемых в лечебных учреждениях. Каркас кровати должен быть оснащен противоударными бамперами (отбойник), для смягчения удара о стены и другие ограждения при перемещении кровати, не менее 4 шт, расположенными по углам кровати, диаметром не менее 140 мм. Бамперы должны быть выполнены из светлого, предпочтительно серого пластика. Торцы(передняя и задняя спинки кровати): Конструкция торцов кровати должна быть легкосъемной, обеспечивающей максимально быстрый доступ медицинского персонала к пациенту. Снятие торцов должно осуществляться путем простого вытягивания торцов из держателей, при этом должно исключаться использование для крепления торцов фиксаторов, замков и т.д. При снятии торцов на каркасе кровати не должно оставаться никаких элементов торцов. Каркас торцов должен быть выполнен из круглой трубы с полимерной порошковой окраской диаметром не менее чем 25 мм. Верхние углы торцов должны быть скруглены . Декоративные панели закругленной формы в верхней части , должны быть выполнены из HPL -пластика, толщиной не менее 5 мм. На декоративной панели спинной секции кровати расположен карман из цветного полипропилена, предназначенный для временного хранения медицинских документов пациента. Материал декоративной панели и кармана должен выдерживать постоянную санитарную обработку дезинфицирующими средствами. Колеса: Кровать должна быть оснащена не менее чем четырьмя колесами, с индивидуальным тормозом. Диаметр колеса должен быть не менее чем 125 мм. Колеса должны быть снабжены шинами из антистатической серой резины не оставляющей следов на полу помещения. Ложе кровати должно иметь не менее 5 (пяти) секций. Размеры ложа должны быть не менее 202х90 см. Каркас ложа кровати должен быть изготовлен из прямоугольной профильной трубы - 20x20, 40x40 мм и 25x40 мм. Рама ложа должна быть снабжена втулками из круглой трубы d=25 мм для установки головной и ножной спинок кровати. Материал ложа – сварной стальной каркас выполненный из профильной трубы 20х20х1,5мм, окрашенный эпоксидной полимерной краской.. На верхней поверхности каркаса должны быть установлены листы листового технополимера (HPL-пластик), образующие поверхность для лежания. Толщина листа поверхности для лежания(HPL-пластик) должна быть в пределах 5-8 мм. Обе плоскости листа поверхности для лежания (HPL-пластик)должны быть ламинированы декоративной пленкой. Листовой материал поверхности для лежания (HPL-пластик) должен быть износостойким ,стойким к ультрафиолету, антивандальным, пластичным, рентгенопроницаемым. Листовой материал поверхности для лежания (HPL-пластик)должен быть химически инертным – выдерживать полное погружение в ацетон в течение 5 минут, при этом на поверхности материала не должно возникать трещин , признаков растворения материала, изменения цвета и прочих повреждений. Плотность листового материала поверхности для лежания (HPL-пластик)должна быть не менее 1,35 г/см3. Листовой материал поверхности для лежания(HPL-пластик)должен обладать прочностью. Прогиб листового элемента размером 900х220х5мм при нагрузке 5кг, приложенной к центру элемента с точек опоры на расстоянии 870мм, не должен превышать 20мм. Секции ложа должны быть жестко закреплены на металлических каркасах секций. Каждая из секций ложа должна иметь не менее пяти точек крепления. На секциях ложа закреплены ручки из бактериостатичного полимера, служащие для поднятия спинной и головной секций ложа и удержания матраса. Высота ложа кровати от пола должна быть не более 550 мм. Комплектация: Кровать обязательно должна быть укомплектована матрацемДхШхВ – 200 х 90 х 10см из ППУ в чехле на «молнии» ткань Тик. Каждая кровать должна быть укомплектована парой опускаемых, складных боковых ограждений, выполненных из 3-х горизонтальных параллельных поручней (круглая труба диаметром 20 мм) с полимерной порошковой окраской. На переднем и заднем концах ограждения установлены полимерные ручки. Ограждения складываются продольно в сторону ножного торца. В верхнем положении автоматически фиксируются. Длина боковых ограждений должна быть в пределах 1610-1630 мм, высота над уровнем ложа (в поднятом состоянии) в пределах 300-330 мм. Ручки боковых ограждений выполнены из прочного стеклонаполненного полимера, обладающего повышеннойбактериостатичностью, ручка в головном отделе служит опорой при вставании. Кровать должна быть укомплектованаинфузионной стойкой-капельницей, регулируемой по высоте. Кровать должна быть укомплектована приспособлением для подтягивания с рабочей нагрузкой 75 кг. Должна быть предусмотрена возможность установки держателя для судна медицинского «Ладья» Должна быть предусмотрена установка рамы Балканской с приспособлениями для двигательной реабилитации. | комплект | 10 | 700000 | 7000000 | в течение 5 календарных дней после получения Заявки Заказчика, DDP | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93. Аптечный склад
| ИТОГО: |  |  |  |  | 11000000
| Директор _________________________ | А. Кодасбаев
МП