## Лист1
Объявления
о проведении закупа способом запроса ценовых предложений-19
г.Алматы |  |  |  |  | «15» августа 2019г.
Наименование Заказчика: ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы
Адрес Заказчика: г.Алматы, ул. Толе би, 93
№ лота | Наименование лекарственных средств и изделий медицинского назначения | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу по лотам | Сумма по лотам
1 | Скальпель (размер по заявке заказчика) | Скальпель стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съемными лезвиями №10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36, из нержавеющей/углеродисто | штука | 3000 | 63.61 | 190830
2 | Управляемый направляющий интродьюсер | Управляемый армированный интродьюсер с точным контролем изгиба. Наличие атравматичного кончика и гемостатического клапана. Двухсторонний изгиб. Рентген контрастный маркер на кончике. Размер интродьюсера 8.5 Fr, размер дилятатора 8.5 Fr, максимальный размер проводника .032 (in), рабочая длина 61, 71 см. Длина просвета интродьюсера 81, 91 см. Тип изгиба Small Curl, Medium Curl, Large Curl. | штука | 2 | 400000 | 800000
3 | Управляемый электрофизиологический картирующий катетер стерильный,однократного применения, диаметром 7F, длиной 115 см, с изгибом D | Электрод должен быть специально предназначен для проведения картирования устьев легочных вен Соответствие Возможность управления электродом в двух плоскостях Соответствие. Диаметр дистальной части электрода в области петли Не более 3F. Диаметр проксимальной части электрода Не менее 7 F. Диаметр петли Изменяемый. Максимальный диаметр петли Не более 15 мм. Минимальный диаметр петли Не более 25 мм. Число электродов для регистрации внутрисердечных электрограмм Не менее 10/20. Возможность одновременной регистрации биполярных и униполярных сигналов Соответствие. Длина катетера Не менее 115 см. Типы кривизны D. Предел досягаемости для кривизн D – 64 мм. Совместимость с различными ЭФИ системами Соответствие. Необходимость однократного использования Соответствие. Расстояние между центрами электродов Не менее 8 мм, 2-6-2мм. Материал электродов Платино-иридиевый сплав. Материал вводимой части катетера Полиуретан. Материал внутренних проводящих проводов медь. Материал петли Нитинол. Компрессионная пружина на внутренней тяге Наличие Плавность хода рабочей части катетера, отсутствие «скачков» и «мертвых зон» при перемещении рабочей части катетера Соответствие. Возможность визуализации катетера на навигационной системе Соответствие | штука | 2 | 740000 | 1480000
2470830
Выделенная сумма: 2 470 830,00 (два миллиона четыреста семьдесят тысяч восемьсот тридцать ) тенге 00 тиын.
Срок поставки товара: DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика, срок действия договора до 31.12.2019г.
Место поставки товара: ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, Толе би 93, аптечный склад.
Место и окончательный срок предоставления ценовых предложений: г.Алматы, ул.Толе би 93, 2-этаж, отдел государственных закупок , дата 22.08.2019г. время: 09:00 часов.
Дата и время вскрытия ценовых предложений: г.Алматы, ул.Толе би 93, 2-этаж, отдел государственных закупок, дата 22.08.2019г. время 11:00 часов.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(727) 225-04-84.
| и.о. Директора |  | Кенжебаев А.М.
| Начальник отдела по |  | Рахимбердиев Ж.К.
государственным закупкам