Протокол об итогах государственных закупок способом из одного источника на 2022г.

№ОИ-9

г.Алматы, ул. Толе би, 93						        	 04 февраля 2022  год

кабинет директора 						   		     12ч. 00мин

1. Организатор и заказчик государственных закупок – ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» - в соответствии пп.3 п.105 Постановления Правительства РК №375 от 04.06.2021г. «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» провел закупки способом из одного источника: в связи с тем что, имеется потребность в осуществлении закупа товаров, на период до подведения итогов тендера.

| №пп | Наименование товара | Ед.изм. | Количество, объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оксигенатор мембранный половолоконный | штука | 50 |
| 2 | Аспирационный катетер Export Advanced в наборе | штука | 60 |
| 3 | Баллонный дилатационный катетер NC Euphora RX, длиной баллонов (мм) 6, 8, 12, 15, 20, 27 и диаметром баллонов (мм) 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.50, 5.00, стерильный, однократного применения. | штука | 50 |
| 4 | Артериальные канюли | штука | 50 |
| 5 | Канюля венозная кардиоваскулярная армированная с гибкой линией с прямым или изогнутым наконечником, размерами: 20 Fr, 22 Fr, 24 Fr; 26 Fr, 28 Fr, 30 F | штука | 15 |

2. Общая сумма составляет  16 736 400,00 (шестьнадцать миллионов семьсот тридцать шесть тысяч четыреста) тенге 00 тиын.

3. Наименование и местонахождение поставщика, с которым будет заключен договор и цена договора согласно представленному ценовому предложению:

| № пп | Наименование потенциального поставщика | Адрес потенциального поставщика | Сумма, тенге |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО "Dana Estrella" | г.Алматы, ул. Гоголя, 89А | 9 000 000 |
| 2 | ТОО "Dana Estrella" | г.Алматы, ул. Гоголя, 89А | 3 600 000 |
| 3 | ТОО "Dana Estrella" | г.Алматы, ул. Гоголя, 89А | 2 400 000 |
| 4 | ТОО "Dana Estrella" | г.Алматы, ул. Гоголя, 89А | 1 500 000 |
| 5 | ТОО "APEX Co" | г.Алматы, мкр.Нур Алатау, ул.Еркегали Рахмадиев,35 | 236 400 |

4. Организатор и заказчик государственных закупок по результатам данных закупок способом из одного источника решил закупить товары у следующего поставщика:

| № п/п | Наименование закупаемых товаров | Наименование поставщика | Полная характеристика (описание) товаров | Место и сроки поставки: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оксигенатор с интегрированным артериальным фильтром с кардиотомным/венозным резервуаром или без, с биопокрытием, стерильный, однократного применения | ТОО "Dana Estrella" | Тип оксигенатора-мембранный половолоконный. Тип мембраны –микропористый полипропилен. Площадь мембраны оксигенатора-2,5 м2. Трансфер кислорода при 7 л/мин- не менее 420 мл/мин. Трансфер углекислого газа при 7 л/мин- не менее 310 мл/мин, Первичный обьем заполнения оксигенатора не более 260 мл, Скорость кровотока 1-7 л/мин, встроенный в оксигенатор артериальный фильтр - 38 микрон, Материал теплообменника-РЕТ(полиэтилентерфтолат), металлическая скоба между током крови и воды для удаления электростатического напряжения в оксигенаторе. Встроенная линия автоматического удаления пузырьков из оксигенатора, Венозно-кардиотомный резервуар -Материал изготовления - Tritan - Полностью прозрачный ударопрочный корпус. Покрытие- Balance™ Biosurface , Обьем венозного резервуара-4 500 мл Вращение венозных туррелей – на 360 градусов, гнезда датчиков давления под острым углом по отношению току крови. Наличие адаптера 1/2- 3/8 для венозной линии кардиотомного резервуара Кровоток (кардиотомной крови) 1-7 л/мин, Максимальный кровоток в кардиотомном резервуаре 6 л/мин,Размер кардиотомного фильтра 40 микрон, Наличие раздельного венозного и кардиотомного фильтров Наличие порта для подсоединения вакуума к венозному резервуару, наличие порта для присоденинения датчиков давления в резервуаре. Сертифицирован для работы с летучими анестетиками ( севоран, севофлюран, изофлюран). Система магистралей - схема магистралей из поливинилхлорида или силикона по индивидуальному заказу каждой клиники, основные магистрали соединены с коннекторами оксигенатора и венознозного резервуара. Набор для операционного стола включает в себя держатель для магистралей, кардиотомный отсос 20х16 Fr. Мешок для утилизации набора. Оксигенатор и система магистралей одной фирмы-производителя. Оксигенатор поставляется в наборе одновременно с кардиотомным венозным резервуаром и системой собственных магистралей покрытых Balance™ Biosurface | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр», г.Алматы, ул. Толе би, 93 В течение 5 календарных дней по заявке Заказчика |
| 2 | Аспирационный катетер Export Advanced в наборе | ТОО "Dana Estrella" | Катетер имеет дистальный рентгеноконтрастный концевой маркер, проксимальный люэровский порт и предварительно установленный стилет (в соответствующих случаях). Проксимальный люэровский порт предназначен для подсоединения аспирационной линии . Наличие инкапсулированной металлической оплетки в стенке катетера, технология FullWall. Плоское сечение металлической оплетки. Наличие рентгеноконтрастной метки на 1,5 мм проксимальнее мягкого кончика катетера.Совместимость с проводником 0.014", с проводниковым катетером 6F. Длина катетера 140 см. Диаметр кончика 0.068". Внутренний просвет 0,043". Мягкий атравматичный кончик с фигурным срезом запатентованной конфигурации. Комплект: Аспирационная линия, ¶аспирационный шприц - 2 шт по 30 мл,¶Чашка фильтр с размером пор 40 µ, аспирационный катетер двухпросветный на протяжении 21 см с минимальным диаметром 6F (минимальный внутреннний диаметр 1,78 мм (0,070 дюйма)) или 7F (минимальный внутренний диаметр 2,03 мм (0,080 дюйма)) .¶ | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр», г.Алматы, ул. Толе би, 93 В течение 5 календарных дней по заявке Заказчика |
| 3 | Баллонный дилатационный катетер NC Euphora RX, длиной баллонов (мм) 6, 8, 12, 15, 20, 27 и диаметром баллонов (мм) 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.50, 5.00, стерильный, однократного применения. | ТОО "Dana Estrella" | Баллонный дилатационный катетер для пост дилятации , представляет собой систему быстрой замены для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики (ЧТКА). Номинальное давление разрыва 12АТМ, давление разрыва 20АТМ. Полезная длина катетера 142см. Рентгеноконтрастные платиново иридиевые баллонные маркеры обеспечивают точное размещение. . На шафте имеются маркеры для методов плечевого и бедренного доступа.Диаметр кончика баллонного катетера – 0.015 Технология укладки баллона 3 лепестка при Ø 2,00-3,75mm, 5 лепестков при Ø 4,00-5,00mm. Размер шафта при 2,00-3,75; 4,00-5,00 Проксимальный 0,69mm (2,1F) Дистальный 0,91mm (2,7F). Наличие размеров длиной баллонов (мм) 6, 8, 12, 15, 20, 27 и диаметром баллонов (мм) 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.50, 5.00, Срок хранения 2 года. | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр», г.Алматы, ул. Толе би, 93 В течение 5 календарных дней по заявке Заказчика |
| 4 | Артериальные канюли | ТОО "Dana Estrella" | Артериальные канюли ¶Канюли артериальные с тонкостенным наконечником, удлиненным, цельнолитым, устойчивым к перегибам корпусом и армированными стенками. Эта конструкция позволяет достичь более высокой скорости потока при минимальной разнице давления. Снабжены отметками глубины введения. Комплектуется ретгенокотрастным шовным кольцом для регулировки глубины введения и интродюссером с дилатирующим наконечником. Коннектор 3/8 (0,95 см) может быть с люер портом и без него. Длина 30,5 см. Размеры: 18 Fr (6.0 мм), 20 Fr (6.7 мм), 22 Fr (7.3 мм), 24 Fr (8.0 мм). | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр», г.Алматы, ул. Толе би, 93 В течение 5 календарных дней по заявке Заказчика |
| 5 | Канюля венозная кардиоваскулярная армированная с гибкой линией с прямым или изогнутым наконечником, размерами: 20 Fr, 22 Fr, 24 Fr; 26 Fr, 28 Fr, 30 F | ТОО "APEX Co" | Венозная канюля предназначена для выпуска венозной крови из правого предсердия и полой вены. Армированный с большим наконечником, размерами: 20 Fr, 22 Fr, 24 Fr; 26 Fr, 28 Fr, 30 Fr; 32 Fr, 34 Fr, 36Fr. Отдельная конструкция, Открытый и гибкий наконечник, Легко устанавливается, Маркер глубины ввода. Длина 390 мм. Размеры по заявке | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр», г.Алматы, ул. Толе би, 93 В течение 5 календарных дней по заявке Заказчика |

Директор 							Кодасбаев А.Т.

Начальник отдела

государственных закупок					Рахимбердиев Ж.К.