Протокол  об итогах государственных закупок способом из одного источника на 2017г.

№ОИ-2

г.Алматы, ул. Толе би, 93						        07 марта 2016 год

кабинет директора 						   		     12ч. 00мин

1. Организатор и заказчик государственных закупок – ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» - в соответствии пп.4 п.114 Постановления Правительства РК №1729 от 30.10.2009г. «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования» провел закупки способом из одного источника: в связи с тем что, имеется потребность в осуществлении закупа товаров, на период до подведения итогов тендера.

| №пп | Наименование товара | Ед.изм. | Количество, объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | индивидуальный процедурный комплект для кардиохирургических вмешательств | штука | 48 |
| 2 | интродьюсер для феморального доступа в комплекте с принадлежностями | штука | 25 |
| 3 | электрокардиостимулятор имплантируемый Effecta модификации SR (однокамерный) с принадлежностями | комплект | 10 |
| 4 | электрокардиостимулятор имплантируемый Effecta модификации DR (двухкамерный)с принадлежностями | комплект | 6 |
| 5 | кардиовертер-дефибриллятор имплан-тируемый Itrevia модифи-кации 5 VR-T DX (однокамерный) с принадлежностями | комплект | 1 |

2. Общая сумма составляет 14 770 700,00  (четырнадцать миллионов семьсот семьдесят тысяч семьсот ) тенге 00 тиын.

3. Наименование и местонахождение поставщика, с которым будет заключен договор и цена договора согласно представленному ценовому предложению:

| № пп | Наименование потенциального поставщика | Адрес потенциального поставщика | Сумма, тенге |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Медкор» | г.Алматы, мкр. Рахат, ул. А.Аскарова, 40. | 3 408 000,00 |
| 2 | ТОО "SATCOR" | г.Алматы, ул.Сатпаева, 30А/3, офис 142 | 262 500,00 |
| 3 | ТОО «MedCo» | г.Алматы,ул.Маркова,уг.ул.Пирогова22/37 офис 303 | 11 100 200,00 |

4. Организатор и заказчик государственных закупок по результатам данных закупок способом из одного источника решил закупить товары у следующего поставщика:

| № п/п | Наименование закупаемых товаров | Наименование поставщика | Полная характеристика (описание) товаров | Место и сроки поставки: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | индивидуальный процедурный комплект для кардиохирургических вмешательств | ТОО «Медкор» | 1 Перчатки #6,5 3 Перчатки #7,5 1 Перчатки #8 1 Скальпель #15 1 Скальпель #11 1 Скальпель #22 2 Чаша 250мл 1 Чаша 500мл 1 Чаша 1500мл 1 Держатель трубки 1 Аортальный выкусыватель 2 Пленка защитная Тегадерм 9x35см 1 Счетчик игл 1 Очиститель наконечника 1 Ручка коагулятора 3 Игла 22Gax1.5” 2 Шприц 10мл 2 Шприц 20мл 1 Шприц 50мл 1 Шприц 50cc LL 1 отсос Yankauer 3 Турникет 12Fr 1 Катетер торакальный угловой 32Fr 1 Катетер торакальный прямой 32Fr 1 Y Коннектор 1/4""x1/4""x1/4"" 2 Лента операционная 3 Усиленный халат XL 1 Усиленный халат L 1 Стандартный халат XL 10 Салфетки 1 Защитное покрытие на стол 137x180см 1 Защитное покрытие на стол 150x250см 9 Простыня одноразовая с липучкой 100x100см 1 Кардиохирургическая простыня 274x320см 3 Покрытыие для отходов 40 Салфетки впитывающие 10x10см 20 Салфетки 45x45см рентгеноконтрастные 40 Салфетки 30x30см рентгеноконтрастные 2 Лоток 1 2х ходовой силиконовый катетер Фоллея 16Fr 1 Дренажная банка 2300мл 1 500мл Мочеприемник 2 Аспирационная трубка 350cm 1 Органайзер для инструментов" | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр», г.Алматы, ул. Толе би, 93 В течение 5 календарных дней по заявке Заказчика. |
| 2 | интродьюсер для феморального доступа в комплекте с принадлежностями | ТОО "SATCOR" | интродьюсеры длиной 11 или 23 см, с боковым полиуретановым портом для промывания, гемостатическим клапаном, 3-х ходовым краником. Стержень интродьюсера и дилататора рентгеноконтрастный, материал полиэтилен или полипропилен, снабжен вращающимся кольцом для крепления с помощью нитей. Все детали упакованы в пластиковое кольцо, которое позволяет промывать компоненты и обеспечивает сохранность деталей. Дилататор снабжен механизмом защелкивания для минимизации протекания крови и соскальзывания дилататора. Линия для промывания большого просвета наружного крепления. Наличие цветовой кодировки интродьюсера, дилататора и краника по внутреннему диаметру 4 (красный), 5 (серый), 6 (зеленый),7 (оранжевый) и 8 (синий) Fr. Возможно наличие иглы в комплекте 18G длиной 7см. Наличие цветовой кодировки втулки для разных размеров. Уникальный угол среза иглы. Количество частей 1. Материал канюли нержавеющая сталь. Наличие силиконового покрытия всей поверхности иглы для облегчения проведения через ткани. Наличие дилататора в комплекте. Наличие или отсутствие проводника 0.035" (0.89мм), 0.038" (0.97мм), длиной 50см (для интродьюсеров 11см) и 80см (для интродьюсеров 23см). Материал проводника нержавеющая сталь, проводник имеет два рабочих кончика: гибкий J-кончик 3мм и прямой гибкий кончик. Наличие интродьюсеров с маркерным кончиком, интродьюсеров с увеличенным просветом для забора крови по АСТ Возможность различной комплектации наборов по желанию заказчика. | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр», г.Алматы, ул. Толе би, 93 В течение 5 календарных дней по заявке Заказчика. |
| 3 | электрокардиостимулятор имплантируемый Effecta модификации SR (однокамерный) с принадлежностями | ТОО «MedCo» | Имплантируемый мультипрограммируемый однокамерный частотно-адаптирующий электрокардио-стимулятор SSIR с функцией активного контроля захвата в комплекте с принадлежностями. Режимы Стимуляции: VVIR; VVI; VVTR; VVT; VOOR; VOO; AAIR; AAI; AATR; AAT; AOOR; AOO; Для диагностических целей присутствует режим полного выключения устройства на период выполняемого осмотра (OOO). Нижняя граница базового ритма: 30 имп/мин. Верхняя граница базового ритма: 200 имп/мин. Мини-мальное значение амплитуды стимуляционного импульса: 0,2 В. Максимальное значение амплитуды стимуляционного импульса: 7,5 В. Минимальная длительность импульса: 0,1 мс. Максимальная дли-тельность импульса: 1,5 мс. Функция активного контроля захвата (КЗ): наличие. Безопасный запас ам-плитуды при активном КЗ: возможность установки точного значения безопасного запаса амплитуды при активном КЗ, минимальное значение 0,3 В. Возможность автоматического определения оптимальных значений чувствительности на постоянной основе. Минимальное значение чувствительности по пред-сердному каналу: 0,5 мВ. Максимальное значение чувствительности: 7,5 мВ. Сенсор частотной адапта-ции: акселерометр. Автоматическая настройка чувствительности сенсора и определение нулевого уров-ня активности пациента: наличие. Функция частотного гистерезиса: наличие трёх вариантов гистерезиса - Динамический гистерезис (гистерезисная частота следует за частотой ритма инициируемого сенсором); | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр», г.Алматы, ул. Толе би, 93 В течение 5 календарных дней по заявке Заказчика. |
| 4 | электрокардиостимулятор имплантируемый Effecta модификации DR (двухкамерный)с принадлежностями | ТОО «MedCo» | "Имплантируемый мультипрограммируемый двухкамерный частотно-адаптирующий электрокардио-стимулятор DDDR с функцией активного контроля захвата по обоим каналам в комплекте с принадлеж-ностями. Режимы Стимуляции: DDD(R); DDI(R); DVI(R); DDT; D00(R); VDD(R); VDI(R); VVI(R); VVT(R); V00(R); AAI(R); AAT(R); A00(R); Для диагностических целей присутствует режим полного выключения устройства на период выполняемого осмотра (OOO). Нижняя граница базового ритма (по обоим каналам): не более 30 имп/мин. Верхняя граница базового ритма (по обоим каналам): не менее 200 имп/мин. Минимальное значение амплитуды стимуляционного импульса (в обоих каналах): не более 0,2 В. Максимальное значение амплитуды стимуляционного импульса (в обоих каналах): не менее 7,5 В. Минимальная дли-тельность импульса (по обоим каналам): не более 0,1 мс. Максимальная длительность импульса (по обоим каналам): не менее 1,5 мс. Функция активного контроля захвата (КЗ): наличие по обоим каналам. Безопасный запас амплитуды при активном КЗ: возможность установки точного значения безопасного запаса амплитуды при активном КЗ, минимальное значение не более 0,5 В. Возможность автоматиче-ского определения оптимальных значений чувствительности по обоим каналам на постоянной основе, в диапазоне от 0,5 до 7,5 мВ. Минимальное значение чувствительности по предсердному каналу: не более 0,1 мВ. Максимальное значение чувствительности по предсердному каналу: не менее 7,5 мВ. | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр», г.Алматы, ул. Толе би, 93 В течение 5 календарных дней по заявке Заказчика. |
| 5 | кардиовертер-дефибриллятор имплан-тируемый Itrevia модифи-кации 5 VR-T DX (однокамерный) с принадлежностями | ТОО «MedCo» | Имплантируемый МРТ-совместимый однокамерный кардиовертер-дефибриллятор с частотной адапта-цией, возможностью регистрации предсердных потенциалов и наличием функции удалённого монито-ринга пациента с возможность ежедневной беспроводной передачи всей статистической информации и внутрисердечных ЭГ событий по сети GPRS в полностью автоматическом режиме (без участия пациента). Три зоны детекции аритмий: Медленная желудочковая тахикардия (ЖТ), Быстрая ЖТ, Фибрилляция же-лудочков (ФЖ). Критерии детекции: Внезапное начало; Стабильность; Интервал сцепления; MorphMatch; Устойчивая ЖТ. Интервал детекции ЖТ: для медленной ЖТ OFF, от 270 до 600 мс, шаг не более 10; Для быстрой ЖТ OFF; от 270 до 500 мс, шаг не более 10. Количество комплексов при детекции: для медленной ЖТ от 10 до 100, шаг не более 2; для быстрой ЖТ от 10 до 80, шаг не более 2; для реде-текции для медленной ЖТ от 10 до 50, шаг не более 2; для быстрой ЖТ от 10 до 40, шаг не более 2. Вне-запное начало от 4 до 32 %, шаг не более 4. Критерий стабильности: Если SMART = ВЫКЛ: ВЫКЛ; ± 8 … (4) … ±48 мс. Если SMART = ВКЛ: ±8 … (4) … ±48%. Устойчивая ЖТ - это таймер отмены критериев детекции ЖТ для обеспечения терапии при длительных гемодинамически нестабильных тахикардиях: ВЫКЛ, от 1 до 3 мин, шаг 1 мин; 3 мин; 5 мин; далее от 10 до 30 мин, с шагом 10 мин; MorphMatch: алгоритм мор-фологической дискриминации наджелудочковых и желудочковых форм нарушений ритма сердца. Счетчик детекции ФЖ: 6 из 8; 8 из 12; 10 из 14; 12 из 16; 16 из 20; 18 из 24; 20 из 26; 22 из 30; 24 из 30; 30 из 40. Счетчик редетекции ФЖ: 6 из 8; 8 из 12; 10 из 14; 12 из 16; 16 из 20; 18 из 24; 20 из 26; 22 из 30; 24 из 30. Виды терапии: Антитахистимуляция (АТС) (с возможностью проведения Антитахистимуляции при ФЖ до набора разряда), Кардиоверсия, | ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр», г.Алматы, ул. Толе би, 93 В течение 5 календарных дней по заявке Заказчика. |

Директор 						А. Кодасбаев