## Лист1
Приложение №1 к Тендерной документации
№ пп | Наименование товара, в том числе МНН | Техническая спецификация | Ед. изм. | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге
1 | Интрa-аортальные баллонные катетеры | Баллонный катетер, устойчивый к перегибу, сердечник баллона - оптико-волоконный, диаметр баллонного катетера не менее 8 Fr. Наличие датчика давления на кончике катетера с частотой 10000 Гц, объем баллонов 30 или 40 или 50 мл, длина баллонного катетера: 64,3- 69,3 см. Длина мембраны баллона: 230-260 мм., диаметр мембраны баллона: 13,9-15 мм, абразивно устойчивый материал баллона, центральный просвет баллона не менее: .027”, наличие защитного чехла катетера от контаминации длина: 34 см, наличие переходников газовой линии для других типов аппаратов для контрпульсации длина: 2,2 м., расположение линии пассажа газа в катетере ценрально-осевое. Установочный комплект: Проводники с тефлоновым покрытием: 2 шт., диаметр проводника не менее: 0.25”, шприц с коннектором Luer-Slip, объем не менее: 60 мл., пункционная игла: 18 Ga, x 6,35 см., армированный интродъюсер: 15 cм., стандартный интродъюсер: 15 cм | штука | 30 | 1161700 | 34851000
2 | Сменная емкость для заполнения гелием | Медицинский гелий в баллоне. Объём гелия – не менее 3,3 литров (при атм.давл). Упаковка – алюминиевый баллон бежевого цвета, конектор закрыт защитным пластиковым колпачком. Степень сжатия в баллоне 34bar (33,56атмосфер). Температура хранения/эксплуатации 18-25С | штука | 4 | 121140 | 484560
3 | Кольцо для аннулопластики митрального клапана | Создан для поддержки формы здорового митрального кольца. Титановый каркас поддерживает анатомическую форму и ремоделирует клапанное кольцо. Седловидное кольцо способствует эффективному распределнию нагрузки на створки и сухожильные хорды. Манжета поддерживается уникальным треугольным сердечником. Отношение высоты кольца к ширине комиссур 15%. Размеры кольца 24,26,28,30,32,34. Размер между комиссурами 24,26,28,30,32,34 мм. Внутренний размер 22,24,26, 28,30,32 мм. Внешний размер 30,32,34,36,38,40 мм. Передне-задний размер 13.6; 15.1; 16.2; 17.9; 19.2; 20.6 мм. Внутренняя двухмерная площадь 227, 276, 331, 387, 450, 511 мм2 | штука | 20 | 275000 | 5500000
4 | Картридж определения активированного времени свертывания крови, высокий диапазон (HR-ACT) 2-канальный из "Система контроля гемостаза с принадлежностями | 2-х канальный пластиковый картридж для использования в системе менеджмента крови. Предназначен для определения времени активированного свертывания крови и противосвертывающего действия гепарина. Корпус картриджа выполнен из прозрачного пластика и состоит из 2-х камер, с поршневым механизмом в каждой камере. Свертывание крови активируется суспензией каолина в буфере 4-(2-гидроксиэтил)-1-пиперазинэтансульфоновой кислоты с кальцием.Объем заполнения каналов 400 мкл. Цветовое отличие по этикетке на передней стороне картриджа. Маркировка желтая квадратная сетка на белом фоне. К каждому картриджу прилагается 3 мл шприц и тупоконечная игла. Картриджи поставляются в картонной фиксирующей коробке по 18 шт вместе со шприцами и иглами. Хранение при комнатной температуре или в холодильнике при температуре +5⁰С - +12⁰С. Срок годности 6 месяцев. Количество в упаковке 18 шт. Торговое наименование согласно регистрационному удостоверению: Картридж определения активированного времени свертывания крови, высокий диапазон (HR-ACT) 2-канальный из "Система контроля гемостаза с принадлежностями". | упаковка | 68 | 50000 | 3400000
5 | Шприц 190мл | Шприц для введения рентгенконтрастных веществ и физиологического раствора. Объем полимерной емкости для набора контраста, не менее 190 мл. Материал изготовления – полиэтилентерефталат. Не содержит латекса. Наличие индикаторов в форме эллипсов на поверхности ёмкостей для зрительного контроля заполняемости шприцов контрастом. Максимальное расчётное давление, не менее – 300 psi / 2 068 кПа. Предельная скорость введения контрастного вещества, не менее – 10,0 мл/с. Срок годности с момента даты стерилизации, не менее – 4х лет. Стерилизация – фабричная. Индивидуальная упаковка, стерильная. | шт | 500 | 14500 | 7250000
| ИТОГО |  |  |  |  | 51485560
Срок поставки товара: DDP; В течение 15 календарных по заявке Заказчика
И.о.директора Ракишева А.Г.