## Лист1
Приложение №1 к Тендерной документации
№ пп | Наименование товара, в том числе МНН | Техническая спецификация | Ед. изм. | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге
1 | Система доставки клипсы на створки митрального клапана | Система доставки клипсы содержит имплантат, присоединенный к управляемому доставочному катетеру. Кобальт-хромовая и нитиноловая конструкция имплантата, покрытие из полиэстера, стимулирующего рост ткани, мощность статистического магнитного поля 1,5 или 3 Тесла. Максимальная длина лепестка клипсы 9-12 мм, глубина введения створок клапана в клипсу 6-9 мм. Ширина захвата при 120о минимум 17-22 мм. Ширина клипсы при 180о номинально 20-25 мм. Ширина лепестка максимум 4-6 мм. Длина лепестка (длина линии смыкания) максимум 9-12 мм. Длина доставляющего катетера в вытянутом состоянии (от рукава-проводника, изогнутого под углом 90о) > 65 мм. Рабочая длина управляемого рукава-проводника 109,5 см, наружный диаметр дистального стержня катетера 5,3 мм (16 Fr). Состав комплекта: Система доставки клипсы с имплантатом - 1 шт., Карта имплантата для пациента - 1 шт. Размеры клипс: G4 NT, G4 NTW, G4 XT, G4 XTW. Выбор размеров по заявке заказчика. Комплект поставляется в стерильной упаковке. | Компл | 1 | 4362500 | 4362500
2 | Управляемый проводниковый катетер | Катетер управляемый состоит из многопросветного шафта с гидрофильным покрытием, рентгеноконтрастного концевого кольца и атравматического мягкого наконечника на дистальном конце и гемостатического клапана. Рабочая длина 80 см. Наружный диаметр проксимального стержня катетера 8,4 мм (25 Fr). Наружный диаметр дистального стержня/кончика катетера (в месте прокола межпредсердной перегородки) 7,7 мм (23 Fr). Расширитель: Рабочая длина 122 см, Внутренний диаметр стержня 1 мм (3 Fr), Наружный диаметр стержня 5,4 мм (16 Fr), Наружный диаметр дистального кончика 1,5 мм (4 Fr). Состав комплекта: Управляемый проводниковый катетер - 1 шт., Расширитель - 1 шт., Силиконовая подложка - 1 шт., Фиксаторы - 3 шт. Комплект поставляется в стерильной упаковке. | Компл | 1 | 11320000 | 11320000
3 | Аксессуары для Системы | Аксессуары для Системы доставки клипсы на створки митрального клапана состоят из: Стабилизатора, Опорной пластины и Подъемника. Стабилизатор изготовлен из нержавеющей стали, Размер 520 мм (Д) х 110 мм (Ш) х 210 мм (В), Вес 3 кг. Опорная пластина: Основа из прозрачного поликарбоната (2), Шарнир из стали (1), Болт 8-32 х ¼ дюйма из нержавеющей стали (9), В раскрытом состоянии 600 мм (Д) х 508 мм (Ш) х 9 мм (В), Вес 5 кг. Подъемник: Изготовлен из нержавеющей стали, Размер в полностью поднятом состоянии 427 мм (Д) х 353 мм (Ш) х 290 мм (В), Вес 3 кг. Весь комплект поставляется нестерильным. Перед применением стабилизатор стерилизуется с предварительным вакуумированием (паровая стерилизация от 132 о до 135 о С). Комплект предназначен для многоразового использования. | Компл | 1 | 565000 | 565000
4 | Искусственная система вспомогательного кровообращения левого желудочка с принадлежностями | Вспомогательное устройство для левого желудочка сердца предназначена для обеспечения длительной гемодинамической поддержки пациентов с прогрессирующей и рефрактерной левожелудочковой сердечной недостаточностью. Состоит из имплантируемого комплекта и внешних принадлежностей. Вспомогательный насос центробежного типа: ≤ 200 г. - 1 шт. Ротор полностью поддерживается магнитной левитацией. Диапазон частоты вращения помпы ≥ 3000-9000 об./мин. Режим «Искусственный пульс». Частота искусственного пульса - 30 ударов в минуту. Значение МНО в диапазоне 2,0–3,0. Апикальная манжета - войлок PTFE с интегрированным зажимным кольцом - 1 шт. Апикальная канюля встроенное во вспомогательный насос - 20,5 мм. титанового покрытия. Герметичная отточная канюля/трубка - пропитанный желатином 14 мм. тканый полиэстер - 1 шт. Модульный паракорпоральный кабель питания и передачи сигналов контроли - 1 шт. Резервный стерильный системный контроллер пациента - 1 шт. Пользовательский интерфейс системного контроллера - на казахском или русском языках. Блок питания переносной с кабелем пациента 100 - 240В, 50Hz - 1 шт. Перезаряжаемые батареи пациента 14В - 4 шт. Зарядное устройство акумуляторов - 1 шт. Клипсы для 14В батарей - 2 шт. Универсальная сумка - 1 шт. Сумка для душа - 1 шт. | Компл | 1 | 47420000 | 47420000
5 | Азота закись медицинская 10 л | Бесцветный газ, тяжелее воздуха, не воспламеняется, поддерживает горение. Окраска раствора во втором поглотителе не должна иметь более оранжево-желтый оттенок (щелочная среда), чем в первом, и более малиновый (кислая среда), чем в третьем поглотителе. Оксида Азота % об., не более 0,00005. Углерода диоксид % об., не более 0,03. Углерод моноксида % об., не более 0,0005. Сумма кислорода и азота (неконденсирующиеся газы), % об., не более 1,8. Водяные пары % об., не более 0,0067. Галогены - не должно наблюдатсья появление опалесценции. Хранение в стальных баллоннах под давлением. Поверх вентиля надевается предохранительный колпак с отверстиями - наличие. Баллоны с азота закисью могут хранится в специальных помещениях и на открытых площадках, в последнем случае они должны быть защищены от амосферных осадков и солнечных лучей. Температура хранения баллонов с азота закисью допускается до +35 гр. С. Перед использованием проепарата баллона азота закисью, при температуре хранившиеся ниже 0 гр. С, необходимо выдержать в течение 8-10 часов при комнатной температуре. Срок годности - 5 лет. | штука | 5 | 126200 | 631000
| ИТОГО |  |  |  |  | 64298500
Срок поставки товара: DDP; В течение 15 календарных по заявке Заказчика
Директор Куанышбекова Р.Т.