### приложений №1А  к Тендерной документации

### Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) | Дефибриллятор-монитор |  |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | Дефибриллятор-монитор |  |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |  |
|  |  | Основные комплектующие, не хуже: |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Дефибриллятор-монитор с термопринтером | Общая характеристика: Тип дефибрилятора - внешняя дефибрилляция. Дисплей цветной жидкокристаллический. Размер 7.0 дюймов. Разрешение 800 х 480. Кол-во волн на экране 3. Индикация: Тревоги, питание, заряд батарей. Экспорт данных на ПК с помощью USB-накопителя. Тревоги: Визуальная, 3 уровня громкости звуковой сигнализации. Лампа тревоги. Возрастные группы пациентов: Взрослые, дети, новорожденные. Li-ion батарея 5600mAh. Время зарядки батареи: до 80% двух часов, до 100% трех часов. Рабочее время батареи: Режим мониторинга 2 часов. Режим дефибрилляции 100 разрядов по 360Дж. Режим кардиостимуляции 2 часов (с нагрузкой 50 Ом, частота кардиостимуляции: 80 уд/мин, выходной сигнал кардиостимуляции 60 мА). Дефибриллятор: Режим мониторинга. Режим ручной дефибрилляции. Режим АНД (полуавтоматическая внешняя дефибрилляция). Режим наружной кардиостимуляции. Форма импульса: полусинусоида. Погрешность энергии: ±2 Дж или 15% от заданного значения (в зависимости от того, что больше) при импедансе 25-175 Ом. Время зарядки: 5 секунд до 200Дж при полностью заряженной батарее, 8 секунд до 360 Дж при полностью заряженной батарее. Разряда: через многофункциональные накладные электроды дефибриллятора или разрядные электроды. Диапазон импеданса пациента: от 25 до 175Ом (внешняя дефибрилляция). Выходная энергия: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 170, 200, 300, 360 Дж. Синхронная кардиоверсия: передача энергии начинается в пределах 60мс от пика QRS. Кривая: однофазная прямоугольная импульсная. Ширина импульса: ±20мс, 5%. Рефрактерный период: 200-300мс, ±3%. Режим стимуляции: по запросу или фиксированный. Частота стимуляции: 40-170им./мин, ±1.5%. Выходной сигнал стимуляции: 0-200мА, ±5% или 5мА. Стимуляция: 0,044444444. АНД: Серия разрядов: Уровень энергии: от 100 до 360 Дж (регулируется), разряды: 1, 2, 3 (регулируется). Пригодный для дефибрилляции ритм: ЖФ, ЖТ (ЧСС>150уд/мин, и ширина QRS>120 мс). Мониторируемые параметры: ЭКГ: 3/5 отведений. Выбор отведений: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V. Скорость развертки: 6,25 мм/сек, 12,5 мм/сек, 25 мм/сек, 50 мм/сек. Полоса пропускания: режим диагностики от 0,05 до 150 Гц, режим мониторинга от 0,5 до 40 Гц, режим терапии от 1 до 20 Гц. Защита от ВЧ-коагулятора. Защита от дефибрилляции. Анализ аритмий. ЧСС: Диапазон измерений: взрослые 15-300 уд/мин, дети/новорожденные 15-350 уд/мин. Погрешность ±1% или ±1 уд/мин, большее из значений. Разрешение 1 уд/мин. Дыхание: Методика: трансторакальный импеданс. Диапазон измерений: взрослые 0–120, дети/новорожденные 0-150. Время тревоги по апноэ: 10 с, 15 с, 20 с, 25 с, 30 с, 35 с, 40 с. SpO2: Диапазон измерений 0 – 100%. Разрешение 1%. Точность ±2% (70-100%). Диапазон частоты пульса 20–254 в мин, разрешение 1 уд., точность ±1 уд. НИАД: Метод осциллометрический. Режимы: ручной / автоматический. Измеряемые параметры: систолическое, диастолическое и среднее давление, частота пульса. Диапазон измерений: взрослые 15 – 270 мм Hg, дети 15 – 200 мм Hg, новорожденные 10 - 135 мм Hg. Тревоги: систол., сред., диастол. Давление. Разрешение 1 мм Hg. Единицы измерения: мм Hg / кРа (по выбору пользователя). Защита от избыточного давления. Капнометрия (ЕТСО2) (опционально): Метод инфракрасная абсорбция. Диапазон измерений 0 – 99 ммHg. Разрешение 1 ммHg. Точность: ±2 ммHg (0-40 ммHg), ±5% (41-76 ммHg), ±10% (77-99 ммHg). Положение датчика: Sidestream. Показания на дисплее: Fi и ЕТ. Термопринтер: Ширина бумаги 50 мм. Скорость печати 25; 50 мм/сек. |  | 1 комплект |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |  |
|  |  | 1. | ЭКГ | Кабель ЭКГ на 5 отведений в комплекте с отведениями и ЭКГ электродами |  | 1 комплект |
|  |  | 2. | Набор внешних электродов для дефибрилляции | Комплект электродов внешних многоразовых ("утюги") для дефибрилляции (для взрослых, детей и новорожденных) |  | 1 комплект |
|  |  | 3. | Набор внешних одноразовых электродов для кардиостимуляции | Набор внешних электродов для кардиостимуляции, АНД, одноразовый, взр: - 1 набор мультифункциональных электродов для дефибрилляции, взр, одноразовый; - 1 кабель для мультифункциональных электродов с тестовой нагрузкой (500м) |  | 1 комплект |
|  |  | 4. | Аккумуляторная батарея | Встроенный аккумулятор литий-ионный 5600мАч |  | 1 шт |
|  |  | 5. | НИАД | Манжета НИАД многоразовая (25-35 см) с трубкой, взрослая |  | 1 шт |
|  |  | 6. | НИАД | Манжета НИАД многоразовая (18-26 см) с трубкой, детская |  | 1 шт |
|  |  | 7. | SpO2 | Удлинитель Mindray SpO2 7Pin, 2,5м |  | 1 шт |
|  |  | 8. | SpO2 | Датчик многоразовый SpO2, для взрослых, для пальца |  | 1 шт |
|  |  | 9. | SpO2 | Датчик многоразовый SpO2, детский, для пальца |  | 1 шт |
|  |  | 10. | Монтажный комплект | Комплект для монтажа на стену / автомобиль |  | 1 комплект |
|  |  | 11. | Принтер | Встроенный термопринтер, включая 3 рулона бумаги |  | 1 комплект |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |
|  |  | 1. | Бумага для принтера | Термобумага (50 мм * 20м) |  | 3 шт |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Электропитание: стандартная электрическая сеть 220+10%, 50 Гц. |  |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP: КГП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УОЗ г.Алматы. г.Алматы, ул. Толе би, 93 |  |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МТ | В течение 2023 года до 20 декабря. Адрес: г.Алматы, ул. Толе би, 93 |  |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | 1. Медицинская техника зарегистрирована в Республике Казахстан или ввезена на территорию Республики Казахстан без государственной регистрации по разрешению уполномоченного органа с представлением подтверждающих документов (нотариально заверенная копия на момент поставки). 2. Наличие сертификата происхождения (нотариально заверенная копия на момент поставки). 3. Сертификат об утверждении типа средств измерений и сертификат поверки, либо письмо от Поставщика о принадлежности товара к средствам измерения согласно ст. 11 Закона Республики Казахстан от 7 июня 2000 года № 53-II «Об обеспечении единства измерений» (оригинал) 4. Сертификат соответствия закупаемого Товара либо документ от уполномоченного органа в области сертификации, что закупаемый Товар не подлежит обязательной сертификации (нотариально заверенная копия на момент поставки). 5. Инструкция по эксплуатации товара на государственном, русском языках (предоставление на момент поставки в бумажном и электронном вариантах). 6. Проведение пуско-наладочных работ, монтаж, тестовый запуск. 7. Обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) персонала. 8. Медицинская техника должна быть новой и ранее не использованной, при этом поставщик обязан принять на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати четырёх месяцев, предшествующих моменту поставки. 9. Если имеется программное обеспечение, поставляемое с приборами, оно должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. 10. Срок поставки до 1 декабря 2023 года. 11. Гарантийное сервисное обслуживание 37 месяцев (предоставление графика планового технического обслуживания). |  |  |  |  |

Директор КГП на ПХВ «Городской

кардиологический центр» УОЗ г.Алматы                                                        Куанышбекова Р.Т.

тендерлік құжаттамаға №1А қосымшалар

Техникалық сипаттама

| № п/п | Критерийлер | Сипаттама |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық техниканың (бұдан әрі – МТ)атауы | Дефибриллятор мониторы |  |  |  |  |
| 2 | Өлшеу құралдарына жататын МТ атауы | Дефибриллятор мониторы |  |  |  |  |
| 3 | Жинақтауға қойылатын талаптар | № п/п | К МТ жиынтықтауыштың атауы | К МТ жиынтықтауыштың қысқаша техникалық сипаттамасы | Қажетті мөлшер (өлшем бірлігін көрсете отырып) |  |
|  |  | Негізгі компоненттер, жаман емес: |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Термопринтері бар Дефибриллятор-монитор | Жалпы сипаттамасы: дефибриллятор түрі - сыртқы дефибрилляция. Дисплей түсті сұйық кристалды. Өлшемі 7.0 дюйм. Ажыратымдылығы 800 x 480. Экрандағы толқындар саны 3. Көрсеткіш: дабыл, Қуат, Батарея заряды. USB дискісін пайдаланып компьютерге деректерді экспорттау. Дабылдар: визуалды, дыбыстық дабылдың 3 деңгейі. Дабыл шамы. Пациенттердің жас топтары: Ересектер, Балалар, Жаңа туған нәрестелер. Li-ion батареясы 5600mAh. Батареяны зарядтау уақыты: екі сағаттың 80% дейін, үш сағаттың 100% дейін. Батареяның жұмыс уақыты: бақылау режимі 2 сағат. 360дж бойынша 100 разрядты дефибрилляция режимі. Кардиостимуляция режимі 2 сағат (жүктемесі 50 Ом, кардиостимуляция жиілігі: 80 уд/мин, кардиостимуляция шығысы 60 мА). Дефибриллятор: бақылау режимі. Қолмен дефибрилляция режимі. АНД режимі (жартылай автоматты сыртқы дефибрилляция). Сыртқы кардиостимуляция режимі. Импульс формасы: жартылай синусоид. Энергия қателігі: ±2 Дж немесе 25-175 ОМ кедергісі кезінде берілген мәннің 15% (қайсысы үлкен болса). Зарядтау уақыты: толық зарядталған батареямен 5 секундтан 200Дж-ға дейін, толық зарядталған батареямен 8 секундтан 360 Дж-ға дейін. Разряд: дефибриллятордың көп функциялы үстеме электродтары немесе разрядты электродтар арқылы. Науқастың импеданс диапазоны: 25-тен 175-ке дейіном (сыртқы дефибрилляция). Шығу энергиясы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 170, 200, 300, 360 Дж. Синхронды кардиоверсия: энергияны беру QRS шыңынан 60мс шегінде басталады. Қисық: бір фазалы тікбұрышты импульс. Импульстің ені: ±20мс, 5%. Отқа төзімді кезең: 200-300мс, ±3%. Ынталандыру режимі: сұраныс бойынша немесе бекітілген. Ынталандыру жиілігі: 40-170м./ мин, ±1.5%. Ынталандыру шығысы: 0-200ма, ±5% немесе 5мА. Ынталандыру: 0,044444444. АНД: разрядтар сериясы: энергия деңгейі: 100-ден 360 Дж-ге дейін (реттелетін), разрядтар: 1, 2, 3 (реттелетін). Дефибрилляцияға жарамды ритақ: ЖФ, ЖТ(ЖЖЖ>150уд/мин, және ені QRS>120 мс). Бақыланатын параметрлер: ЭКГ: 3/5 қорғасын. Қорғасын таңдау: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V. сыпыру жылдамдығы: 6,25 мм/сек, 12,5 мм/сек, 25 мм/сек, 50 мм/сек. Өткізу қабілеті: диагностикалық режим 0,05-тен 150 Гц-ке дейін, бақылау режимі 0,5-тен 40 Гц-ке дейін, терапия режимі 1-ден 20 Гц-ке дейін. РЖ коагуляторынан қорғау. Дефибрилляциядан қорғау. Аритмияны талдау. Жүрек соғу жиілігі: өлшеу диапазоны: ересектер 15-300 КД / мин, балалар / жаңа туған нәрестелер 15-350 КД/мин. қателік ±1% немесе ±1 кд / мин, мәндерден үлкен. Рұқсат 1 уд/мин. Тыныс алу: әдіс: трансторакальды кедергі. Өлшеу диапазоны: ересектер 0-120, балалар / жаңа туған нәрестелер 0-150. Апноэ бойынша дабыл уақыты: 10 с, 15 с, 20 с, 25 с, 30 с, 35 с, 40 с. SpO2: өлшеу диапазоны 0-100%. Рұқсат 1%. Дәлдігі ±2% (70-100%). Жүрек соғу жиілігінің диапазоны 20-254 в мин, ажыратымдылығы 1 уд., дәлдігі ±1 уд. НИАД: әдіс осциллометриялық. Режимдер: қолмен / автоматты. Өлшенетін параметрлер: систолалық, диастолалық және орташа қысым, жүрек соғу жиілігі. Өлшеу диапазоны: ересектер 15-270 мм Hg, балалар 15 – 200 мм Hg, жаңа туған нәрестелер 10 - 135 мм Hg. Мазасыздық: систол., сәрсенбі., диастол. Қысым. 1 мм Hg ажыратымдылығы. Өлшем бірліктері: мм Hg / cra (пайдаланушының таңдауы бойынша). Артық қысымнан қорғау. Капнометрия (АНИСО2) (міндетті емес): әдісі инфрақызыл сіңіру. Өлшеу диапазоны 0 - 99 ммНд. 1 ммНд рұқсаты. Дәлдік: ±2 ммНд (0-40 ммНд), ±5% (41-76 ммНд), ±10% (77-99 ммНд). Сенсордың орны: Sidestream. Дисплей көрсеткіштері: Fi және ЕТ. Термопринтер: қағаз Ені 50 мм. Басып шығару жылдамдығы 25; 50 мм / сек. |  | 1 жинақ |
|  |  | Қосымша компоненттер: |  |  |  |  |
|  |  | 1. | ЭКГ | 5 қорғасынға арналған ЭКГ кабелі қорғасынмен және ЭКГ электродтарымен толықтырылған |  | 1 жинақ |
|  |  | 2. | Сыртқы электродтар жиынтығы дефибрилляция | Дефибрилляцияға арналған сыртқы қайта пайдалануға болатын ("үтіктер") электродтар жиынтығы (ересектер, балалар және жаңа туған нәрестелер үшін) |  | 1 жинақ |
|  |  | 3. | Кардиостимуляцияға арналған сыртқы бір реттік электродтар жиынтығы | Кардиостимуляцияға арналған сыртқы электродтар жиынтығы, АНД, бір реттік, RPR: - дефибрилляцияға арналған 1 көпфункционалды электродтар жиынтығы, RPR, бір реттік; - сынақ жүктемесі бар көпфункционалды электродтарға арналған 1 кабель (500м) |  | 1 жинақ |
|  |  | 4. | Қайта зарядталатын батарея | Кіріктірілген 5600 мАч литий-ионды батарея |  | 1 дана |
|  |  | 5. | НИАД | НИАД манжеті қайта пайдалануға болады (25-35 см) түтікпен, ересек |  | 1 дана |
|  |  | 6. | НИАД | НИАД манжеті қайта пайдалануға болады (18-26 см) түтікпен, балалар |  | 1 дана |
|  |  | 7. | SpO2 | SpO2 7pin ұзартқыш сымдары, 2,5 м |  | 1 дана |
|  |  | 8. | SpO2 | Сенсор қайта пайдалануға болатын SpO2, ересектер үшін, саусақ үшін |  | 1 дана |
|  |  | 9. | SpO2 | Сенсор қайта пайдалануға болатын SpO2, нәресте, саусақ үшін |  | 1 дана |
|  |  | 10. | Орнату жинағы | Қабырғаға орнату жинағы / автомобиль |  | 1 жинақ |
|  |  | 11. | Принтер | Кіріктірілген термопринтер, оның ішінде 3 орам қағаз |  | 1 жинақ |
|  |  | Шығын материалдары және тозу жинақтары: |  |  |  |  |
|  |  | 1. | Принтер қағазы | Жылу қағазы (50мм * 20м) |  | 3 дана |
| 4 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар | Қуат көзі: стандартты электр желісі 220+10%, 50 Гц. |  |  |  |  |
| 5 | МТР жеткізуді жүзеге асыру шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010) | DDP: Алматы қ. ҚДСБ "Қалалық кардиологиялық орталығы" ШЖҚ КМК. Алматы қ., Төле би к-сі, 93 |  |  |  |  |
| 6 | Жеткізу мерзімі М | 2023 жылдың ішінде 20 желтоқсанға дейін. Мекен-жайы: Алматы қ., Төле би к-сі, 93 |  |  |  |  |
| 7 | Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, МТ кепілдік сервистік қызмет көрсету шарттары | 1. Медициналық техника растайтын құжаттарды ұсына отырып, уәкілетті органның рұқсаты бойынша Мемлекеттік тіркеусіз Қазақстан Республикасында тіркелген немесе Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген (жеткізу сәтінде нотариалды куәландырылған көшірме). 2. Шығу сертификатының болуы (жеткізу кезінде нотариалды куәландырылған көшірмесі). 3. Өлшеу құралдарының типін бекіту туралы Сертификат және тексеру сертификаты не "өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы" Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 7 маусымдағы № 53-II Заңының 11-бабына сәйкес тауардың өлшеу құралдарына тиесілігі туралы жеткізушіден хат (түпнұсқа) 4. Сатып алынатын тауардың сәйкестік сертификаты не сатып алынатын тауардың міндетті сертификаттауға жатпайтындығы туралы сертификаттау саласындағы уәкілетті органның құжаты (жеткізу сәтінде нотариалды куәландырылған көшірмесі). 5. Тауарды мемлекеттік, орыс тілдерінде пайдалану жөніндегі Нұсқаулық (жеткізу сәтінде қағаз және электрондық нұсқада ұсыну). 6. Іске қосу-реттеу жұмыстарын жүргізу, монтаждау, тестілік іске қосу. 7. Медициналық (аппликациялық тренинг) және техникалық персоналды (растайтын құжат бере отырып, қызмет көрсетудің базалық деңгейін) персоналды оқыту. 8. Медициналық техника жаңа және бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс, бұл ретте өнім беруші медициналық техниканы беру жөніндегі міндеттемелерді, оның пайдаланылмауын және жеткізілім сәтінің алдындағы жиырма төрт ай кезеңінде өндіруді өзіне қабылдауға міндетті. 9. Егер аспаптармен бірге жеткізілетін бағдарламалық жасақтама болса, ол Тапсырыс берушінің орнатылған жабдығының бағдарламалық жасақтамасымен үйлесімді болуы керек. 10. Жеткізу мерзімі 2023 жылдың 1 желтоқсанына дейін. 11. Кепілдік сервистік қызмет көрсету 37 ай (жоспарлы техникалық қызмет көрсету кестесін ұсыну). |  |  |  |  |

ҚДСБ «Қалалық кардиологиялық орталығы»

ШЖҚ КМК директоры                                                                                                      Куанышбекова Р.Т.