### приложений №1А  к Тендерной документации

### Техническая спецификация

Лот № 1

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинских изделий (далее – МИ) | Кабель интерфейс Система мониторинга кровяного давления с принадлежностями |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ | Техническая характеристика комплектующего к МИ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Кабель интерфейс | Наличие коммуникационного кабеля для передачи данных. Материал должен быть из стекловолокна. Длина, не менее 2 м. Подключение должно быть через USB. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Программное обеспечение | Наличие программного обеспечения анализа кровяного давления. Наличие графической и табличной интерпретации. Наличие простого, короткого, и в то же время полностью понятного отчета. Наличие автоматической интерпретации артериального давления в соответствии с AHA, NICE, NHFA. Обследование: система должна отслеживать кровяное давления в течение периода времени, не менее: 24-,27-,48- или 51 часов, с регулярными интервалами, установленными доктором. Программа должна автоматически производить детальный анализ значений кровяного давления, с графической и табличной интерпретацией результатов обследования. Наличие функции вывода данных и отчетности. Печать: окончательный печатный отчет должен быть обзорным и, при необходимости, включать комментарии доктора. Наличие возможности экспорта данных из исследования в формате MS Excel. Наличие измеряемых данных: систолическое АД, диастолическое АД, частота сердечных сокращений. Наличие вычисляемых данных: пульсовое давление крови, среднее гемодинамическое артериальное давление, усредненные значения, степень ночного снижения или суточный индекс, индекс времени гипертензии, индекс времени гипотензии, нагрузка гипертензией, нагрузка гипотензией, подъем АД в утренние часы, вариабельность АД. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  |  | Нет |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требование к питанию: 220 - 240 В (номинальное), 50/60Гц. Условия эксплуатации: Температура: от + 1 °C до + 55 °C. Относительная влажность: от 30 % до 75 %. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МИ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP; КГП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УОЗ г.Алматы |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МИ и место дислокации | До 25 декабря 2023 года; г.Алматы, ул. Толе би,93 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |

Лот №2

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинских изделий (далее – МИ) | Основной прибор Система мониторинга кровяного давления с принадлежностями |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ | Техническая характеристика комплектующего к МИ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Основной прибор | Наличие прибора для неинвазивного амбулаторного мониторинга кровяного давления для 24-, 27-, 48- или 51-часового мониторинга. Наличие пошагового выкачивания для более высокого комфорта пациента. Наличие большого и удобного для чтения экрана. Наличие отображения уровня напряжения батареи на экране. Наличие бесшумного управления и легкого веса модуля. Наличие возможности остановки измерения артериального давления нажатием на кнопку в любой момент, пока наполняется манжета. Наличие возможности дополнительного измерения артериального давления вручную, результат измерения с отметкой о том, что оно выполнялось вручную, должен быть сохранен в памяти прибора. Наличие быстрой связи между устройством и ПК. Наличие анализа кровяного давления. Наличие графической и табличной интерпретации. Наличие простого, короткого, и в то же время полностью понятного отчета. Многочисленные функции безопасности пациента должны быть включены в аппарат. Наличие соответствия стандартам BHS и AAMI. Наличие возможности производить дополнительные измерения. Кнопка день/ночь должна позволять регулировать измерения в зависимости образа жизни пациента. Значимые события должны отмечаться вручную. Внутренняя память должна содержать место для не менее 600 измерений. Оценка: После обследования, измеренные данные должны передаваться с устройства в ПК через высокоскоростной оптический кабель, соединенный через USB порт. Размеры, не более: 70 х 99 х 30 мм. Время мониторинга кровяного давления, не менее: 24, 27, 48, 51 часов. Наличие перезаряжаемых щелочных батарей: 2 AA перезаряжаемых батареи NiCd или NiMH или 2 AA щелочных батареи. Наличие передачи данных в ПК по оптическому USB -кабелю, не менее 115200 бод. Метод измерения артериального давления должен быть осцилляторным. Максимально количество сохраненных измерений, не менее 600 измерений. Диапазон измерения артериального давления, не уже: 0-300 мм. рт. ст. Статическая точность ± 3 мм. рт. ст. или ± 2% от измеренного значения. Диапазон измерения артериального давления, не уже: 30-260 мм. рт. ст. Диапазон измерения частоты пульса, не уже: 40-200 ударов в минуту. Датчик давления должен быть пьезорезистивным. Накачивание воздухом должно осуществляться автоматически управляемым насосом. Безопасность: максимальное накачивание до 300 мм. рт. ст. Наличие независимого предохранительного клапана. Постепенное и быстрое выпускание воздуха должно осуществляться автоматическим клапаном выпуска давления. Класс безопасности – II в соответствии IEC 536. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Сумка с фиксирующим ремнем | Наличие чехла с ремнями. Застежка должна быть на липучке. Наличие ремней для пояса и плеча. Материал должен быть из синтетического волокна. Размеры, не менее: 100 х 70 х 40 мм. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Стандартная манжета для взрослых | Наличие плечевой оклюзионной манжеты. Крепление должно быть на липучке. Наличие клипсы для одежды. Материал камеры должен быть из латекса. Размер камеры, не менее: 120x250 мм. Размер манжеты, не менее: 150x580 мм. Материал манжеты должен быть из синтетического волокна. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Зарядное устройство | Наличие зарядного устройства на не менее, чем 4 аккумуляторные батарейки. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | Аккумуляторные батарейки | Тип: щелочные, литиевая или NiMH. Размер, не менее: 2 x AA. Рекомендуемая емкость, не менее: 2100 мА/ч. Зарядное устройство должно быть внешним. Время заряда, не менее 5 часов. Срок службы, не менее 500 циклов подзарядки. Наличие индикатора низкого заряда: звуковой сигнал и сообщение на экране прибора. Количество, не менее 8 шт. в упаковке. | 1 упаковка |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требование к питанию: 220 - 240 В (номинальное), 50/60Гц. Условия эксплуатации: Температура: от + 1 °C до + 55 °C. Относительная влажность: от 30 % до 75 %. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МИ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP; КГП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УОЗ г.Алматы |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МИ и место дислокации | До 25 декабря 2023 года; г.Алматы, ул. Толе би,93 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |

Лот №3

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинских изделий (далее – МИ) | Ключ полной конфигурации Электрокардиограф с принадлежностями |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ | Техническая характеристика комплектующего к МИ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Ключ полной конфигурации для 3/7/12-канальной системы | Наличие лицензионной защиты аппарата, должна быть как USB флэшка, позволяющая открыть все функции программного обеспечения, включая функции для 3/7/12-канальной системы ЭКГ по Холтеру, а именно: Автоматическое определение нарушений сердечной проводимости: АВ-блокада I ст., АВ-блокада II ст., (Венккебаха периодика). Внутрижелудочковые блокады. Желудочковая преексцитация (Преждевременное возбуждение желудочков); Автоматическое определение индуцированных пейсмейкером комплексов - Классов пейсмейкера: Pa (Предсердный), PV (Желудочковый), PD (Двойной), F (Сливной), PF (Псевдо Сливной); Расширенный ST анализ: Тренд ST- уровень, ST- склон, Макс/Мин ST отклонение, Таблица ишемической нагрузки по всем отведениям в течении всего мониторинга; QT(QTc) анализ: QT мин, QT макс, QT(c) мин, QT(c) макс. Наличие представления результатов в виде трендов, гистограмм, таблиц; Наличие детекции и анализа имплантированного ЭКСМ: Axx, V00, Vxx, Dxx, VAT, DDT, AAI, VVI, VDI, DDI, VDD, DDD, AAIR, VVIR, VDIR, DDIR, VDDR, DDDR; Наличие расширенного анализа имплантированного ЭКСМ: Представление импульсов ЭКС в виде i-R, R-I, i гистограмм. Наличие графиков дисперсий стимулированных сокращений (Предсердный, Желудочковый, Двойной, Сливной, Псевдосливной). Наличие анализа неисправности ЭКС (сбой захвата импульса - failtocapture, сбой Чувствительности ЭКС - failtosense); "Рельеф карата"- (Панорамное представление до 1500 комплексов QRS одномоментно): мгновенный визуальный анализ изменений в сигнале, верификация сердечного ритма и проводимости: (Мерцание /трепетание предсердий, АВ блокада и т. д.), уверенная оценка изменений ST сегмента (ST депрессия, элевация) для обнаружения ишемических изменений в сигнале. Сокращение времени качественной обработки сигнала; "ВОДОПАД"- безошибочная оценка изменений характера сердечного кардиоцикла QRS. Этот инструмент должен давать более точный и быстрый взгляд на какие-либо нарушения в морфологии кардиоциклов; Спектральная плотность мощности (СПМ график) - Уникальное представление волновой структуры ритма с наглядной визуализацией частотного спектра должен показывать вклад различных отделов вегетативной нервной системы в вариабельность ЧСС; Скаттерограмма RR-интервалов – графический метод двухмерного отображения ритма сердца по оси Х и Y. Каждая точка на графике должна соответствовать двум последовательным R-R интервалам (от текущего к предыдущему). Рассчитываются параметры SD1 и SD. Скатерограмма должна позволять пользователю выбор представляющих интерес точек (областей) в графе для детального просмотра соответствующих ЭКГ фрагментов; QT / RR, QTc / RR графики - скатерограммы, отображающие QT и QTc относительно RR, с целью анализа потенциального риска, связанного с патологией интервала QT. Скатерограмма должна позволять пользователю выбор представляющих интерес точек (областей) в графе для выявления соответствующих ЭКГ фрагментов; PQ / RR график - скатерограмма, отображающая PQ относительно R-R, с целью анализа риска, связанного с патологией интервала PQ. Скатерограмма должна позволять пользователю выбор представляющих интерес точек (областей) в графе для быстрого выявления соответствующих ЭКГ фрагментов; Возможность настроить анализ ЭКС: задать активную область зон предсердий, желудочков и сливной зоны, периодичность и базовую частоту. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Программное обеспечение | Наличие дружественного, интуитивно понятного, конфигурируемого пользовательского интерфейса. Наличие возможности изменить, по усмотрению пользователя, расположение и размер каждого компонента (окна), добавить или удалить какой-либо компонент, изменить цвет и цветовую тему. Сетевые операции - ПО должно работать в сети, где один компьютер работает как сервер и имеет базу данных, а другие компьютеры работают в качестве клиентских станций. Наличие возможности в настройке клиентских станций установить функцию автоматической отправки: Запись/Оценка исследований на сервер. (Поддержка интерфейса DICOM 3.0, поддержка интерфейса HL7 2.3, поддержка интерфейса HL7 3.0). Устройство должно хранить записи в памяти, даже если источник питания отключен, что позволяет производить многократное чтение: таким образом устраняется любая возможность потери данных. Наличие автоматического распознавания и классификации следующих морфологий сердечных сокращений: Нормальный (N), Наджелудочковый (S), Желудочковый (V), Блокированный (B), Aртефакт (Atf), с возможностью мануального уточнения морфологии комплекса (БЛНпГ, БПНпГ, из АВ-соединения, V R на T, сливной). Наличие возможности создать новый шаблон на основе конкретного кардио цикла через выбор или повторную классификацию. Наличие автоматического распознавания базисных ритмов, пауз. Наличие автоматического определения Суправентрикулярных (Наджелудочковых) событий: НЖЭС изолированная (S одиночный), куплет (S куплет), триплет, залп (S Пробежка). Наджелудочковая аллоритмия: Би-Три-Квадри-Геминия. Суправентрикулярный эктопический ритм, Суправентрикулярная тахикардия. Наличие автоматического определения мерцательной аритмии: Мерцание (фибрилляция) предсердий. Наличие автоматического определения Желудочковых событий: ЖЭС изолированная (V одиночный), куплет, триплет, залп (V пробежка), Интерполированная. Желудочковая аллоритмия: Би-Три-КвадриГеминия. Желудочковый (Идиовентрикулярный) ритм, Ускоренный Желудочковый (Идиовентрикулярный) ритм, Желудочковая тахикардия (VТахи). Наличие возможности установить / изменить диагностические критерии: Границы преждевременности сердечных сокращений, Лимитирующие значения ЧСС для брадикардии, тахикардии и эктопических ритмов. Наличие расчета экстремальных событий: ЧСС макс/ мин, ЧСС (синус) макс/мин, ЧСС макс (V Тахи), ЧСС макс (SТахи), RR макс/мин, ST девиация макс/мин. Наличие ST анализа: Макс/Мин. девиация сегмента ST, таблица ишемической нагрузки по всем отведениям, в течении всего мониторинга. Наличие реестра Тахикардий: Перечень всех тахикардий, обнаруженных в сигнале. Перечень должен быть упорядочен по продолжительности тахикардии, ЧСС (максим, миним, средн), по времени начала и типа аритмии. Наличие таблиц Желудочковых и Наджелудочковых секвенций: Перечень всех желудочковых и наджелудочковых секвенций (куплеты, триплеты, пробежки). Таблица должна быть упорядочена по времени начала, количеству сокращений в секвенции, сред ЧСС и по продолжительности секвенций. Наличие возможности изобразить шаблоны в не менее 2-х уровнях подробности по индивидуальным классификационным группам (N, V, S, B, Q, Atf). Наличие функции объединения шаблонов. Наличие возможности выбора любого шаблона для детального просмотра. Наличие критерий диагностики: Возможность установить / изменить Границы преждевременности сердечных сокращений. Возможность установить / изменить лимитирующие значения ЧСС для брадикардии, тахикардии и эктопических ритмов. Возможность установить / изменить критерии для классификации тахикардий-Наджелудочковой (S Тахи) и Желудочковой (V Тахи). Возможность установить / изменить лимитирующие значения для интервалов PQ, QT, QT(c) сегмента ST. Возможность задать положение точки J + как фиксированное, так и в зависимости от ЧСС для расчета ST сегмента. Возможность выбрать метод для расчета QT(c): Bazett, Hodges, Friderica, Framingham. Наличие ускоренной и упрощенной обработки шаблонов (SignalGrid): возможность одновременно увидеть на экране больше событий/кардиоциклов. Наличие дневника пациента: ПО должно позволять рассмотреть все "события", отмеченные пациентом, при нажатии "Кнопки Пациента". Наличие масштабирования комплекса ЭКГ. Наличие измерителя для ручного измерения кардиоциклов. Измеритель должен автоматически привязываться к выбранным позициям: P, PQ, QRS, QT. Наличие установки параметров ЭКГ на дисплее и для печати - амплитуда (5, 10, 20, 40 мм / мВ), скорость (12,5, 25, 50, 100 мм / мс), расстояние между отведениями (1, 1,5, 2, 3, 4, 5, 8 мВ). Все графики трендов (ST, QT, PQ, HR, HRV) должны отображаться в «многорядном» виде, для легкого сравнения требуемых интервалов (н-р: Сравнение тренда ЧСС всех ночей, всех дней или фрагменты с применением лекарств в многодневной записи холтер ЭКГ). Наличие печати: Полный Отчет должен состоять из следующих страниц: Титульный лист, анализ Брадикардия в табличной форме, анализ Тахикардия, анализ ЖЭс, анализ НЖЭс, анализ ЖТахи, анализ Эктопий, анализ Базального ритма, анализ измерений комплексов, анализ ВСР, девиации ST сегмента, Фрагменты ЭКГ: ЧСС макс, ЧСС мин, RR макс, тренд ЧСС, Гистограммы RR, ЧСС. Наличие распечатки фрагментов ЭКГ, либо полной записи ЭКГ (при необходимости), с возможностью ввода/ исправления комментария, выбора отведения. Наличие функции сохранения файлов в формате PDF для пересылки по электронной почте | 1 шт. |
|  |  | 2 | USB кабель | Наличие USB кабеля для передачи информации с регистратора на персональный компьютер врача. | 1 шт. |
|  |  | 3 | USB хаб - 4 x USB 2.0 | Наличие USB хаба - для соединения нескольких USB передачи информации от нескольких регистраторов на персональный компьютер врача. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Зарядное устройство | Наличие зарядного устройства на не менее, чем 4 аккумуляторные батарейки. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Устройство для считывания SD карт | Наличие устройства для считывания SD карт. Наличие форматов подключения: USB 2.0 Type A. поддержка SD. поддержка microSD. поддержка MS. поддержка MemoryStickDuo. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Кейс для переноски | Наличие сумки для переноски. Материал должен быть из пластика. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | Универсальный самоклеящийся электрод для взрослых | Наличие самоклеящихся электродов для взрослых. Должны быть одноразовыми. Количество, не менее 150 шт. в упаковке. | 5 упаковок |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требование к питанию: 220 - 240 В (номинальное), 50/60Гц. Условия эксплуатации: Температура: от + 1 °C до + 55 °C. Относительная влажность: от 10 % до 95 %. Атмосферное давление: от 700 гПа до 1060 гПа. Расположение: любое. Режим работы: постоянный. Для эксплуатации необходим персональный компьютер и принтер. Технические характеристики персонального компьютера: Процессор, не ниже Intel Core I3. Оперативная память, не менее 4 Гб. Жесткий диск, не менее 1 T. Операционная система Windows 7 / 8 / 10. Принтер (формат А4). Широкоформатный монитор, диагональ, не менее 19 дюймов. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МИ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP; КГП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УОЗ г.Алматы |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МИ и место дислокации | До 25 декабря 2023 года; г.Алматы, ул. Толе би,93 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |

Лот №4

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинских изделий (далее – МИ) (в соответствии с государственным реестром МИ) | 3/7/12-канальный регистратор Электрокардиограф с принадлежностями |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ (в соответствии с государственным реестром МИ) | Техническая характеристика комплектующего к МИ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | 3/7/12-канальный регистратор | Предназначен для проведения длительной регистрации ЭКГ (не менее 168 часов). Наличие USB, SDcard соединений с компьютером. Наличие встроенного микрофона для голосовой записи. Наличие возможности хранения записи в памяти, даже если источник питания отключен, позволяющей производить многократное чтение: таким образом, устраняется любая возможность потери данных. Наличие экрана: Жидкокристаллический, не менее: 5.2 см / 2” с разрешением, не хуже: 128 × 64. Материал корпуса должен быть из композиции поликарбоната с АБС-пластиком. Наличие клавиатуры: микропереключатели. Максимальный вес, не менее: 106 г ± 2 г. Размеры (д × ш × в), не более: 102 × 62 × 24 мм. Запись ЭКГ: Длительность записи, не менее 7 суток. Количество отведений, не менее: 3/7/12. Количество электродов, не менее: 5/10. Наличие регистрируемых отведений: не менее 3 отведений: mV1, mV3, mV5; не менее 7 отведений: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1; не менее 12 отведений: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Длительность записи, не менее: 200 - 900 Мб - 24ч (зависит от сигнала и количества отведений). Наличие проверки отсоединенных отведений: отдельно для каждого отведения. Наличие обнаружения кардиостимулятора: 100 мкс / Специальная схема с функцией обнаружения частоты 40000 Гц. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Чехол с фиксирующими ремнями | Наличие чехла с не менее 3 фиксирующими ремнями для крепления на пациента. | 1 шт. |
|  |  | 2 | SD карта 2 GB | Наличие карты памяти, не менее 2GB. Количество, не менее 2 шт. в упаковке | 1 упаковка |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | Аккумуляторная батарея | Тип: щелочные, литиевая или NiMH. Размер, не менее: 2× AA (IEC LR-03) Рекомендуемая емкость, не менее: 2100 мА/ч Зарядное устройство должно быть внешнее. Время заряда, не менее: 5 часов. Срок службы, не менее 500 циклов подзарядки. Наличие индикатора низкого заряда: Звуковой сигнал и сообщение на экране прибора. Количество, не менее 4 шт. в упаковке | 1 упаковка |
|  |  | 2 | Кабель пациента, 10 проводов | Количество отведений, не менее 12 общепринятых отведений (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6). Количество проводов, не менее 10. Тип разъема - DA-15. Тип вилки – прямой. Крепление вилки должно быть на винтах. Цвет должен быть серый. Диаметр штекера, не более 4 мм. Тип штекера: должен быть с пружиной. Сопротивление, не более 1 кОм. Температура эксплуатации: от -10 до 55 ºC. Влажность эксплуатации: 25-85%. Длина кабеля, не менее 3,2 м. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Кабель пациента, 5 проводов | Количество отведений, не менее 12 общепринятых отведений (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6). Количество проводов, не менее 5. Тип разъема - DA-15. Тип вилки – прямой. Крепление вилки должно быть на винтах. Цвет должен быть серый. Диаметр штекера, не более 4 мм. Тип штекера: должен быть с пружиной. Сопротивление, не более 1 кОм. Температура эксплуатации: от -10 до 55 ºC. Влажность эксплуатации: 25-85%. Длина кабеля, не менее 3,2 м. | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требование к питанию: 220 - 240 В (номинальное), 50/60Гц. Условия эксплуатации: Температура: от + 1 °C до + 55 °C. Относительная влажность: от 10 % до 95 %. Атмосферное давление: от 700 гПа до 1060 гПа. Расположение: любое. Режим работы: постоянный. Для эксплуатации необходим персональный компьютер и принтер. Технические характеристики персонального компьютера: Процессор, не ниже Intel Core I3. Оперативная память, не менее 4 Гб. Жесткий диск, не менее 1 T. Операционная система Windows 7 / 8 / 10. Принтер (формат А4). Широкоформатный монитор, диагональ, не менее 19 дюймов. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МИ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP; КГП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УОЗ г.Алматы |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МИ и место дислокации | До 25 декабря 2023 года; г.Алматы, ул. Толе би,93 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |

Директор КГП на ПХВ «Городской

кардиологический центр» УОЗ г.Алматы                                                        Куанышбекова Р.Т.

тендерлік құжаттамаға №1А қосымшалар

Техникалық сипаттама

Лот №1

| № п/п | Критерийлер | Сипаттама |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық бұйымдардың (бұдан әрі – МБ) атауы (МБ мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | Жиынтықтан кабель интерфейсі керек жарақтары бар қан қысымын бақылау жүйесі |  |  |  |
| 2 | Жинақтауға қойылатын талаптар | № п/п | Жиынтықтауыштың атауы (МБ мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | МБ жинақтауыштың техникалық сипаттамасы | Қажетті мөлшер (өлшем бірлігін көрсете отырып) |
|  |  | Қосымша компоненттер: |  |  |  |
|  |  | 1 | Кабельдік интерфейс | Деректерді беру үшін байланыс кабелінің болуы. Материал шыны талшықтан жасалған болуы керек. Ұзындығы, кем дегенде 2 м. қосылым USB арқылы болуы керек. | 1 дана |
|  |  | 2 | Бағдарламалық қамтамасыз ету | Қан қысымын талдау бағдарламалық жасақтамасының болуы. Графикалық және кестелік интерпретацияның болуы. Қарапайым, қысқа және сонымен бірге толық түсінікті есептің болуы. AHA, NICE, NHFA сәйкес қан қысымын автоматты түрде түсіндірудің болуы. Тексеру: жүйе қан қысымын уақыт аралығында бақылауы керек,кем дегенде: 24 -, 27 -, 48 - немесе 51 сағат, дәрігер белгілеген тұрақты аралықтармен. Бағдарлама емтихан нәтижелерін графикалық және кестелік түсіндірумен қан қысымының мәндеріне автоматты түрде егжей-тегжейлі талдау жасауы керек. Деректерді шығару және есеп беру функциясының болуы. Басып шығару: соңғы басып шығарылған есеп шолу болуы керек және қажет болған жағдайда дәрігердің пікірлерін қамтуы керек. MS Excel форматында зерттеуден деректерді экспорттау мүмкіндігінің болуы. Өлшенетін мәліметтердің болуы: систолалық қан қысымы, диастолалық қан қысымы, жүрек соғу жиілігі. Есептелген деректердің болуы: қанның импульстік қысымы, орташа гемодинаМБкалық қан қысымы, орташа мәндер, түнгі төмендеу дәрежесі немесе тәуліктік индекс, гипертензия уақытының индексі, гипотензия уақытының индексі, гипертензия жүктемесі, гипотензия жүктемесі, таңертең қан қысымының көтерілуі, қан қысымының өзгергіштігі. | 1 дана |
|  |  | Шығын материалдары және тозу жинақтары: |  |  |  |
|  |  |  | Жоқ |  |  |
| 3 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар | Қуат талаптары: 220 - 240 В (номиналды), 50/60 Гц. Пайдалану шарттары: Температура: + 1 °C-тан + 55 °C-қа дейін. Салыстырмалы ылғалдылық: 30% - дан 75% - ға дейін. |  |  |  |
| 4 | МБ жеткізуді жүзеге асыру шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2020) | DDP Алматы қ. ҚДСБ ШМҚ «Қалалық кардиологиялық орталық» КМК |  |  |  |
| 5 | Жеткізу мерзімі және орналасқан жері | 2023 жылдың 25 желтоқсанына дейін; г.Алматы, ул. Төле би,93 |  |  |  |
| 6 | Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, МБ кепілдік беретін сервистік қызмет көрсету шарттары | Кепілді сервистік қызмет көрсету кем дегенде 37 ай. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - жұмыс істеген құрамдас бөліктерді ауыстыру; - МБ жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - бұйымды баптау және реттеу; осы бұйымға тән жұмыстар және т. б.; - тазалау, майлау және қажет болған жағдайда негізгі механизмдер мен тораптарды іріктеу; - бұйым корпусының оның құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру(ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген бұйымдардың нақты түріне тән өзге де операциялар. |  |  |  |

№2

| № п/п | Критерийлер | Сипаттама |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық бұйымдардың (бұдан әрі – МБ) атауы (МБ мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | Жиынтықтан жасалған Негізгі аспап керек жарақтары бар қан қысымын бақылау жүйесі |  |  |  |
| 2 | Жинақтауға қойылатын талаптар | № п/п | Жиынтықтауыштың атауы (МБ мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | МБ жинақтауыштың техникалық сипаттамасы | Қажетті мөлшер (өлшем бірлігін көрсете отырып) |
|  |  | Негізгі компоненттер: |  |  |  |
|  |  | 1 | Негізгі құрал | 24-, 27-, 48 - немесе 51-сағаттық мониторингке арналған қан қысымын инвазивті емес амбулаториялық мониторингке арналған аспаптың болуы. Науқастың жоғары жайлылығы үшін қадамдық айдаудың болуы. Үлкен және оқуға оңай экранның болуы. Экранда батареяның кернеу деңгейін көрсету. Үнсіз басқару және модульдің жеңіл салмағы бар. Манжет толған кезде кез келген уақытта түймені басу арқылы қан қысымын өлшеуді тоқтату мүмкіндігінің болуы. Қан қысымын қолмен Қосымша өлшеу мүмкіндігінің болуы, оның Қолмен жасалғандығы туралы белгісі бар өлшеу нәтижесі құрылғының жадында сақталуы керек. Құрылғы мен компьютер арасында жылдам байланыстың болуы. Қан қысымын тексерудің болуы. Графикалық және кестелік интерпретацияның болуы. Қарапайым, қысқа және сонымен бірге толық түсінікті есептің болуы. Аппаратқа пациенттің көптеген қауіпсіздік функциялары қосылуы керек. BHS және AAMI стандарттарына сәйкестіктің болуы. Қосымша өлшеулер жүргізу мүмкіндігінің болуы. Күн / түн түймесі пациенттің өмір салтына байланысты өлшемдерді реттеуге мүмкіндік беруі керек. Маңызды оқиғаларды қолмен атап өту керек. Ішкі жадта кем дегенде 600 өлшеуге арналған орын болуы керек. Бағалау: тексеруден кейін өлшенген деректер құрылғыдан компьютерге USB порты арқылы қосылған жоғары жылдамдықты оптикалық кабель арқылы берілуі керек. Өлшемдері, артық емес: 70 х 99 х 30 мм.қан қысымын бақылау уақыты, кемінде: 24, 27, 48, 51 сағат. Қайта зарядталатын сілтілі батареялардың болуы: 2 AA Қайта зарядталатын NiCd немесе NiMH батареялары немесе 2 AA сілтілі батареялар. Оптикалық USB кабелі арқылы ДК-де деректерді берудің болуы, кемінде 115200 бод. Қан қысымын өлшеу әдісі осциллятор болуы керек. Сақталған өлшемдердің ең көп саны, кемінде 600 Өлшем. Қан қысымын өлшеу диапазоны, енді емес: 0-300 мм. сын.бағ. статикалық дәлдік ± 3 мм.сын. бағ. немесе өлшенген мәннің ± 2%. Қан қысымын өлшеу диапазоны, енді емес: 30-260 мм. сын.бағ. жүрек соғу жиілігін өлшеу диапазоны, енді емес: минутына 40-200 соққы. Қысым сенсоры пьезорезистивті болуы керек. Ауа айдау керек автоматты түрде басқарылатын сорғы. Қауіпсіздік: максималды сорғы 300 мм.сын. бағ. дейін. тәуелсіз қауіпсіздік клапанының болуы. Ауаның біртіндеп және жылдам шығарылуы қысымды автоматты босату клапанымен жүзеге асырылуы керек. IEC 536 сәйкес қауіпсіздік класы – II. | 1 дана |
|  |  | Қосымша компоненттер: |  |  |  |
|  |  | 1 | Бекіткіш белбеуі бар сөмке | Белдіктері бар қақпақтың болуы. Бекіткіш велкрода болуы керек. Белдік пен иыққа арналған белдіктердің болуы. Материал синтетикалық талшықтан жасалған болуы керек. Өлшемдері, кемінде: 100 x 70 x 40 мм. | 1 дана |
|  |  | 2 | Ересектерге арналған стандартты манжет | Иық окклюзиялық манжетінің болуы. Бекіту Velcro-да болуы керек. Болуы киім қыстырғыштары. Камера материалы латекс болуы керек. Камераның өлшемі, кем дегенде: 120x250 ММ.манжеттің өлшемі, кем дегенде: 150x580 ММ. манжеттің Материалы синтетикалық талшықтан жасалған болуы керек. | 1 дана |
|  |  | 3 | Зарядтағыш | Кемінде 4 аккумуляторлық батареяға зарядтағыштың болуы. | 1 дана |
|  |  | Шығын материалдары және тозу жинақтары: |  |  |  |
|  |  | 1 | Қайта зарядталатын батареялар (Аккумуляторлық батарея) | Түрі: сілтілі, литий немесе NiMH. Өлшемі, кем дегенде: 2 x AA. Ұсынылатын сыйымдылық, кем дегенде: 2100 мА/сағ. зарядтағыш сыртқы болуы керек. Зарядтау уақыты, кем дегенде 5 сағат. Қызмет ету мерзімі, кем дегенде 500 қайта зарядтау циклі. Төмен зарядты индикатордың болуы: құрылғының экранында дыбыстық сигнал және хабарлама. Қаптамада кемінде 8 саны берілген. | 1 қаптама |
| 3 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар | Қуат талаптары: 220 - 240 В (номиналды), 50/60 Гц. Пайдалану шарттары: Температура: + 1 °C-тан + 55 °C-қа дейін. Салыстырмалы ылғалдылық: 30% - дан 75% - ға дейін. |  |  |  |
| 4 | МБ жеткізуді жүзеге асыру шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2020) | DDP Алматы қ. ҚДСБ ШМҚ «Қалалық кардиологиялық орталық» КМК |  |  |  |
| 5 | МБ жеткізу мерзімі және орналасқан жері | 2023 жылдың 25 желтоқсанына дейін; г.Алматы, ул. Төле би,93 |  |  |  |
| 6 | Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, кепілдік сервистік қызмет көрсету шарттары. | Кепілді сервистік қызмет көрсету кем дегенде 37 ай. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - жұмыс істеген құрамдас бөліктерді ауыстыру; - МБ жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - бұйымды баптау және реттеу; осы бұйымға тән жұмыстар және т. б.; - тазалау, майлау және қажет болған жағдайда негізгі механизмдер мен тораптарды іріктеу; - бұйым корпусының оның құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру(ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген бұйымдардың нақты түріне тән өзге де операциялар. |  |  |  |

Лот№3

| № п/п | Критерийлер | Сипаттама |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық бұйымдардың (бұдан әрі – МБ) атауы (МБ мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | Керек-жарақтары бар электрокардиограф жиынтығынан толық конфигурация кілті |  |  |  |
| 2 | Жинақтауға қойылатын талаптар | № п/п | Жиынтықтауыштың атауы (МБ мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | МБ жинақтауыштың техникалық сипаттамасы | Қажетті мөлшер (өлшем бірлігін көрсете отырып) |
|  |  | Негізгі компоненттер: |  |  |  |
|  |  | 1 | 3/7/12 арналы жүйеге арналған толық конфигурация кілті | Аппаратты лицензиялық қорғаудың болуы Холтер бойынша 3/7/12 арналы ЭКГ жүйесінің функцияларын қоса алғанда, бағдарламалық қамтамасыз етудің барлық функцияларын ашуға мүмкіндік беретін USB флэш-дискісі сияқты болуы тиіс, атап айтқанда: жүрек өткізгіштігінің бұзылуын автоматты түрде анықтау: АВ-блокада I ст., АВ-блокада II ст., (венккебаха периодикасы). Қарыншаішілік блокадалар. Қарыншалық преексцитация( қарыншалардың мерзімінен бұрын қозуы); пейсмейкер индукциялаған кешендерді автоматты түрде анықтау - пейсмейкер кластары: Pa (атриальды), PV (қарыншалық), PD (қосарланған), F (Су төгетін), PF (жалған Су төгетін); Кеңейтілген ST талдау: Тренд st-деңгей, ST-еңіс, макс / Мин st ауытқу, барлық мониторинг барысында барлық сымдар бойынша ишемиялық жүктеме кестесі; QT(QTc) талдау: QT мин, QT макс, QT(c) мин, QT(c) макс. трендтер түрінде нәтижелерді ұсынудың болуы, гистограммалар, кестелер; имплантацияланған ЭКСМ-ді анықтау мен талдаудың болуы: Axx, V00, Vxx, Dxx, VAT, DDT, AAI, VVI, VDI, DDD, DDD, DDD, AAIR, VVIR, VDIR, DDIR, VDDR, DDDR; имплантацияланған эксм-ді кеңейтілген талдаудың болуы: i түрінде ЭКС импульстарын ұсыну-R, R-I, I гистограммалар. Ынталандырылған жиырылулардың дисперсиялық графиктерінің болуы (атриальды, қарыншалық, қосарланған, ағызу, жалған ағызу). ЭКС ақаулығын талдаудың болуы (импульсті түсірудің сәтсіздігі - failtocapture, экс - failtosense сезімталдығының сәтсіздігі); "карат рельефі" - (бір уақытта 1500-ге дейін QRS кешендерінің панорамалық көрінісі): сигналдағы өзгерістерді лезде визуалды талдау, жүрек ритағы мен өткізгіштігін тексеру: (жүрекшелердің жыпылықтауы /дірілдеуі, АВ блокадасы және т. б.), сенімді сигналдағы ишемиялық өзгерістерді анықтау үшін ST сегментінің өзгеруін бағалау (st депрессия, элевация). Сигналды сапалы өңдеу уақытын қысқарту; "сарқырама" - QRS жүрек кардиоциклінің сипатындағы өзгерістерді қатесіз бағалау. Бұл құрал кардиоцикл морфологиясындағы кез келген бұзылуларға дәлірек және жылдам көзқарас беруі керек; қуаттың спектрлік тығыздығы (spm графигі) - жиілік спектрінің визуализациясы бар волақтың толқындық құрылымының бірегей көрінісі вегетативті жүйке жүйесінің әртүрлі бөлімдерінің жүрек соғу жиілігінің өзгергіштігіне қосқан үлесін көрсетуі керек; RR интервалдарының шашырауы - жүрек ритағын екі өлшемді картаға түсірудің графикалық әдісі. графиктегі әрбір нүкте екі дәйекті R-R интервалына сәйкес келуі керек (ағымнан алдыңғыға дейін). SD1 және SD параметрлері есептеледі. Скатерограмма пайдаланушыға сәйкес ЭКГ фрагменттерін егжей - тегжейлі қарау үшін графиктегі қызығушылық нүктелерін (аймақтарды) таңдауға мүмкіндік беруі керек; QT / RR, QTc / RR графиктер-qt интервалының патологиясымен байланысты ықтимал тәуекелді талдау мақсатында qt және QTc-ді RR-ге қатысты көрсететін Скатерограммадар. Скатерограмма пайдаланушыға сәйкес ЭКГ фрагменттерін анықтау үшін бағандағы қызығушылық нүктелерін (аймақтарды) таңдауға мүмкіндік беруі керек; PQ / RR график - PQ интервалының патологиясымен байланысты тәуекелді талдау мақсатында R-R-ге қатысты PQ көрсететін Скатерограмма. Скатерограмма пайдаланушыға тиісті ЭКГ фрагменттерін жылдам анықтау үшін графиктегі қызығушылық тудыратын нүктелерді (аймақтарды) таңдауға мүмкіндік беруі керек; экс талдауын теңшеу мүмкіндігі: атриальды, қарыншалық және су төгетін аймақтың белсенді аймағын, жиілігі мен базалық жиілігін анықтау. | 1 дана |
|  |  | Қосымша компоненттер: |  |  |  |
|  |  | 1 | Бағдарламалық қамтамасыз ету | Ыңғайлы, интуитивті, конфигурацияланатын пайдаланушы интерфейсінің болуы. Пайдаланушының қалауы бойынша әр компоненттің (терезенің) орналасуы мен өлшемін өзгерту, кез-келген компонентті қосу немесе жою, түс пен түс тақырыбын өзгерту мүмкіндігі бар. Желілік операциялар - бағдарламалық жасақтама бір компьютер сервер ретінде жұмыс істейтін және мәліметтер базасы бар, ал басқа компьютерлер клиенттік станция ретінде жұмыс істейтін желіде жұмыс істеуі керек. Клиенттік станцияларды орнатуда автоматты жіберу функциясын орнату мүмкіндігінің болуы: зерттеуді серверге жазу/бағалау. (DICOM 3.0 интерфейсін қолдау, HL7 2.3 интерфейсін қолдау, HL7 3.0 интерфейсін қолдау). Қуат көзі өшірілген болса да, құрылғы жазбаларды жадта сақтауы керек, бұл бірнеше рет оқуға мүмкіндік береді: осылайша деректерді жоғалту мүмкіндігі жойылады. Жүрек соғуының келесі морфологияларын автоматты түрде тану және жіктеудің болуы: қалыпты (N), суправентрикулярлық (S), қарыншалық (V), бұғатталған (B), Артефакт (Atf), кешеннің морфологиясын қолмен нақтылау мүмкіндігі бар (БЛНпГ, БПНпГ, АВ-қосылыстан, V R-ден T, су төгетін). Таңдау немесе қайта жіктеу арқылы белгілі бір кардио цикліне негізделген жаңа үлгіні жасау мүмкіндігінің болуы. Негізгі ритақтарды, кідірістерді автоматты түрде танудың болуы. Суправентрикулярлық (суправентрикулярлық) оқиғаларды автоматты түрде анықтаудың болуы: оқшауланған ЖЭС (s жалғыз), куплет (s куплет), триплет, волейбол (S жүгіру). Суправентрикулярлық аллоритмия: Би-үш-Квадри-Геминия. Суправентрикулярлық эктопиялық ритақ, суправентрикулярлық тахикардия. Жүрекшелердің фибрилляциясын автоматты түрде анықтаудың болуы: жүрекшелердің фибрилляциясы (фибрилляциясы). Қарыншалық оқиғаларды автоматты түрде анықтаудың болуы: оқшауланған ЖЭС (V жалғыз), куплет, триплет, волейбол (V жүгіру), Интерполяцияланған. Қарыншалық аллоритмия: би-үш-КвадриГеминия. Қарыншалық (Идиовентрикулярлық) ритақ, жеделдетілген қарыншалық (Идиовентрикулярлық) ритақ, қарыншалық тахикардия (VТахи). Диагностикалық критерийлерді анықтау / өзгерту мүмкіндігінің болуы: брадикардия, тахикардия және эктопиялық ритақтар үшін жүрек соғу жиілігінің мәндерін шектейтін жүрек соғуының мерзімінен бұрын шекаралары. Төтенше оқиғаларды есептеудің болуы: жүрек соғу жиілігі макс / мин, жүрек соғу жиілігі (синус) макс / мин, жүрек соғу жиілігі макс (V Тахи), жүрек соғу жиілігі макс (ЅТахи), RR макс/мин, ST ауытқуы макс/мин. ST талдауының болуы: Макс / Мин. ST сегментінің ауытқуы, барлық бақылау кезінде барлық сымдар бойынша ишемиялық жүктеме кестесі. Тахикардия тізілімінің болуы: сигналда кездесетін барлық тахикардиялардың тізімі. Тізбе тахикардияның ұзақтығы, жүрек соғу жиілігі (максим, минимум, орта), аритмияның басталу уақыты мен түрі бойынша реттелуі тиіс. Қарыншалық және суправентрикулярлық секвенциялар кестелерінің болуы: барлық қарыншалық және суправентрикулярлық секвенциялардың тізімі (куплеттер, триплеттер, жүгіру). Кесте басталу уақыты, секвенциядағы қысқартулар саны, жүрек соғу жиілігі және секвенциялардың ұзақтығы бойынша реттелуі керек. Үлгілерді жеке жіктеу топтары (N, V, S, B, Q, Atf) бойынша кемінде 2 деңгейде егжей-тегжейлі бейнелеу мүмкіндігінің болуы. Үлгілерді біріктіру функциясының болуы. Егжей-тегжейлі қарау үшін кез-келген үлгіні таңдау мүмкіндігі бар. Болуы диагностикалық критерий: жүрек соғуының мерзімінен бұрын шекараларын белгілеу / өзгерту мүмкіндігі. Брадикардия, тахикардия және эктопиялық ритақтар үшін жүрек соғу жиілігінің шектеу мәндерін орнату / өзгерту мүмкіндігі. Тахикардияны жіктеу критерийлерін белгілеу / өзгерту мүмкіндігі-суправентрикулярлық (S Тахи) және қарыншалық (V Тахи). ST сегментінің PQ, QT, QT(c) интервалдары үшін шектеу мәндерін орнату / өзгерту мүмкіндігі. St сегментін есептеу үшін J + нүктесінің орнын тұрақты және жүрек соғу жылдамдығына байланысты орнату мүмкіндігі. QT(c) есептеу әдісін таңдау мүмкіндігі: Bazett, Hodges, Friderica, Framingham. Шаблондарды жеделдетілген және жеңілдетілген өңдеудің болуы (SignalGrid): экранда бір уақытта көбірек оқиғаларды/кардиоциклдерді көру мүмкіндігі. Науқастың күнделігінің болуы: бағдарламалық жасақтама "пациенттің түймелерін" басқан кезде пациент белгілеген барлық "оқиғаларды"қарастыруға мүмкіндік беруі керек. ЭКГ кешенін масштабтаудың болуы. Кардиоциклдерді қолмен өлшеуге арналған есептегіштің болуы. Есептегіш таңдалған позицияларға автоматты түрде байлануы керек: P, PQ, QRS, QT. Дисплейде және басып шығару үшін ЭКГ параметрлерін орнатудың болуы-амплитудасы (5, 10, 20, 40 мм / мВ), жылдамдығы (12,5, 25, 50, 100 мм / мс), сымдар арасындағы қашықтық(1, 1,5, 2, 3, 4, 5, 8 мВ). Барлық трендтік диаграммалар (ST, QT, PQ, HR, HRV) қажетті аралықтарды оңай салыстыру үшін "көп қатарлы" түрде көрсетілуі керек (n-r: Барлық түндердің, барлық күндердің жүрек соғу жиілігінің трендін салыстыру немесе көп күндік жазбада дәрі-дәрмектерді қолдану арқылы үзінділер холтер ЭКГ). Мөрдің болуы: толық есеп мынадай беттерден тұруы тиіс: титулдық бет, кестелік түрдегі брадикардия талдауы, тахикардия талдауы, ЖЭс талдауы, Жжэс талдауы, ЖТахи талдауы, эктопия талдауы, базальды ритақты талдау, кешендерді өлшеу талдауы, ЖРВ талдауы, ST сегментінің ауытқуы, ЭКГ фрагменттері: ЖЖЖ макс, ЖЖЖ мин, RR макс, жүрек соғу жиілігінің тенденциясы, RR Гистограммалары, жүрек соғу жиілігі. Түсініктемені енгізу/ түзету, қорғасынды таңдау мүмкіндігімен ЭКГ фрагменттерін басып шығарудың немесе ЭКГ толық жазбасының (қажет болған жағдайда) болуы. Электрондық пошта арқылы жіберу үшін PDF файлын сақтау мүмкіндігінің болуы. | 1 дана |
|  |  | 2 | USB кабелі | Тіркеушіден дәрігердің дербес компьютеріне ақпарат беруге арналған USB кабелінің болуы. | 1 дана |
|  |  | 3 | USB хабы - 4 X USB 2.0 | USB хабының болуы-бірнеше тіркеушілерден дәрігердің жеке компьютеріне бірнеше USB ақпаратын қосуға арналған. | 1 дана |
|  |  | 4 | Зарядтағыш | Кемінде 4 аккумуляторлық батареяға зарядтағыштың болуы. | 1 дана |
|  |  | 5 | SD картасын оқу құрылғысы | SD картасын оқу құрылғысының болуы. Қосылу форматтарының болуы: USB 2.0 Type A. SD қолдауы. microSD қолдауы. MS қолдауы. Memory Stick Duo қолдауы. | 1 дана |
|  |  | 6 | Тасымалдау кейс | Тасымалдауға арналған сөмкенің болуы. Материал пластиктен жасалған болуы керек. | 1 дана |
|  |  | Шығын материалдары және тозу жинақтары: |  |  |  |
|  |  | 1 | Ересектерге арналған әмбебап өздігінен жабысатын электрод | Ересектерге арналған өздігінен жабысатын электродтардың болуы. Бір реттік болуы керек. Саны, қаптамада кемінде 150 дана. | 5 қаптама |
| 3 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар | Қуат талаптары: 220 - 240 В (номиналды), 50/60 Гц. Пайдалану шарттары: Температура: + 1 °C-тан + 55 °C-қа дейін. Салыстырмалы ылғалдылық: 10% - дан 95% - ға дейін. Атмосфералық қысым: 700 гПа-дан 1060 гПа-ға дейін. Орналасқан жері: кез келген. Жұмыс режимі: тұрақты. Пайдалану үшін дербес компьютер мен принтер қажет. Дербес компьютердің техникалық сипаттамалары: Процессор, Intel Core i3-тен төмен емес. ЖЖҚ, кемінде 4 Гб. Қатты диск, кем дегенде 1 т. Windows операциялық жүйесі 7 / 8 / 10. Принтер (A4 форматы). Үлкен форматты монитор, диагональ, кем дегенде 19 дюйм. |  |  |  |
| 4 | МБ жеткізуді жүзеге асыру шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2020) | DDP Алматы қ. ҚДСБ ШМҚ «Қалалық кардиологиялық орталық» КМК |  |  |  |
| 5 | МБ жеткізу мерзімі және орналасқан жері | 2023 жылдың 25 желтоқсанына дейін; г.Алматы, ул. Төле би,93 |  |  |  |
| 6 | Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, кепілдік сервистік қызмет көрсету шарттары. | Кепілді сервистік қызмет көрсету кем дегенде 37 ай. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - жұмыс істеген құрамдас бөліктерді ауыстыру; - МБ жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - бұйымды баптау және реттеу; осы бұйымға тән жұмыстар және т. б.; - тазалау, майлау және қажет болған жағдайда негізгі механизмдер мен тораптарды іріктеу; - бұйым корпусының оның құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру(ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген бұйымдардың нақты түріне тән өзге де операциялар. |  |  |  |

Лот№4

| № п/п | Критерийлер | Сипаттама |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық бұйымдардың (бұдан әрі – МБ) атауы (МБ мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | 3/7/12-аксессуарлары бар Электрокардиограф жиынтығынан арналы Тіркеуші |  |  |  |
| 2 | Жинақтауға қойылатын талаптар | № п/п | Жиынтықтауыштың атауы (МБ мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | МБ жинақтауыштың техникалық сипаттамасы | Қажетті мөлшер (өлшем бірлігін көрсете отырып) |
|  |  | Негізгі компоненттер: |  |  |  |
|  |  | 1 | 3/7/12 - арна тіркеушісі | ЭКГ-ны ұзақ уақыт тіркеуге арналған (кемінде 168 сағат). Компьютерге USB, SDcard қосылымдарының болуы. Дауыстық жазба үшін кірістірілген микрофонның болуы. Қайта оқуға мүмкіндік беретін қуат көзі өшірілген болса да, жазбаны жадта сақтау мүмкіндігінің болуы: осылайша деректерді жоғалтудың кез келген мүмкіндігі жойылады. Экранның болуы: Сұйық кристалды, кемінде: 5.2 см / 2" ажыратымдылықпен, кем емес: 128 × 64. Корпустың материалы ABS пластиктен жасалған поликарбонат құрамынан болуы керек. Пернетақтаның болуы: Микро қосқыштар. Максималды салмақ, кем емес: 106 г ± 2 г. Өлшемдері (d × w × w), артық емес: 102 × 62 × 24 мм. ЭКГ жазбасы: Жазу ұзақтығы, кемінде 7 күн. Қорғасын саны, кемінде: 3/7/12. Электродтар саны, кемінде: 5/10. Тіркелетін сымдардың болуы: кемінде 3 қорғасын: mV1, mV3, mV5; кемінде 7 қорғасын: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1; кемінде 12 қорғасын: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6.Длительность записи, не менее: 200-900мб-24сағ (сигнал мен сымдардың санына байланысты). Ажыратылған сымдарды тексерудің болуы: әр сым үшін бөлек. Кардиостимуляторды анықтаудың болуы: 100 мкс / 40000 Гц жиілікті анықтау функциясы бар арнайы схема. | 1 дана |
|  |  | Қосымша компоненттер: |  |  |  |
|  |  | 1 | Бекітетін белдіктері бар қақпақ | Науқасқа бекітуге арналған кемінде 3 бекітетін белдігі бар қақпақтың болуы. | 1 дана |
|  |  | 2 | SD картасы 2 ГБ | Жад картасының болуы, кем дегенде 2GB. Саны, қаптамада кемінде 2 дана | 1 қаптама |
|  |  | Шығын материалдары және тозу жинақтары: |  |  |  |
|  |  | 1 | Қайта зарядталатын батареялар (Аккумуляторлық батарея) | Түрі: сілтілі, литий немесе NiMH. Өлшемі, кем емес: 2× AA (IEC LR-03) Ұсынылатын сыйымдылық, кемінде: 2100 мА/сағ Зарядтағыш сыртқы болуы керек. Зарядтау уақыты, кем дегенде: 5 сағат. Қызмет ету мерзімі, кем дегенде 500 қайта зарядтау циклі. Төмен зарядты индикатордың болуы: құрылғының экранында дыбыстық сигнал және хабарлама. Саны, қаптамада кемінде 4 берілген. | 1 қаптама |
|  |  | 2 | Науқастың кабелі, 10 сым | Қорғасын саны, кемінде 12 жалпы қабылданған қорғасын (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6). Сымдар саны, кемінде 10. Қосқыш түрі - DA-15. Шанышқы түрі түзу. Шанышқыны бекіту бұрандаларда болуы керек. Түсі сұр болуы керек. Штепсельдің диаметрі 4 мм-ден аспайды. Штепсель түрі: серіппемен болуы керек. Қарсылық, 1 кОм аспайды. Жұмыс температурасы: -10-дан 55 ºC дейін. Ылғалдылық: 25-85%. Кабельдің ұзындығы, кемінде 3,2 м. | 1 дана |
|  |  | 3 | Науқас кабелі, 5 сым | Қорғасын саны, кемінде 12 жалпы қабылданған қорғасын (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6). Сымдар саны, кемінде 5. Қосқыш түрі - DA-15. Шанышқы түрі түзу. Шанышқыны бекіту бұрандаларда болуы керек. Түсі сұр болуы керек. Штепсельдің диаметрі 4 мм-ден аспайды. Штепсель түрі: серіппемен болуы керек. Қарсылық, 1 кОм аспайды. Жұмыс температурасы: -10-дан 55 ºC дейін. Ылғалдылық: 25-85%. Кабельдің ұзындығы, кемінде 3,2 м. | 1 дана |
| 3 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар | Қуат талаптары: 220 - 240 В (номиналды), 50/60 Гц. Пайдалану шарттары: Температура: + 1 °C-тан + 55 °C-қа дейін. Салыстырмалы ылғалдылық: 10% - дан 95% - ға дейін. Атмосфералық қысым: 700 гПа-дан 1060 гПа-ға дейін. Орналасқан жері: кез келген. Жұмыс режимі: тұрақты. Пайдалану үшін дербес компьютер мен принтер қажет. Дербес компьютердің техникалық сипаттамалары: Процессор, Intel Core i3-тен төмен емес. ЖЖҚ, кемінде 4 Гб. Қатты диск, кем дегенде 1 т. Windows операциялық жүйесі 7 / 8 / 10. Принтер (A4 форматы). Үлкен форматты монитор, диагональ, кем дегенде 19 дюйм. |  |  |  |
| 4 | МБ жеткізуді жүзеге асыру шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2020) | DDP Алматы қ. ҚДСБ ШМҚ «Қалалық кардиологиялық орталық» КМК |  |  |  |
| 5 | МБ жеткізу мерзімі және орналасқан жері | 2023 жылдың 25 желтоқсанына дейін; г.Алматы, ул. Төле би,93 |  |  |  |
| 6 | Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, кепілдік сервистік қызмет көрсету шарттары. | Кепілді сервистік қызмет көрсету кем дегенде 37 ай. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - жұмыс істеген құрамдас бөліктерді ауыстыру; - МБ жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - бұйымды баптау және реттеу; осы бұйымға тән жұмыстар және т. б.; - тазалау, майлау және қажет болған жағдайда негізгі механизмдер мен тораптарды іріктеу; - бұйым корпусының оның құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру(ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген бұйымдардың нақты түріне тән өзге де операциялар. |  |  |  |

ҚДСБ «Қалалық кардиологиялық орталығы»

ШЖҚ КМК директоры                                                                                                      Куанышбекова Р.Т.