Приложение 1А к тендерной документации

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Кровать медицинская многофункциональная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п |  | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий) |  | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике |  |  |  | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Кровать медицинская многофункциональная |  | Универсальная многофункциональная кровать должна быть оснащена системой телескопических колонн, электрической регулировкой высоты, секций и продольных наклонов ложа (Тренделенбург/антиТренделенбург). Кровать должна состоять из несущей рамы и ложа с порошковым покрытием на основе эпоксидного полиэстера. Рама кровати должна быть с защитным пластиковым картером установлена на 4 антистатических колеса диаметром не менее 149 мм и не более 150 мм с трехпозиционной центральной системой блокировки колесной базы с 4-х углов кровати со звуковой сигнализацией о незаблокированных колесах при подключении кровати к сети электропитания. В конструкции кровати должна использоваться система электромеханических телескопических колонн (не менее 2 штук) с защитным кожухом, исключающим попадание жидкости внутрь системы, и встроенным контроллером движения колонн, обеспечивающим их синхронное движение при неравномерной нагрузке. Конструкция электромеханических цилиндрических колонн должна обеспечивать строго горизонтальный подъем рамы при регулировках высоты и исключать горизонтальное смещение ложа кровати. Количество сервомоторов – не менее 4 штук. Кровать должна быть оснащена встроенной системой предотвращения перегрузки моторов со звуковой сигнализацией и автоматической остановкой движения. Количество секций ложа кровати – не менее 4 штук. Количество подвижных секций – не менее 3 штук. В комплектацию кровати должны входить съемные сегменты из ABS пластика в количестве не мнее 2 штук, устойчивых к мытью и дезинфекции. На каждой секции кровати должны быть расположены фиксаторы для удержания матраца от соскальзывания. В углах головной и ножной секций ложа кровати расположены установочные отверстия для инфузионной стойки и устройства для приподнятия пациента. Головной торец должен быть фиксированный и не менять положение при регулировках высоты, облегчая работу медперсонала при проведении повседневных процедур, а также позволяя проводить интубацию без снятия головного торца. Кровать должна быть оснащена съемными с фиксаторами взаимозаменяемым головным и ножным торцами из цельнолитого ABS пластика со вставками из HPL пластика, при этом конструкция торцов является легкосъемной, обеспечивающей максимально быстрый доступ медицинского персонала к пациенту со всех сторон, и при снятии торцов на каркасе кровати не остается никаких элементов торцов. Для каждой из спинок должны быть предусмотрены по 1 фиксатору для их надежной фиксации в процессе транспортировки. Спинки должны устанавливаться на кровать путем опускания двух металлических штифтов, расположенных на нижней кромке спинок, в специальные отверстия на раме кровати. Головные боковые ограждения должны быть оснащены двухсторонними пультами управления. Пульты управления в боковых ограждениях должны выполнять следующие функции: регулировка спинной секции, регулировка бедренной секции, автоматическая регулировка положения спинной и бедренной секций, регулировка высоты, обеспечивать функцию безопасности и автоматического отключения. Расстояние между боковыми ограждениями не более 40 мм. Расстояние между боковыми ограждениями и торцами не более 40 мм. В боковые ограждения должны быть встроены: индикатор для определения угла наклона Тренделенбург и антиТренделенбург. Индикатор угла наклона спинной секции. Угломеры предназначены для определения угла наклона ложа при продольных наклонах и для определения угла наклона спинной секции. Угломеры должны быть оснащены индикаторами расположения кровати в крайнем нижнем положении со световой индикацией. Кровать должна быть оснащена функцией подсветки нижней станины кровати в ночное время с возможностью отключения. В кровати должна быть установлена функция вставания пациента для быстрой мобилизации с помощью кнопок управления. Управление функцией вставания осуществляется дополнительными кнопками, вне зависимости от основных пультов в боковых ограждениях, встроенными в головные боковые ограждения. Управление функцией вставания должно осуществляться кнопками, встроенными с внешней стороны боковых ограждений в поручни-держатели для рук пациента. Расположение кнопок управления должно позволять пациенту одновременно производить регулировки кровати по высоте и позволять держаться за боковое ограждение Кровать должна осуществлять: электрическую регулировку высоты с минимальным нижним положением не менее 393 мм не более 395 мм и верхним положением не менее 773 мм и не более 775 мм, электрическую регулировку продольных наклонов ложа кровати (Тренделенбург и антиТренделенбург) в пределах не менее +-16°, электрическую регулировку секции спины в пределах не менее 0° - 64°, электрическую регулировку тазобедренной секции в пределах не менее 0° - 32°, механическую регулировку секции голени с помощью растомата . Конструктивная особенность ложа кровати должна обеспечивать функцию продольного смещения основания тазобедренной секции и секции спины с одновременным подъёмом для уменьшения компрессии в абдомиальной области с суммарным смещением не менее 108 мм и не более 110 мм. Кровать должна позволять проводить как электрическую (с помощью пульта управления), так и механическую (с помощью ручек в головной части) сердечно-легочную реанимацию с амортизированием спинной секции при ее активации. Для использования с пациентами нестандартных антропометрическихданных кровать должна обладать встроенной функцией увеличения длины ложа не менее 318 мм и не более 320 мм. Для уменьшения деформации рамы кровати во время транспортировки в углах расположены защитные амортизаторы диаметром 100 мм, изготовленные из пластикового материала, не оставляющего следов. В комплектацию кровати должна входить дистанционная (проводная) контрольная панель управления с функциями: активации для разблокировки кнопок управления, аварийной остановки, блокировки регулировок ложа с других панелей управления, датчика-индикатора заряда встроенной аккумуляторной батареи, регулировки высоты ложа, регулировки продольных наклонов ложа кровати (Тренделенбург и антиТренделенбург), регулировки наклонов секций спины и бедра, автоконтура (одновременное смещение секций спины и бедра), СЛР для реанимационного положения, кардиологического кресла, положением обследования пациента, автоматического позиционирования спинной секции в 30° одной кнопкой, управления подсветкой кровати. Переход кровати в положение «кардиологического кресла» с электрическим приводом, управляемый одной кнопкой, без необходимости перемещения пациента. Переход в положение «кардиологического кресла» должен осуществляться при любой высоте ложа кровати. Вместе с данной функцией должна быть предусмотрена возможность возврата ложа кровати в горизонтальное положение и одновременного опускания до минимальной высоты, управляемые одной кнопкой. Панель управления в боковом ограждении должна иметь кнопку безопасности, препятствующей несанкционированному изменению положения секций ложа кровати. В комплектацию кровати должны входить петли крепления удерживающих пациента поясов. Кровать должна иметь встроенную аккумуляторную батарею с датчиком-индикатором заряда и срока службы, а также функцией отключения аккумулятора для хранения кровати. При работе от аккумуляторной батареи кровать должна автоматически переходить в «спящий» режим через 3 минуты после активации последней функции. При низком уровне заряда должен раздаваться предупредительный сигнал при нажатии кнопки любой электрической функции. Кабель питания кровати должен быть яркого цвета с целью предотвращения случайного вырывания из розетки и креплением к кровати. Кровать должна быть оснащена полкой для постельного белья, выполнена из металлического профиля. Оснащена выдвижным механизмом, полностью скрывающим полку под основанием кровати, не ограничивая доступ медицинского персонала к пациенту. Полка должна быть 2-х секционная. При использовании внутрисосудистых или внутрисердечных аппаратов, для уравнивания потенциалов при отсутствии заземления, в кровати должно быть предусмотрено подключение через равнопотенциальную клемму к соответствующему аппарату. Максимальная допустимая рабочая нагрузка не менее 248 кг и не более 250 кг. Внутренние габариты (ложе кровати) не менее 2000 мм x 900 мм. Габариты (без удлинения кровати) с разъемными боковыми ограждениями не более 223см. х 99,5см. |  |  |  | 1 штука |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, с 4-мя пластиковыми крючками |  | Стойка оснащена 4-мя крючками для крепления бутылки для системы. Имеет возможность регулировки по высоте. |  |  |  | 1 штука |
|  |  | 2 |  | Дуга-опора для приподнятия пациента крашенная |  | Предназначена для помощи при вставанию пациенту. |  |  |  | 1 штука |
|  |  | 3 |  | Ручка-поручень для дуги-опоры для приподнятия пациента |  | Выполнена из пластмассы. Оснащена ремнем для фиксации к дуге для приподнятия. |  |  |  | 1 штука |
|  |  | 4 |  | Матрац с пенополиуретановым наполнителем, противопролежневый |  | наполнитель из "холодного" пенополиуретана высокой упругости в съемном влагостойком паропроницаемом чехле на молнии. Матрас предназначен для использования в условиях стационара, домашнего ухода согласно риску возникновения пролежней пациента. Высота матраса должны быть не менее 13 см и не более 14 см. |  |  |  | 1 штука |
|  |  | 5 |  | Панель управления персонала |  | Панель управления предназначена для быстрой и удобной настройки необходимого положения кровати. Панель оснащена функциями: активации для разблокировки кнопок управления, аварийной остановки, блокировки регулировок ложа с других панелей управления, датчика-индикатора заряда встроенной аккумуляторной батареи, регулировки высоты ложа, регулировки продольных наклонов ложа кровати (Тренделенбург и антиТренделенбург), регулировки наклонов секций спины и бедра, автоконтура (одновременное смещение секций спины и бедра), СЛР для реанимационного положения, кардиологического кресла, положением обследования пациента, автоматического позиционирования спинной секции в 30° одной кнопкой, управления подсветкой кровати. |  |  |  | 1 штука |
|  |  | 6 |  | Панели пластиковые |  | Панели ложа должны быть изготовлены из ABS пластика, устанавливаются на ложе. Легко сниматься для дезинфекционной обработки кровати. Панели имеют специальные отверстия для фиксации. |  |  |  | 2 штуки |
|  |  | 7 |  | Держатель рельс для крепления |  | Предназначен для установки дополнительных аксессуаров и принадлежностей. Выполнен из стали с эпоксидным покрытием |  |  |  | 2 штуки |
|  |  | 8 |  | Пульт управления ручной |  | Пульты управления на гибком кабеле выполняет следующие функции: регулировка спинной секции, регулировка бедренной секции, автоматическая регулировка положения, регулировка высоты, обеспечивать функцию активации функций и автоматического отключения. Пульт должен быть оснащен подсветкой кнопок и встроенным фонариком для возможного обследования пациента в ночное время. Должна быть предусмотрена функция для отключения пульта без использования дополнительных инструментов. |  |  |  | 1 штука |
|  |  | 9 |  | Кожух защитный ходовой части пластиковый |  | Выполнен из ABS пластика. Полностью закрывает основание кровати, облегчая дезинфекционную обработку |  |  |  | 1 штука |
|  |  | 10 |  | Панели с педалями ножного управления |  | Билатеральное ножное управление предназначено для возможности регулировки положения кровати во время манипуляций с пациентом без рук. Данная функция позволяет сохранить стерильность рук. Педали оснащены защитной металлической рамой, исключающей непроизвольную регулировку кровати. Педали для регулировки следующих функций: подъем ложа, опускание ложа, позиция осмотра пациента с выравниваем секций. |  |  |  | 2 штуки |
|  |  | 11 |  | Комплект из 4-х разъемных, пластиковых боковых ограждений с индивидуальным механизмом регулировки |  | На раме кровати должны быть закреплены раздельные опускаемые боковые ограждения с двойной системой запирания, по не менее 2 штуки с каждой стороны. Раздельные боковые ограждения должны полностью закрывать ложе кровати, тем самым минимизируя риск выпадения пациента. Раздельные боковые ограждения должны быть изготовлены из цельнолитого ABS пластика со встроенными двухсторонними пультами управления в каждом ограждении и имеют поручни. Высота боковых ограждений не мнее 400 мм, что позволяет использовать матрасы с разной высотой – от 10 до 18 см. |  |  |  | 1 штука |
|  |  | 12 |  | Секция ложа спинная рентгенопрозрачная, с отсеком для установки кассеты |  | Cекция спины должна быть из рентген проницаемого HPL-пластика, позволять проводить рентген исследования пациента на ложе кровати без перемещения. Встроенный держатель рентген кассеты. Вставка рентгенкассеты должна производиться сверху спинной секции. |  |  |  | 1 штука |
|  |  | 13 |  | Колесо дополнительное направляющее на металлическом каркасе с колесной опорой |  | В центре конструкции рамы должен использоваться 5 ролик для лучшей маневренности кровати в ограниченном пространстве диам. не менее 123 мм и не более 125 мм. Дополнительное колесо для обеспечения мобильности и подвижности кровати в условиях ограниченного пространства и при перемещении в стационаре. |  |  |  | 1 штука |
|  |  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | нет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принадлежности: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Электрическая сеть: 230 В, +/- 10%, 50/60 Гц Водоснабжение: не требуется. Канализация: не требуется. Площадь помещения: не менее 10 кв. м. Наличие приточно-вытяжной вентиляции. Условия окружающей среды: Температура +15 °С - +40°С, Влажность 30 – 75% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP: г.Алматы, ул Толе би,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 90 календарных дней с момента подписания договора Адрес: DDP: г.Алматы, ул Толе би,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: замену отработавших ресурс составных частей; замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор ____________________ Кодасбаев А.Т.